拟购双板悬吊DR项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 总体要求 | 进口品牌或国产悬吊双板DR，主要功能与用途：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理 |  |  |  |  |
|  |  | 投标产品必须具备国家药品监督管理局（NMPA）颁发的整机医疗设备注册证；（产品还应该具备欧盟CE认证、美国FDA认证）。投标厂商产品必须为最新机型，医院有权拒绝老旧机型。 |  |  |  |  |
|  |  | 提供原厂售后服务承诺以及本地化服务，包含原厂工程师相关培训证书及安徽省内办事处证明文件（如办事处租赁合同或购买合同），不接受国内注册代理机构以及第三方售后服务。 |  |  |  |  |
|  | 无线数字化平板探测器，数量 2块 | 碘化铯非晶硅无线平板探测器，配备进口品牌且与主机同品牌的两块无线平板探测器。像素尺寸≤139微米，采集矩阵≥3000 X 3000，且具备电缆供电的固定使用模式。 |  |  |  |  |
|  |  | 两块无线平板探测器尺寸规格均≥43厘米X 43厘米 |  |  |  |  |
|  |  | 最大空间分辨率≥3.6线对/毫米 |  |  |  |  |
|  |  | DQE量子捕获效率（最大值） ≥72% |  |  |  |  |
|  |  | 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米 |  |  |  |  |
|  |  | 探测器重量≤4.7公斤 |  |  |  |  |
|  |  | A/D数模转换≥16比特 |  |  |  |  |
|  |  | 探测器电池可拆卸更换，非一体化设计 |  |  |  |  |
|  | X射线高压发生器 | 设备配置的进口品牌X射线高压发生器是DR主机原厂设计生产并与主机同一品牌（提供注册检测报告中发生器铭牌或注册检测报告中关键部件列表证明）。最大功率≥65千瓦 |  |  |  |  |
|  |  | 高压产生方式: 最高开关频率≥240kHz（须有国际第三方检测机构的检测报告证明）。 |  |  |  |  |
|  |  | 管电压范围40-150千伏 |  |  |  |  |
|  |  | 具备自动曝光量控制功能 |  |  |  |  |
|  |  | 最短曝光时间≤1毫秒 |  |  |  |  |
|  |  | 最长曝光时间≥6秒 |  |  |  |  |
|  |  | 摄影最小管电流≤10毫安；摄影最大管电流≥800毫安。 |  |  |  |  |
|  |  | 摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒；摄影最大电流时间积≥800毫安秒。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备X射线发生器阴极灯丝特征发射特性曲线的校准方法、阳极转速检测技术。 |  |  |  |  |
|  | X射线球管 | 双焦点， 焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米。 |  |  |  |  |
|  |  | 小焦点功率≥27千瓦，大焦点功率≥75千瓦。 |  |  |  |  |
|  |  | 阳极热容量≥300kHu |  |  |  |  |
|  |  | 高速旋转阳极，阳极转速≥8000转/分钟。 |  |  |  |  |
|  | X射线束光器 | 束光器具备手动调节投照视野方式以及根据预设自动控制投照视野 |  |  |  |  |
|  |  | 束光器有LED射野灯光定时控制开关 |  |  |  |  |
|  |  | 数字显示：SID, 纵横向束光位置，X射线滤波板选择。 |  |  |  |  |
|  |  | 束光器内置多片可供组合附加滤过片， 可以组成多档位滤过板， 档位数量≥3种。 |  |  |  |  |
|  | 悬吊式X射线球管机架 | 五自由度运动悬吊式X射线球管支架（水平面纵、横向、垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转）。 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管运动及旋转：水平面X轴电动及手动驱动，水平面Y轴电动及手动驱动，垂直方向电动及手动升降，X线球管围绕水平轴电动及电动旋转。 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管移动范围：水平面X轴≥310厘米，水平面Y轴≥220厘米,垂直方向升降≥150厘米。 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+/-150度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-170度。 |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊X射线球管自动跟踪功能 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管可以垂直方向跟踪检查床面升降；X射线球管可以在垂直对中状态或倾斜角度状态跟踪检查床的探测托架（bucky）左右移动。 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管可在垂直状态或倾斜状态下自动跟踪垂直或倾斜状态的胸片架探测器托架（bucky）升降；水平状态的X线球管可以垂直跟踪胸片架水平状态的探测器托架（bucky）垂直升降。 |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊X射线球管可在检查床及胸片架摄影位置进行全电动位置切换对中定位，同时也可在胸片架100厘米及180厘米双位置电动切换定位。 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管端近台操作控制 |  |  |  |  |
|  |  | 可以同步显示患者检查信息列表 |  |  |  |  |
|  |  | 可以同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示。 |  |  |  |  |
|  |  | 球管端近台操作屏，尺寸≥10英寸，可显示采集后的预览图像，并可确认操作。 |  |  |  |  |
|  |  | X射线球管端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态。 |  |  |  |  |
|  |  | 红外遥控装置，可以控制包含：胸片架升降；束光器视野、指示灯控制；自动跟踪、自动定位等功能。 |  |  |  |  |
|  | 胸片架装置 | 探测器托架（bucky）垂直电动移动范围≥145厘米，翻转角度≥-20度- +90度。 |  |  |  |  |
|  |  | 探测器托架支持43厘米X 43厘米型探测器 |  |  |  |  |
|  |  | 电离室自动曝光 |  |  |  |  |
|  |  | 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1， 摄影焦距满足100厘米-180厘米。 |  |  |  |  |
|  |  | 立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态。 |  |  |  |  |
|  | 固定检查床装置 | 床面四方向浮动、升降固定安装检查床， 可电动升降，升降范围≥28厘米。 |  |  |  |  |
|  |  | 床面水平横向移动≥±14厘米 |  |  |  |  |
|  |  | 床面水平纵向移动≥±38 厘米 |  |  |  |  |
|  |  | 检查床探测器托架（bucky）支持43厘米X43厘米规格探测器 |  |  |  |  |
|  |  | 脚踏式控制床面运动 |  |  |  |  |
|  |  | 可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1。 |  |  |  |  |
|  |  | 床面最大承重≥290KG |  |  |  |  |
|  |  | 电离室自动曝光控制 |  |  |  |  |
|  |  | 床面侧导轨安装的控制手柄：可控制检查床面升降及浮动。 |  |  |  |  |
|  | 主系统控制及图像处理系统 | 系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备触摸屏操作、 键盘操作、鼠标操作模式。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩）。 |  |  |  |  |
|  |  | CPU主频≥2.9G |  |  |  |  |
|  |  | 主机内存≥8GB |  |  |  |  |
|  |  | DVD光驱装置 |  |  |  |  |
|  |  | 监视器（LCD）尺寸≥19英寸 |  |  |  |  |
|  |  | 接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 条形码病人信息输入 |  |  |  |  |
|  |  | 图像处理功能 |  |  |  |  |
|  |  | 图像放大功能 |  |  |  |  |
|  |  | 病人资料显示 |  |  |  |  |
|  |  | 边缘增强 |  |  |  |  |
|  |  | 亮度调节 |  |  |  |  |
|  |  | 对比度调节 |  |  |  |  |
|  |  | 图像反转 |  |  |  |  |
|  |  | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示。 |  |  |  |  |
|  |  | 根据解剖部分自动进行图像优化处理 |  |  |  |  |
|  |  | 注释、测量功能 |  |  |  |  |
|  |  | 图像打印排版功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具有中英文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 软件功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具备设备原厂全自动立卧位长骨拼接软硬件1套（球管旋转角度式自动拍摄，自动拼接，无需多次进入检查室） |  |  |  |  |
|  |  | 具备PICC管线增强显示成像软件，增强清晰显示管线。（提供注册检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 具备气胸可视化成像软件，在一次曝光采集后可显示标准影像以及气胸清晰显示影像两幅。（提供注册检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 具备骨抑制成像处理技术软件，通过处理可去除胸部影像中骨骼部分显示，达到显示软组织结构的显示效果。（提供注册检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 具备智能虚拟滤线栅（Smart Grid）成像软件，可不使用实体滤线栅，仅用软件处理，可达到降低散射线影响、降低影像灰雾、降低曝光剂量的目的。（提供注册检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 具备体检专用套件，包含体检模式、尘肺病检查模式 |  |  |  |  |
|  |  | 控制间与机房对讲系统一套 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |