拟购超高清荧光摄像系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 超高清荧光摄像系统 1套 | 主机光源可兼容2D超高清腹腔镜，可实现一套主机平台上一个屏幕多画面显示或双镜联合功能。（提供同型号设备手术图片证明） |  |  |  |  |
|  |  | 摄像系统输出分辨率不低于3840*2160 |  |  |  |  |
|  |  | 实现多种荧光场景模式：4K白光模式、绿色荧光模式、彩色荧光模式 |  |  |  |  |
|  |  | 摄像主机内置录像功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出； |  |  |  |  |
|  |  | 同品牌同平台支持不少于5个科室场景应用，如肝胆、妇产、胸外、耳鼻喉、输尿管镜、胆道镜等（提供相关证明） |  |  |  |  |
|  |  | 摄像头可同步逐帧采集荧光和白光，荧光图像并非主机合成，不会遮盖白光画面，而造成白光画面组织细节信息的缺失。 |  |  |  |  |
|  |  | 光学变焦功能:整合≥2倍齐焦光学变焦镜头，变焦范围≥15-30mm,改变图像放大倍数图像清晰度不变 |  |  |  |  |
|  |  | 可通过摄像头快捷键自由选择切换荧光颜色模式，获取术中组织标记差异化对比。 |  |  |  |  |
|  |  | 软件升级:可通过USB接口连接U盘等设备进行软件升级。 |  |  |  |  |
|  |  | 至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 |  |  |  |  |
|  | LED冷光源 1台 | 双光源主机，采用LED白光和近红外光源 |  |  |  |  |
|  |  | 最大照度≥3*105Lux |  |  |  |  |
|  |  | LED灯泡工作寿命≥60000小时 |  |  |  |  |
|  |  | 色温≥6000K |  |  |  |  |
|  |  | 电气安全达到CF-1类认证 |  |  |  |  |
|  | 高流速气腹机 1台 | 最大流速≥40升/分钟 |  |  |  |  |
|  |  | 压力范围：1mmHg-25mmHg |  |  |  |  |
|  |  | 气腹压力控制:自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等 |  |  |  |  |
|  | 荧光腹腔镜 1根 | 30°，直径10mm，柱状晶体镜，与摄像系统同一品牌 |  |  |  |  |
|  |  | 支持ICG模式、白光模式 |  |  |  |  |
|  |  | 可进行高温高压、等温等离子灭菌 |  |  |  |  |
|  |  | 3-200mm大景深 |  |  |  |  |
|  | 高清监视器 1台 | 尺寸≥26寸 |  |  |  |  |
|  |  | 最高像素≥3840*2160 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 各系统为同一品牌优先 |  |  |  |  |
|  |  | 配套提供可放置上述设备医用台车一台 |  |  |  |  |
|  |  | 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |