拟购显微镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

拟购项目初步参数结构如下：

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |  |  |  |
|  |  | 整机原装进口，高级正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法 |  |  |  |
|  |  | 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm |  |  |  |
|  |  | 调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm， 最小微调刻度单位≤1微米 |  |  |  |
|  |  | 观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22。 |  |  |  |
|  |  | 照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥40000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。 |  |  |  |
|  |  | 物镜：要求物镜满足以下参数，投标公司必须提供物镜编号 |  |  |  |
|  |  | 4X（N.A. ≥0.1，W.D. ≥18.0） |  |  |  |
|  |  | 10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.0） |  |  |  |
|  |  | 20X（N.A. ≥0.4，W.D. ≥1.2 spring） |  |  |  |
|  |  | - 40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6 spring） |  |  |  |
|  |  | 100X（N.A. ≥1.25，W.D. ≥0.13 spring，油镜） |  |  |  |
|  |  | 载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。 |  |  |  |
|  |  | 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。 |  |  |  |
|  |  | 物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。 |  |  |  |
|  |  | 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A≥1.1。 |  |  |  |
|  |  | 可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位置≥7，具备复眼荧光照明技术。 |  |  |  |
|  |  | 二、配置要求： |  |  |  |
|  |  | - 显微镜主机 1套 |  |  |  |
|  |  | - 透射明场照明系统 1套 |  |  |  |
|  |  | - 物镜4X/10X/20X/40X/100X 1套 |  |  |  |
|  |  | - 聚光镜 |  |  |  |
|  |  | - 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 1套 |  |  |  |
|  |  | - 配备专用最新款900万像素以上数码摄相机 1套 |  |  |  |
|  |  | 以上要求进口品牌，投标公司必须提供厂家授权书，提供原厂印刷版彩页，参数必须在彩页上有体现，参数必须满足，并作为验收指标。 |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |