拟购荧光定量PCR仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 样本容量:≥48孔； |  |  |  |  |
|  |  | 适用耗材：0.2ml的48以上孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)； |  |  |  |  |
|  |  | 检测通道:≥4； |  |  |  |  |
|  |  | 反应体系：5～100μl； |  |  |  |  |
|  |  | 光源：高亮长寿命免维护LED光源； |  |  |  |  |
|  |  | 检测器：光电二极管（PD） |  |  |  |  |
|  |  | 荧光检测方式：顶部激发、顶部扫描； |  |  |  |  |
|  |  | 样本检测重复性：CT值CV≤0.5%；样本线性：丨r丨≥0.999 |  |  |  |  |
|  |  | 热盖温度：室温～110℃； |  |  |  |  |
|  |  | 模块控温原理：Peltier效应，半导体制冷技术 |  |  |  |  |
|  |  | 模块温度：0～100℃； |  |  |  |  |
|  |  | 温度均匀性：±0.1℃； |  |  |  |  |
|  |  | 温度准确度：≤±0.1℃； |  |  |  |  |
|  |  | 温度速率：最大升温速度：≥6.1℃/s；最大降温速度：≥5.0℃/s； |  |  |  |  |
|  |  | 梯度温度：12列温度梯度，宽度：1℃～40℃； |  |  |  |  |
|  |  | 线性范围：1～1010copies； |  |  |  |  |
|  |  | 操控方式：多种操作方式可供选择； |  |  |  |  |
|  |  | 单机运行：8英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行； |  |  |  |  |
|  |  | PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作； |  |  |  |  |
|  |  | 局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； |  |  |  |  |
|  |  | 自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； |  |  |  |  |
|  |  | 软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； |  |  |  |  |
|  |  | LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； |  |  |  |  |
|  |  | 报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式； |  |  |  |  |
|  |  | 实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； |  |  |  |  |
|  |  | - 附：PCR试剂报价（每人份)人类NRAS基因检测试剂盒、人类EML4-ALK融合基因检测试剂盒、人类EGFR基因突变检测试剂盒、人类BRAF基因突变检测试剂盒、人类PIK3CA基因突变检测试剂盒、人类KRAS基因检测突变检测试剂盒、人类ROS1融合基因检测试剂盒、人类MGMT基因甲基化检测试剂盒、人类ApoE基因多态性检测试剂盒、人类ALDH2基因多态性检测试剂盒、人类CYP2C19基因多态性检测试剂盒、人类VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂盒 |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |