拟购体外生命支持系统（ECMO）项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 主机系统(含应急手动驱动装置及支架) | 泵头驱动工作原理：磁力驱动，高效箱式叶轮驱动 |  |  |  |  |
|  |  | 主机操作面板液晶触摸屏，可选用中文菜单显示 |  |  |  |  |
|  |  | 工作电压：AC电源100-240V，DC电源11-28V |  |  |  |  |
|  |  | 单机重量：＜15kg |  |  |  |  |
|  |  | 体积大小范围：长＜280mm,宽<360mm，高＜450mm |  |  |  |  |
|  |  | 转速范围：0—5,000RPM |  |  |  |  |
|  |  | 转速误差：±30RPM |  |  |  |  |
|  |  | 流量范围：0—9.9LPM |  |  |  |  |
|  |  | 泵头最大进出口压差：750mmHg |  |  |  |  |
|  |  | 泵头预冲量：≤60ml |  |  |  |  |
|  |  | 泵头表面积：≤200cm2 |  |  |  |  |
|  |  | 内置电池可用时间：≥90分钟 |  |  |  |  |
|  |  | 压力监测：静脉端压力(Pven)、动脉端压力(Part)、泵后膜前压力（Pint）、跨膜压差（△P）。 |  |  |  |  |
|  |  | 温度监测：可测动脉血温、静脉血温。 |  |  |  |  |
|  |  | 流量-气泡监测：一体化流量/气泡传感器。 |  |  |  |  |
|  |  | 静脉探头监测：静脉血氧饱和度，血红蛋白含量与红细胞压积。 |  |  |  |  |
|  |  | 配应急手动驱动装置，一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动操作，确保患者的安全。 |  |  |  |  |
|  |  | 可根据临床的使用需要选择运行模式：RPM转速模式 及LPM流量模式。 |  |  |  |  |
|  |  | 可以选择进入零流量模式或者返流保护模式。 |  |  |  |  |
|  |  | 拥有FDA或CE空中救护认证，可选配相应的配件安装在直升机以及其他交通工具上。 |  |  |  |  |
|  | 快速转运架车 | 能安全放置主机、应急手动驱动装置、保温小水箱、空氧混合器等设备及其辅助配套用品。 |  |  |  |  |
|  |  | 配备有隔离变压器，能提供多路连接其他设备的电源插座 |  |  |  |  |
|  |  | 含上层隔离板（放置主机）、下层标准滑轨（放置保温小水箱） |  |  |  |  |
|  | 保温小水箱 | 水箱容积： ≤2.5L |  |  |  |  |
|  |  | 工作电压：220V AC |  |  |  |  |
|  |  | 控温范围：33—39 oC |  |  |  |  |
|  | 机械式空气氧气混合器 | 可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比（0.21-1） |  |  |  |  |
|  |  | 带氧气及空气管道 |  |  |  |  |
|  | 自动凝血计时器 | 简便、单钮操作，单监测通道。 |  |  |  |  |
|  |  | 两点凝固监测，采两点（0°及90°）检测原理。 |  |  |  |  |
|  |  | 内置打印机，用于记录监测结果的硬拷贝。 |  |  |  |  |
|  |  | 可监测活化部分凝血活酶时间(APTT) |  |  |  |  |
|  |  | 测量范围：0-300秒； |  |  |  |  |
|  | 套包及插管 | 可提供同品牌完整的特殊生物涂层套包，并提供CE认证或者SFDA认证 |  |  |  |  |
|  |  | 同品牌单个套包的CE或SFDA认证连续使用时间不低于30天 |  |  |  |  |
|  |  | 可提供同品牌穿刺附件 |  |  |  |  |
|  |  | 可提供同品牌动静脉插管 |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |
|  | ECMO主机系统一套 |  |  |  |  |
|  | 手摇驱动装置一只 |  |  |  |  |
|  | 手摇驱动装置支架一只 |  |  |  |  |
|  | 集成压力/动脉血温传感器一只 |  |  |  |  |
|  | 3/8流量-气泡传感器一只 |  |  |  |  |
|  | 静脉探头一只（静脉血温、静脉氧饱和度、血红蛋白、红细胞压积） |  |  |  |  |
|  | 快速转运架车一套（含：输液架、氧气瓶支架、上层隔离板、下层标准滑轨）； |  |  |  |  |
|  | 医用隔离变压器及固定装置一套 |  |  |  |  |
|  | 保温小水箱一只（含连接管道一套）； |  |  |  |  |
|  | 机械式空氧混合器一只（含连接管道一套）。 |  |  |  |  |
|  | 凝血分析仪(APTT)一只 |  |  |  |  |
|  | 提供行V-AV ECMO所需管路耗材 |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |