拟购C型臂项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 主要功能及要求 | 采用C臂机架和成像控制工作站一体化集成技术，减少占地面积的同时全面满足手足、创伤、关节、整形术中数字化高清晰实时成像。具备手足及儿童等低剂量透视模式、全程智能脉冲透视和自动肥胖曝光等剂量控制技术。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机原装进口，全球知名生产商制造，具备中国NMPA认证、美国FDA及欧盟EC认证 |  |  |  |  |
|  | 一体化紧凑设计 | 臂机架和工作站一体化 |  |  |  |  |
|  |  | 高压发生器和球管一体化，确保提供快速尖锐的脉冲提高成像品质并减少软射线 |  |  |  |  |
|  |  | 智能曝光及剂量控制一体化 |  |  |  |  |
|  |  | 转向控制和刹车系统一体化 |  |  |  |  |
|  |  | 近台交互式触摸系统一体化 |  |  |  |  |
|  |  | 显示器可360°旋转，术中诊查无死角 |  |  |  |  |
|  | 紧凑型C臂机架 | 垂直升降≥ 420 mm |  |  |  |  |
|  |  | 水平移动≥ 220 mm |  |  |  |  |
|  |  | 绕弧形臂旋转≥ -90° / +45°(135°) |  |  |  |  |
|  |  | 轴向旋转≥ ±225° |  |  |  |  |
|  |  | 左右摆角≥ ±10° |  |  |  |  |
|  |  | SID ≥ 970 mm |  |  |  |  |
|  |  | C臂开口≥ 760 mm |  |  |  |  |
|  |  | C臂弧深≥ 680 mm |  |  |  |  |
|  | 一体化X线发生系统 | 高压发生器 |  |  |  |  |
|  |  | 频率≥ 40kHz高频 |  |  |  |  |
|  |  | 最大输出功率≥ 2.0KW |  |  |  |  |
|  |  | 最大输出电压≥ 110KV |  |  |  |  |
|  |  | 最大透视管电流≥16mA |  |  |  |  |
|  |  | 电流时间积≥ 100mAs |  |  |  |  |
|  |  | 脉冲透视功能具备 |  |  |  |  |
|  |  | 最高脉冲频率≥25 p/s |  |  |  |  |
|  |  | 直接摄片管电流≥20 mA |  |  |  |  |
|  |  | 具备全自动ABS曝光控制 |  |  |  |  |
|  |  | 具备手动曝光控制 |  |  |  |  |
|  |  | 具备脉冲透视模式 |  |  |  |  |
|  |  | 具备高清透视模式 |  |  |  |  |
|  |  | X线球管 |  |  |  |  |
|  |  | 焦点尺寸≤ 0.6 mm |  |  |  |  |
|  |  | 阳极热容量≥ 85 KHU |  |  |  |  |
|  |  | 阳极散热率≥50 KHU/min |  |  |  |  |
|  |  | 球管组合热容量≥ 1.1 MHU |  |  |  |  |
|  |  | 球管油浸对流式循环冷却技术确保较高的散热效率 |  |  |  |  |
|  |  | 智能主动式热容量管理技术 |  |  |  |  |
|  |  | 准直器 |  |  |  |  |
|  |  | 虹膜光圈多翼可调 |  |  |  |  |
|  |  | 束光器调节 |  |  |  |  |
|  |  | 无射线虚拟调节束光器，全触摸操作 |  |  |  |  |
|  |  | 总过滤铝板厚度≥ 3.9mm |  |  |  |  |
|  |  | 总过滤铜板厚度≥ 0.1mm |  |  |  |  |
|  | 数字化影像增强器系统 | 影像增强器尺寸≥ 9” |  |  |  |  |
|  |  | 三视野可变具备9”,6”,4”三视野可变功能 |  |  |  |  |
|  |  | 增强器类型：碘化铯 |  |  |  |  |
|  |  | 最大中心分辨率：≥ 6.8Lp/mm |  |  |  |  |
|  |  | 反差比≥ 30:1 |  |  |  |  |
|  |  | 栅格比：≥ 8:1 |  |  |  |  |
|  |  | DQE ≥ 65% |  |  |  |  |
|  | CCD数字视频摄像机 | 有效采集像素≥ 100万 |  |  |  |  |
|  |  | 采集矩阵：≥ 1024×1024 |  |  |  |  |
|  |  | 采集比特率≥ 12Bit |  |  |  |  |
|  |  | 扫描方式采用F.F.T全帧扫描技术 |  |  |  |  |
|  | 一体化监示器系统 | 监视器器尺寸≥ 27”TFT高分辨率智能双分屏医用监视器，宽屏16:9显示 |  |  |  |  |
|  |  | 最大分辨率：≥ 1900×1200 |  |  |  |  |
|  |  | 最大亮度：≥ 500cd/m2 |  |  |  |  |
|  |  | 对比度：≥ 1000:1 |  |  |  |  |
|  |  | 可视角度：≥ 178° |  |  |  |  |
|  | 近台智能交互式触摸系统 | 交互式触摸屏≥10.4英寸 |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率≥640×480 |  |  |  |  |
|  |  | 可视角度上45°/下55°/左70°/右55° |  |  |  |  |
|  |  | 左右两侧操控，可以任意旋转触摸屏到需要的一侧 |  |  |  |  |
|  | 数字化影像处理工作站 | 影像处理深度：≥ 32Bit |  |  |  |  |
|  |  | 个性化操作模式，具备剂量多级可调，个性化设定 |  |  |  |  |
|  |  | 临床多种APR器官程序，图形界面，人体器官标识实现“一指曝光”功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 器官程序配置或内置手足模式、骨骼、 金属、软组织、肥胖患者等 |  |  |  |  |
|  |  | 图象具备图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、实时边缘增强、实时窗位调整、动态降噪、图像放大、一键还原等功能 |  |  |  |  |
|  | 自动探测及剂量控制技术 | 高精度自动探测采用先进的256个网格分割视野进行精确探测，消除位置依赖 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动金属补偿技术 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动软组织补偿技术 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动运动探测技术 |  |  |  |  |
|  |  | “小儿”超低剂量曝光按键 |  |  |  |  |
|  |  | 透视时间及累积剂量报告 |  |  |  |  |
|  | 数据管理及存档 | 马赛克图像显示和搜索≥ 16幅 |  |  |  |  |
|  |  | 本机自带硬盘实时储存容量≥ 100,000幅 |  |  |  |  |
|  |  | 影像处理储存矩阵≥ 1024×1024 |  |  |  |  |
|  |  | - USB端口及存储格式 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |