拟购DR项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | - 功能需求 | - 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 |  |  |  |  |
|  | - 高压发生器 |  |  |  |  |  |
|  | - 最大输出纹波频率 | - ≥500kHz |  |  |  |  |
|  | - 高压发生器功率 | - ≥65kW |  |  |  |  |
|  | - 管电压可调范围 | - 40～150kV |  |  |  |  |
|  | - 加载时间范围 | - 最小加载时间≤1ms，最大加载时间≥10s |  |  |  |  |
|  | - 最大输出电流 | - ≥800mA |  |  |  |  |
|  | - 最大电流时间积 | - ≥1000mAs |  |  |  |  |
|  | - 具备AEC自动曝光控制 | - 配备 |  |  |  |  |
|  | - 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - X线球管 |  |  |  |  |  |
|  | - 球管最大功率 | - ≥65kW |  |  |  |  |
|  | - 球管焦点 | - ≤0.6/1.2mm |  |  |  |  |
|  | - 阳极热容量 | - ≥300kHU |  |  |  |  |
|  | - 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 激光定位线 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 射线野控制模式 | - 电动+手动（双模式） |  |  |  |  |
|  | - 球管悬吊支架 |  |  |  |  |  |
|  | - 吊架运动模式 | - 电动+手动（双模式） |  |  |  |  |
|  | - 球管架垂直运动距离 | - ≥180cm |  |  |  |  |
|  | - 球管架沿纵轴运动距离 | - ≥320cm |  |  |  |  |
|  | - 球管架沿横轴运动距离 | - ≥190cm |  |  |  |  |
|  | - 球管套可沿垂直轴旋转 | - ≥-154°/+182° |  |  |  |  |
|  | - 球管套可沿水平轴旋转 | - ≥±137° |  |  |  |  |
|  | - 卧位拍摄时，球管与平板之间可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 全自动摆位 |  |  |  |  |  |
|  | - 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度和角度调整，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置) | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）（项目验收时须现场进行演示） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 无线平板探测器（2块） |  |  |  |  |  |
|  | - 进口平板探测器 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用 |  |  |  |  |  |
|  | - 探测器尺寸 | - ≥17×17英寸 |  |  |  |  |
|  | - 闪烁体类型 | - 碘化铯（CsI） |  |  |  |  |
|  | - 半导体材料 | - 非晶体硅（a-Si） |  |  |  |  |
|  | - 像素尺寸 | - ≤125um |  |  |  |  |
|  | - 采集灰阶度 | - ≥16bits |  |  |  |  |
|  | - 空间分辨率 | - ≥4lp/mm |  |  |  |  |
|  | - 采集距阵 | - ≥3320×3408 |  |  |  |  |
|  | - 平板探测器通讯模式 | - 无线传输 |  |  |  |  |
|  | - 胸片架 |  |  |  |  |  |
|  | - 胸片架垂直运动行程 | - ≥150cm |  |  |  |  |
|  | - 源像距SID | - 100~300cm |  |  |  |  |
|  | - 胸片架运动模式 | - 电动+手动（双模式） |  |  |  |  |
|  | - 平板探测器可在-20度/+90度翻转 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计（提供实物照片） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可隔室遥控胸片架垂直升降 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 自动曝光控制电离室 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 平板在线充电指示灯 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 球管侧近台操控系统 |  |  |  |  |  |
|  | - 近台操控彩色触摸屏 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 操控方式 | - 电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效） |  |  |  |  |
|  | - 屏幕尺寸 | - >9.5英寸 |  |  |  |  |
|  | - 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 智能故障预判平台（可提供中文解决方案，非代码） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 电动升降摄影床 |  |  |  |  |  |
|  | - 最低床面高度 | - ≤49.8cm |  |  |  |  |
|  | - 床面板外形尺寸 | - ≥840mm*2230mm |  |  |  |  |
|  | - 床面纵向移动范围 | - ≥± 12cm |  |  |  |  |
|  | - 床面最大承重 | - ≥250kg |  |  |  |  |
|  | - 平板托盘运动模式 | - 电动+手动（双模式） |  |  |  |  |
|  | - 平板托盘移动范围 | - ≥670mm |  |  |  |  |
|  | - 平板支持在摄影床下的托盘内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计（提供实物照片） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可拆卸滤线栅，无需工具即可轻松取出 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 无线远程遥控器 |  |  |  |  |  |
|  | - 可遥控胸片架及电动床电动升降 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 可遥控限束器光野控制 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 供电电池类型 | - 锂电池 |  |  |  |  |
|  | - 待机时间 | - ≥8小时 |  |  |  |  |
|  | - 充电形式 | - 无线电磁感应式 |  |  |  |  |
|  | - 控制类型 | - 无线射频遥控，非红外式 |  |  |  |  |
|  | - 系统操作台 |  |  |  |  |  |
|  | - 主机工作站操作台内存 | - ≥8GB |  |  |  |  |
|  | - 主机工作站操作台硬盘 | - ≥1TB |  |  |  |  |
|  | - 图像文件存储容量 | - ≥20000幅 |  |  |  |  |
|  | - 采集工作站显示器尺寸 | - ≥24英寸 |  |  |  |  |
|  | - 采集工作站显示器分辨率 | - ≥1920×1200 |  |  |  |  |
|  | - 对比度 | - ≥1000：1 |  |  |  |  |
|  | - 支持实时显示患者摆位的视频画面 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持隔室光野范围调整 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持实时AEC区域及激活状态显示 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持隔室拼接范围设置 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持与RIS和HIS系统的集成 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议（提供实物照片） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持语音对讲功能以及多语音提示录播功能 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 支持DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve - DICOM Worklist/MPPS | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 全长骨拼接功能 |  |  |  |  |  |
|  | - 原厂全自动立位和卧位长骨拼接功能（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室） | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 立位拼接最大拍摄范围 | - ≥144cm |  |  |  |  |
|  | - 卧位拼接最大拍摄范围 | - ≥100cm |  |  |  |  |
|  | - 立位专用拼接支架 | - 具备 |  |  |  |  |
|  | - 立位拼接支架上用于辅助患者站立的扶手 | - 具备 |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |