拟购乳腺钼靶机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 设备型号及其用途 | 全数字化平板乳腺X线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断 |  |  |  |  |
|  | 资格标准 | 该设备必须获得CFDA认证 |  |  |  |  |
|  | 机型 | 提供2018年后注册的最新进口机型或进口品牌机型 |  |  |  |  |
|  | 配置及主要技术参数及要求： |  |  |  |  |  |
|  | 机架： |  |  |  |  |  |
|  | C臂升降最低点 | ＜69cm |  |  |  |  |
|  | C臂升降最高点 | ＞132cm |  |  |  |  |
|  | C臂上下移动范围： | ≥65cm |  |  |  |  |
|  | C臂旋转范围 | ≥±180º |  |  |  |  |
|  | C臂摆位 | 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |  |  |  |  |
|  | SID | ＞66cm |  |  |  |  |
|  | X线发生器： |  |  |  |  |  |
|  | 功率 | ≥5KW |  |  |  |  |
|  | KV范围 | 20KV～50KV(0.5KV步进) |  |  |  |  |
|  | mAS范围 | 0.1～500mAs |  |  |  |  |
|  | mA范围 | 5-125mA |  |  |  |  |
|  | 供电 | 单相 220V-240V |  |  |  |  |
|  | X线球管: |  |  |  |  |  |
|  | 阳极材料 | 钨靶 |  |  |  |  |
|  | 球管阳极热容量 | ≥300KHU |  |  |  |  |
|  | 阳极靶角 | 10°/16° |  |  |  |  |
|  | 焦点 | 大焦点：0.3；小焦点：0.1 |  |  |  |  |
|  | 管电流 | 大焦点：80—100 mA ，25—35 kV 小焦点：32—40 mA ，25—35 kV |  |  |  |  |
|  | 管电压 | ＞48kv |  |  |  |  |
|  | 曝光系统： |  |  |  |  |  |
|  | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS | 提供 |  |  |  |  |
|  | 手动曝光 | 人工设置kv, mAs |  |  |  |  |
|  | AOP全自动平板探测不需电离室设置 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 滤线栅 | 带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥3.5∶1，曝光自动同步, ≥41线/cm |  |  |  |  |
|  | 准直器 | 视野指示灯 |  |  |  |  |
|  | 压迫系统 |  |  |  |  |  |
|  | 自动压迫 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 自动解压系统 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 压迫板 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 显示压迫厚度和压力 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 数字化系统： |  |  |  |  |  |
|  | 探测器 | 非晶硅碘化铯平板探测器，与乳腺机是同一品牌 |  |  |  |  |
|  | 量子捕获效率DQE | ≥71%at 0.5lp/mm |  |  |  |  |
|  | 探测器面积 | ＞23cmx29cm |  |  |  |  |
|  | 采集矩阵 | ≥2800x2300 |  |  |  |  |
|  | 灰阶深度 | ≥14bit |  |  |  |  |
|  | 采集工作站 |  |  |  |  |  |
|  | 采集工作站硬盘 | ≥1TB |  |  |  |  |
|  | 采集工作站内存 | ≥4GB |  |  |  |  |
|  | 显示器 | ≥23寸 ，2M（必须提供datasheet证明文件） |  |  |  |  |
|  | 显示器分辨率 | 1920 x 1080彩色显示（必须提供datasheet证明文件） |  |  |  |  |
|  | 输出接口：Dicom 3.0通用数字输出接口 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 采集采集工作站可提供图像导出（CD、DVD、USB）功能 | 提供（需提供证明文件） |  |  |  |  |
|  | 图像后处理 | 放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件 |  |  |  |  |
|  | 支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口 | 支持 |  |  |  |  |
|  | 曝光后工作站显像时间 | ≤10秒 |  |  |  |  |
|  | 曝光后间隔时间 | ＜11秒 |  |  |  |  |
|  | 每位患者4个标准体位检查时间 | ＜3分钟（必须提供datasheet证明文件） |  |  |  |  |
|  | 每小时检查患者（4个标准体位）数量 | ＞17人（必须提供datasheet证明文件） |  |  |  |  |
|  | 假体乳腺处理功能 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 乳腺智能辅助分析系统通过CFDA（NMPA）认证的乳腺专业影像处理系统 | 提供CFDA（NMPA）认证证书，且适用范围必须需满足乳腺X射线影像的处理，实现乳腺X影像智能分析等功能，非其他类型 |  |  |  |  |
|  | 系统软件具备良好稳定的架构设计，支持各终端用户实时访问需求 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 系统提供DICOM3.0连接功能，可实现与医院现有PACS/RIS系统无缝集成 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 支持与医院其他现有系统的数据集成 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 提供医院所需接口的标准定制服务 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 系统为全中文应用界面 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 服务器支持接收从影像设备推送的影像数据 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 服务器支持接收从PACS系统推送的影像数据 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 拉取数据 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 用户管理 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 角色管理 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 影像归档 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 日志管理 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 病例重算 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 支持手工上传影像数据 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 支持以不同的序列方式打开影像 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 支持以不同的窗口布局打开影像 | 支持 |  |  |  |  |
|  | 调整窗宽窗位 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像移动 | 提供，可整体移动目标窗口内影像 |  |  |  |  |
|  | 图像缩放 | 提供，对目标影像进行等比例缩放 |  |  |  |  |
|  | 放大镜功能 | 提供，可对局部影像进行放大显示 |  |  |  |  |
|  | 探照灯功能 | 提供，对选择区域图像进行对比度增强显示 |  |  |  |  |
|  | 交叉定位功能 | 提供，点击乳腺腺体内感兴趣区域，同侧乳腺其他投照位给出对应感兴趣可能区间范围 |  |  |  |  |
|  | 反片功能 | 提供图像黑白反片模式 |  |  |  |  |
|  | 图像旋转 | 提供，图像可水平翻转、竖直翻转 |  |  |  |  |
|  | 联动功能 | 提供图像联动模式 |  |  |  |  |
|  | 重置功能 | 提供，重置当前选中、重置全部影像 |  |  |  |  |
|  | 显示及隐藏病灶标记 | 提供，显示/隐藏影像上的标记框，方便医生阅览 |  |  |  |  |
|  | 显示及隐藏四角信息 | 提供，显示/隐藏影像基本信息，如窗宽、窗位、患者信息、图像比例等信息 |  |  |  |  |
|  | 竖屏布局 | 提供，可切换横屏/竖屏显示 |  |  |  |  |
|  | 全屏模式 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 提供定制化报告服务 | 提供，提供图文报告、纯文字报告等报告模板 |  |  |  |  |
|  | 自定义设置快捷键 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 自定义设置阅片界面布局 | 提供，支持后台设置标准版、报告版页面模式 |  |  |  |  |
|  | 影像检测功能 | 提供，乳腺异常影像自动检测及标记 |  |  |  |  |
|  | 腺体实质分类功能 | 提供，自动分析乳腺腺体实质构成分类 |  |  |  |  |
|  | 病灶数目统计功能 | 提供，提示检出病灶总数 |  |  |  |  |
|  | 病灶定位功能 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 病灶类型分析参考 | 提供病灶类型分析参考 |  |  |  |  |
|  | 病灶良恶性分析 | 根据病灶特征分析提供良恶性参考 |  |  |  |  |
|  | 清除标记 | 提供，可手动删除已标记信息 |  |  |  |  |
|  | 影像所见 | 提供对于AI计算的病灶特征进行影像学描述，包括病灶位置、类型等 |  |  |  |  |
|  | 影像意见参考 | 提供病灶影像意见 |  |  |  |  |
|  | 保存修改信息功能 | 提供，修改显示信息，提交修改信息，可保存至数据库 |  |  |  |  |
|  | 自动生成报告 | 自动生成结构化报告，并支持直接打印输出 |  |  |  |  |
|  | 高并发数据传输 | 配置环境下，最大并发量时乳腺X线影像传输时间小于50秒 |  |  |  |  |
|  | 自动检测标记病灶时间 | 乳腺病灶自动检测标记时间≤120秒 |  |  |  |  |
|  | 内存 | ≥16GB |  |  |  |  |
|  | 固态硬盘 | ≥128G |  |  |  |  |
|  | 机械硬盘 | ≥2T |  |  |  |  |
|  | 网卡 | ≥100Mbps |  |  |  |  |
|  | 机箱 | 提供，塔式机箱 |  |  |  |  |
|  | GPU | 显存≥8GB 计算能力不低于GeForce RTX2070 |  |  |  |  |
|  | 接口 | ≥4 |  |  |  |  |
|  | USB 2.0 接口 | ≥1 |  |  |  |  |
|  | USB 3.0 接口 | ≥1 |  |  |  |  |
|  | DVI接口 | ≥1 |  |  |  |  |
|  | HDMI接口 | ≥1 |  |  |  |  |
|  | DP | ≥1 |  |  |  |  |
|  | 多客户端支持 | ≥1 |  |  |  |  |
|  | 显示器 | ＞23寸 ，3M |  |  |  |  |
|  | 显示器分辨率 | 2560 x 1440彩色显示 |  |  |  |  |
|  | 辅助屏幕 | 支持外接医用显示器 |  |  |  |  |
|  | 提供所投机型的原厂英文数据参数 | Datasheet，如果应标参数与原厂英文数据参数不一致时,以英文数据参数为准. |  |  |  |  |
|  | 维修及售后服务： |  |  |  |  |  |
|  | 国内原厂专业工程师提供维修服务。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 可提供远程在线技术支持 | 在线技术支持，非电话支持（必须提供证明文件） |  |  |  |  |
|  | 保税库 | ≥100万美元规模的配件保税库 |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |