拟购血透机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | - 功能与配置 | - 具有≥10英寸超大高分辨液晶显示屏, 中文操作界面，可实施血液透析、单纯超滤治疗，进行碳酸透析、醋酸透析、干粉透析； |  |  |  |  |
|  |  | - 具有透析液微粒过滤系统组件，提供超纯透析液； |  |  |  |  |
|  |  | - 同时具备干粉支架和碱性浓缩液吸液装置，治疗过程中可随意选择、随时更换； |  |  |  |  |
|  |  | - 屏幕实时显示有效血流速、已治疗血液容量，剩余时间、剩余超滤量、实时超滤率等 |  |  |  |  |
|  |  | - 可精确调整处方钠，实时显示当前透析液钠离子浓度及透析液电导度； |  |  |  |  |
|  |  | - 具备穿刺针调整功能、回血程序，打开后可直接开始回血，无需更改治疗参数； |  |  |  |  |
|  |  | - 具有双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；单个平衡腔容量≤40ml |  |  |  |  |
|  |  | - 透析液流量可与血流速自适应，根据预设自适应系数自动变化；准备与回输期间自动降低透析液流量至最低，节省能源。透析液配比系统需为容量配比系统； |  |  |  |  |
|  |  | - 每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系统等。治疗过程中，至少每13min自动进行压力密闭平衡测试一次，确保治疗精准安全 |  |  |  |  |
|  |  | - 内置UPS电源，突然断电时机器能发出尖锐报警声，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少15min，且数据不丢失 |  |  |  |  |
|  |  | - 具有空气检测 |  |  |  |  |
|  |  | - 具有绿光、红外线组合的双重漏血探测 |  |  |  |  |
|  |  | - 自动导入血路管，电动辅助血泵转动将泵管带入血泵，避免因手动旋转泵头造成泵头损坏或人员受伤，具有全自动预冲，自动充盈，自动回血程序。 |  |  |  |  |
|  |  | - 至少5种可调钠曲线及5种超滤曲线，可单独使用或合并使用。 |  |  |  |  |
|  |  | - 具有程序化一键自动消毒程序。全自动的热消毒（即使用柠檬酸进行热消毒）集消毒、脱钙、冲洗一体化一键30分钟内完成，可提供原厂消毒液；浓缩液吸管可插回机器，连同机器执行清洗及消毒。 |  |  |  |  |
|  | - 技术参数与性能指标 | - 血流量20～600ml/min可调，精确度±10%，泵管直径2-10mm可调 |  |  |  |  |
|  |  | - 动脉压监测显示范围：-280～+280mmHg；静脉压监测显示范围：-60～+500mmHg；跨膜压监测显示范围：-60～+500mmHg；精确度±10mmHg |  |  |  |  |
|  |  | - 肝素泵流量范围：0，0.5～10ml/h，单次追加剂量0.1-5ml，可用注射器型号20ml； |  |  |  |  |
|  |  | - 进水压1.5-6bar，进水温度5-30℃，最大废液管高度1m |  |  |  |  |
|  |  | - 透析液流量0-800ml/min可调；温度：35～39℃可调；电导度13.0～15.5mS/cm，精度±0.1mS/cm； |  |  |  |  |
|  |  | - 超滤率0～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制 |  |  |  |  |
|  |  | - 漏血探测精度：最大透析液流量时≤0.5 ml/min血液 (HCT = 0.32) |  |  |  |  |
|  |  | - 消毒与清洁程序时，冲洗温度37℃，流量600ml/min；热清洗（再循环）温度≥80℃，流量450ml/min；热消毒（再循环）温度≥80℃，流量450ml/min |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |