拟购经皮神经电刺激仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | - 显示方式：数码显示； |  |  |  |  |
|  |  | - 整机尺寸：长360mm，宽340mm，高200mm； |  |  |  |  |
|  |  | - 输出通道：三路矩形波脉冲输出； |  |  |  |  |
|  |  | - 使用电源：a.c.220V,50Hz； |  |  |  |  |
|  |  | - 电极片尺寸： |  |  |  |  |
|  |  | - 硅胶电极尺寸：圆形电极Φ40mm，方形电极：长80mm,宽40mm,允差±5%； |  |  |  |  |
|  |  | - 自粘电极尺寸：长40mm，宽40mm,允差±5%。 |  |  |  |  |
|  |  | - 脉冲频率：2Hz～160Hz，步进为1Hz，允差±20％； |  |  |  |  |
|  |  | - 脉冲宽度：20μs～520μs，步进为10μs，允差±20％； |  |  |  |  |
|  |  | - 输出幅度：在500Ω的负载电阻下，不大于65V； |  |  |  |  |
|  |  | - 治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％。治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出； |  |  |  |  |
|  |  | - 治疗方式有三种： |  |  |  |  |
|  |  | - 连续输出； |  |  |  |  |
|  |  | - 慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s（通2s，断2s）； |  |  |  |  |
|  |  | - 快速断续输出，断续周期为2s±0.2s（通1s，断1s）。 |  |  |  |  |
|  |  | - 三路输出，可以同时治疗多个病人； |  |  |  |  |
|  |  | - 操作显示面板为钢化玻璃+弹簧触摸按键+数码管显示，整体外观及参数显示简洁明了； |  |  |  |  |
|  |  | - 参数调节的量化更加容易控制； |  |  |  |  |
|  |  | - 每路参数独立可调，可满足不同病人对治疗参数的个异化设置的需求； |  |  |  |  |
|  |  | - 开/短路保护功能：输出通道发生开路或者短路，对应通道有声光提示并停止输出，对患者和操作者起到保护作用，同时对问题排查更加直接，节省操作者问题排查时间。 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |