拟购肌电图诱发电位仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | - 总体要求： |  |  |  |  |
|  |  | - 国际知名品牌 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备FDA或CE国际认证，具备SFDA认证 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用控制键盘，控制键盘内 置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目 |  |  |  |  |
|  |  | - 提供完整的中英文技术资料一套 |  |  |  |  |
|  |  | - 确保消耗品及维修备件十年内长期供应 |  |  |  |  |
|  |  | - 设备技术规格及配置要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 硬件技术规格 |  |  |  |  |
|  |  | - 放大器 |  |  |  |  |
|  |  | - 外置放大器通道数：≥6通道，放大器内置国际标准5芯DIN插孔（用于5 |  |  |  |  |
|  |  | - 芯同轴屏蔽电缆信号采集）≥3个 |  |  |  |  |
|  |  | - 输入阻抗：≥1000MΩ |  |  |  |  |
|  |  | - 噪声水平：≤0.4uV |  |  |  |  |
|  |  | - 共模抑制比：≥124dB |  |  |  |  |
|  |  | - 低通滤波：20Hz-20KHz |  |  |  |  |
|  |  | - 高通滤波：0.01Hz-3KHz |  |  |  |  |
|  |  | - 内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果 |  |  |  |  |
|  |  | - 内置定标信号 |  |  |  |  |
|  |  | - 内置扬声器开关 |  |  |  |  |
|  |  | - 电刺激器 |  |  |  |  |
|  |  | - 电刺激器：1个 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激类型：恒流 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激强度：0-100mA |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激频率：0.1Hz～200Hz |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激时限：0.04～1ms |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激分辨率：0.1mA/0.01mA |  |  |  |  |
|  |  | - 输出极性：正相、负相、交替、双相 |  |  |  |  |
|  |  | - 输出模式：单、交替、突发、串、冲撞 |  |  |  |  |
|  |  | - 听觉刺激器 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激器输出：标准声学耳机 |  |  |  |  |
|  |  | - 数量：1套 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激极性：疏音、密音、交替音 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦 |  |  |  |  |
|  |  | - 视觉刺激器 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激输出：17寸视觉刺激器 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激视野：全视野、半视野、1/4视野 |  |  |  |  |
|  |  | - 注视点：2种以上，可移动 |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128； |  |  |  |  |
|  |  | - 背景色：黑、灰 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备原厂掌上型肌电/电刺激器模块，可独立完成肌电图引导下精确的肉毒素注射治疗，体积小、重量轻，便于携带（须提供相对应的进口医疗器械注册证） |  |  |  |  |
|  |  | - 放大器增益：1-45000 |  |  |  |  |
|  |  | - 放大器带宽：600Hz-5KHz |  |  |  |  |
|  |  | - 扬声器带宽：340Hz-10KHz |  |  |  |  |
|  |  | - 输出电流：1–15mA，以1mA步进调整 |  |  |  |  |
|  |  | - 电极阻抗：200–7kΩ |  |  |  |  |
|  |  | - 最大激励电压：100V |  |  |  |  |
|  |  | - 刺激频率：1Hz-2Hz |  |  |  |  |
|  |  | - 脉冲波宽：0.1ms、0.2ms |  |  |  |  |
|  |  | - 输出波形：方波 |  |  |  |  |
|  |  | - 9V碱性电池独立供电，无需外接电源 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机含电池重量：≤200g |  |  |  |  |
|  |  | - 计算机系统要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 计算机主机：不低于酷睿i5，8G内存，硬盘≥1T，光驱刻录 |  |  |  |  |
|  |  | - Windows 10操作系统 |  |  |  |  |
|  |  | - 主机内置监听扬声器和音量控制 |  |  |  |  |
|  |  | - 独立专用控制键盘，具备听觉、视觉、电刺激接口，具备刺激输出调节及数字输入键盘功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 键盘、鼠标、22寸液晶显示屏 |  |  |  |  |
|  |  | - 软件功能要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 神经电图 |  |  |  |  |
|  |  | - 运动传导速度测定 |  |  |  |  |
|  |  | - 感觉传导速度测定 |  |  |  |  |
|  |  | - 微移定位 |  |  |  |  |
|  |  | - F-波 |  |  |  |  |
|  |  | - H-反射 |  |  |  |  |
|  |  | - 重复频率电刺激 |  |  |  |  |
|  |  | - 瞬目反射 |  |  |  |  |
|  |  | - 植物神经电反应 |  |  |  |  |
|  |  | - 肌电图 |  |  |  |  |
|  |  | - 定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取6个不同的MUP |  |  |  |  |
|  |  | - T/A、NSS短片段等云图分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理 |  |  |  |  |
|  |  | - 诱发电位 |  |  |  |  |
|  |  | - 体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感） |  |  |  |  |
|  |  | - 听觉诱发电位（脑干诱发电位、40Hz、客观测听等） |  |  |  |  |
|  |  | - 视觉诱发电位 |  |  |  |  |
|  |  | - 事件相关电位（P300、CNV） |  |  |  |  |
|  |  | - 全中文病历管理和中文报告生成系统 |  |  |  |  |
|  |  | - 中国人正常值数据库 |  |  |  |  |
|  |  | - 原厂全中文软件及全中文报告系统，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |