拟购彩超（腹部、肌骨）项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | - 用途：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求； |  |  |  |  |
|  |  | - 招标文件中的所有功能和软件必需全部提供，用户无需另外付费，功能缺失按其他投标人分项报价修改其投标总价;投标设备要求2020年以后推出最新机型并具备持续升级能力； |  |  |  |  |
|  |  | - 提供产品注册证及技术白皮书并加盖制造厂商公章 |  |  |  |  |
|  |  | - 主要技术规格及系统概述： |  |  |  |  |
|  |  | - 主机系统性能概括 |  |  |  |  |
|  |  | - 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束，海量并行处理 |  |  |  |  |
|  |  | - 数字处理通道数≥400万 |  |  |  |  |
|  |  | - 动态范围≥320DB |  |  |  |  |
|  |  | - 数字化二维灰阶成像、M型和解剖M型技术, |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒成像技术 |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒能量图、方向性能量图技术 |  |  |  |  |
|  |  | - 实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统 |  |  |  |  |
|  |  | - 组织多普勒成像技术 |  |  |  |  |
|  |  | - 采用整场空间像素成像原理成像或域成像或相干成像，且同时具备无焦点和有焦点两种模式切换使用，遇到特殊病人情况下能自由切换 |  |  |  |  |
|  |  | - 二维心脏造影技术 |  |  |  |  |
|  |  | - 二维、彩色血流和频率多普勒三同步功能, 可用于心脏模式 |  |  |  |  |
|  |  | - 脉冲反相谐波技术, 可与复合成像技术同时使用 |  |  |  |  |
|  |  | - 实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，可达≥7种角度,) |  |  |  |  |
|  |  | - 磁共振相素优化技术或类似技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节。 |  |  |  |  |
|  |  | - 组织声束校正技术，适用于线阵探头，分级可调，以达到更精准的成像 |  |  |  |  |
|  |  | - 实时自动图像优化和一键优化功能，可实时优化二维灰阶图像、频谱多普勒和彩色多普勒； |  |  |  |  |
|  |  | - 扫查专家技术：规范检查流程，自动检查记录及自动模式切换，自动加标注及体表标志，极大提高检查效率和检查的规范性 |  |  |  |  |
|  |  | - 术者模式，主屏幕和触摸屏同时显示图像，基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作； |  |  |  |  |
|  |  | - 心血管成像技术概括: |  |  |  |  |
|  |  | - 具备扇扩成像模式，心脏图像上可以有效的提供近场有效诊断视野，帮助心肌病和心尖部分的检测，特别加强了右心的显示。 |  |  |  |  |
|  |  | - 心脏在二维，血流，频谱上具有全域聚焦模式，有效加强了心脏近中远场图像的优化，减少远处的衰减和图像质量的降低 |  |  |  |  |
|  |  | - 心脏在二维，彩色上具备高清高帧频放大功能，在不降低图像质量的前提小，大幅度增加图像的细节分辨率和帧频，对心脏细节显示起到有效提升 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备两种解剖M性模式，要可以在原M形线基础上进行角度改变，和任意角度方向直线M形线选取 |  |  |  |  |
|  |  | - 清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备快速智能心脏血流模式，可以快速选择多种血流诊断模式，具备一键显示冠脉血流优势诊断能力 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调 |  |  |  |  |
|  |  | - 具备2D、 彩色、 多普勒 和M型模式下冻结和回放图像后处理功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量，自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作； |  |  |  |  |
|  |  | - 测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) |  |  |  |  |
|  |  | - 一般测量 |  |  |  |  |
|  |  | - 多普勒血流测量及分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 心脏功能测量与分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 腹部测量与分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 小器官测量与分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 主要的先进临床应用功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 灰阶超宽视野成像扫描技术：扩展成像视野，支持360°自由旋转，实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能，具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回，支持所有线阵及凸阵探头 |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色超宽视野成像扫描技术：以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图扩展成像视野，角度可达360度，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，支持旋转、缩放及平移功能，适用于全部线阵及凸阵探头； |  |  |  |  |
|  |  | - 超声造影成像技术，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像，具备低机械指数和中等机械指数两种选择模式，支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头 |  |  |  |  |
|  |  | - 双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值（附图） |  |  |  |  |
|  |  | - 实时应变弹性成像技术：能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压，可测量局部应变值，应变值至少9量段以上； |  |  |  |  |
|  |  | - 点式剪切波成像技术：定量组织弹性，可用文字标记测量点、结节或肝段，可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)，支持凸阵、线阵探头、相控阵探头 |  |  |  |  |
|  |  | - 二维剪切波弹性成像技术：具备二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值，支持腹部、高频探头。测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制； |  |  |  |  |
|  |  | - 自动描记寻边技术：采用边界检测技术，可对不规则面积与容积图像进行面积、最大直径和体积的测量，可对多个感兴趣区进行定量和标记，心脏检查中，可自动识别包络反流面积（附图） |  |  |  |  |
|  |  | - 图像存储 (电影) 回放重显，硬盘500GB, DVD/USB图像存储,电影回放重现单元2200帧 |  |  |  |  |
|  |  | - 参考信号：心电、心电触发 |  |  |  |  |
|  |  | - 输入/输出信号 |  |  |  |  |
|  |  | - 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频 |  |  |  |  |
|  |  | - 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出 |  |  |  |  |
|  |  | - 超声图像及病案管理系统 |  |  |  |  |
|  |  | - 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |  |  |  |
|  |  | - 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； |  |  |  |  |
|  |  | - 报告存储、检索和统计 |  |  |  |  |
|  |  | - 医学数字图像和通信DICOM3.0接口 |  |  |  |  |
|  |  | - 技术参数及要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 系统通用功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 高分辨率OLED液晶显示器≥22英寸，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |  |  |  |
|  |  | - 操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸（不含边框）。 |  |  |  |  |
|  |  | - 探头接口≥4个，全激活可互换通用 |  |  |  |  |
|  |  | - 探头规格参数及配置要求 |  |  |  |  |
|  |  | - 频率：超宽频带探头，频率 1 MHz 到18MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |  |  |  |  |
|  |  | - 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、相控阵 |  |  |  |  |
|  |  | - 电子线阵探头有效阵元数≥256，电子凸阵探头有效阵元数≥192，电子相控阵探头有效阵元数≥80 |  |  |  |  |
|  |  | - 扫描深度≥30cm |  |  |  |  |
|  |  | - 探头配置四把 |  |  |  |  |
|  |  | - 单晶体相控阵探头：频率1.5-4.5MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 单晶体凸阵探头（1把）:频率 1.5-5.0MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 高频线阵探头：频率5-13.5MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 超高频线阵肌骨探头：频率5.5-21.0MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 所有高频线阵探头均需支持造影功能 |  |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶显像主要参数: |  |  |  |  |
|  |  | - 成像速度：相控阵探头，全视野，17cm深度时，帧速度≥60帧/秒； |  |  |  |  |
|  |  | - 凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒 |  |  |  |  |
|  |  | - 线阵探头，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |  |  |  |
|  |  | - 心脏探头谐波成像频率个数≥3,小器官血管探头的谐波频率个数≥3个,腹部探头的谐波频率个数≥3个 |  |  |  |  |
|  |  | - 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M/Color 可独立调节 |  |  |  |  |
|  |  | - 数字声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit |  |  |  |  |
|  |  | - 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； |  |  |  |  |
|  |  | - 二维灰阶成像 ≥256 灰阶。 |  |  |  |  |
|  |  | - 频谱多普勒： |  |  |  |  |
|  |  | - 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |  |  |  |
|  |  | - 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD 2.0-2.2MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 电子线阵:PWD 5.75-7.0MHz |  |  |  |  |
|  |  | - 显示方式： B/CDV/CW；B/D, B/C/D, D |  |  |  |  |
|  |  | - 最大测量速度：PW, 2.5MHz,血流速度最大≥+7.0m/s |  |  |  |  |
|  |  | - CW, 1.9MHZ,血流速度最大≥+18.0m/s |  |  |  |  |
|  |  | - 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪音信号)； |  |  |  |  |
|  |  | - Doppler及M型电影回放：≥48 秒； |  |  |  |  |
|  |  | - 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； |  |  |  |  |
|  |  | - 取样宽度及位置范围：宽度 1.0mm至20mm多级可调； |  |  |  |  |
|  |  | - 零位移动：≥ 6级； |  |  |  |  |
|  |  | - 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色多普勒： |  |  |  |  |
|  |  | - 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色显示角度: 20-90度选择 |  |  |  |  |
|  |  | - 扫描速率：相控阵探头，85度时，18 cm 深度，彩色帧率 ≥ 10 帧/秒； |  |  |  |  |
|  |  | - 组织多普勒帧频：相控阵探头，85度时，18cm深度，帧频≥110帧/秒 |  |  |  |  |
|  |  | - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI) |  |  |  |  |
|  |  | - 显示控制：零位移动分+15级，黑白与彩色比较，彩色对比 |  |  |  |  |
|  |  | - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～ +30° |  |  |  |  |
|  |  | 超声功率输出调节: B/M、 PWD、彩色多普勒输出功率分级可调 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |