拟购药品分包机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 自动单剂量片剂摆药机应能满足医院当前及未来10年内的需求。 |  |  |  |  |
|  |  | 摆药机为立式旋转式结构，整机背面及侧面无操作窗口，可以并排或靠墙角摆放，方便医院住院药房根据工作流程自由布置。要求本次投标的摆药机储药柜门只设置在正面（提供彩页截图说明） |  |  |  |  |
|  |  | 可以通过HIS系统接收医嘱信息，摆药机按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 摆药机药品种数≥320种，储药药盒≥320个；单个非机储药槽≥60格。（需要提供彩页截图说明） |  |  |  |  |
|  |  | 用药安全方面要求 |  |  |  |  |
|  |  | 药盒上具有药物品名、药品实物照片、剂量、生产厂家等信息，方便加药核对避免加药差错。 |  |  |  |  |
|  |  | 药盒具有防泄漏装置，避免药盒放入摆药机时产生误发药。(提供图片说明) |  |  |  |  |
|  |  | 包药部分的出药口配备安全档板，以防鼠虫侵入。（需提供实际使用用户的照片） |  |  |  |  |
|  |  | 单台摆药机具备≥4个风扇装置，且带有静音棉装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 包药效率方面要求 |  |  |  |  |
|  |  | 包药速度≥60包/分钟。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有所有药盒加药不停止摆药功能。(说明工作原理并提供图片佐证材料) |  |  |  |  |
|  |  | 机储药盒中具备2个全自动切半片药盒； 此功能指根据医嘱半片信息将该药盒内的整片药品自动切割成半片药品分包，剩余半片下次优先发放，且药盒自带吸药粉装置。（需要提供相关的证明材料佐证） |  |  |  |  |
|  |  | 非机储药品处理方面要求 |  |  |  |  |
|  |  | 具有非机储药品集中处理功能，单个外摆药托盘≥60 格，配备≥2 个外摆药托盘交替使用，开启 1 次外摆药托盘可处理≥1 个病区非机储药品（≥60 条医嘱）。(附照片说明。) |  |  |  |  |
|  |  | 非机储药品托盘具有单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包。 |  |  |  |  |
|  |  | 机储药品方面要求 |  |  |  |  |
|  |  | 药盒规格≥2种。 |  |  |  |  |
|  |  | 药盒必须全部为智能药盒；采用RFID的先进技术，绑定药品信息，确定药盒药品唯一性。药盒放置位置和底座号不一致也可正确的分包药品。（附图片说明） |  |  |  |  |
|  |  | 药盒可防潮、防紫外线功能；可以清洁、水洗。 |  |  |  |  |
|  |  | 耗材方面要求 |  |  |  |  |
|  |  | 摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，以降低耗材成本，药袋调节尺寸≥5 种。（要求提供图片以及说明工作原理） |  |  |  |  |
|  |  | 单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装。 |  |  |  |  |
|  |  | 摆药机携带的操作界面要求 |  |  |  |  |
|  |  | 摆药机的控制面板≥21英寸的超大液晶触摸屏。以方便药师操作。（投标需要提供图片说明） |  |  |  |  |
|  |  | 具备中文操作系统，且具备中文语音告知功能，可用汉语为设备提供普通话告知及操作指导。如：药师缺药、缺纸却碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能。(要求附图片说明) |  |  |  |  |
|  |  | 药袋打印系统要求 |  |  |  |  |
|  |  | 支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。 |  |  |  |  |
|  |  | 为保证分包准确性，防止在落药时药粉残留在落药通道内，要求摆药机的所有的垂直落药通道为整体结构，且摆药机所有的落药通道（包括垂直落药通道）可随时打开清理，以保证药品不被交叉污染。(附彩页截图说明) |  |  |  |  |
|  |  | 摆药机机内具有封闭洁净环境。 |  |  |  |  |
|  |  | 药品的收集方式为≤45度角收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。（附照片说明） |  |  |  |  |
|  |  | 配置配套设施、设备要求 |  |  |  |  |
|  |  | 配备除包机，称重数粒机及控制电脑（一体机）和不间断电源各1台，打印机一台，自动剥片机1台，自动切片机一台，分包机操作台一张 |  |  |  |  |
|  |  | 提供中文操作手册1套。 |  |  |  |  |
|  |  | 提供操作培训及维护人员培训。 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求 |  |  |  |  |
|  |  | 常年提供技术咨询。 |  |  |  |  |
|  |  | 每年≥12次对设备进行维护，保证运行状态稳定。 |  |  |  |  |
|  |  | 终身提供设备的维修和配件 |  |  |  |  |
|  |  | 质保期≥3年，保修期内工程师提供24小时维修服务，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商负担。 |  |  |  |  |
|  |  | 制造厂商并在国内建有为未来摆药机正常使用、设备后续配套、维修、组装、配件供应等提供保障的工厂，终身提供设备的维修和配件，（提供国内工厂图片及工厂营业执照等证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |