拟购自动发药机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 设备信息：长X宽X高（MM) |  |  |  |  |  |
|  | 主机（包含双提升机出药通道） | 5220X2340X2690（含补药台） |  |  |  |  |
|  | 主机（不含提升出药通道） | 4160X2340X2690（含补药台） |  |  |  |  |
|  | 补药台尺寸（CLS-H) | 1630X560X2000 |  |  |  |  |
|  | 补药台尺寸（CLS-Mage) | 2030X594X3230 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 约7.13m²（配CLS-H) |  |  |  |  |
|  | 设备重量与荷载 |  |  |  |  |  |
|  | 机身净重量 | 2550 kg（不含补药台和提升出药） |  |  |  |  |
|  | 可存放药品总重量 | 480 kg |  |  |  |  |
|  | 表面荷载 | 3.76kN/m² |  |  |  |  |
|  | 集中荷载 | 170 N/cm² |  |  |  |  |
|  | 可存贮药品的规格 |  |  |  |  |  |
|  | 可存放药品总重量 | 480g max500g |  |  |  |  |
|  | 宽度 | 25 - 100 mm |  |  |  |  |
|  | 高度 | 10 - 80 mm |  |  |  |  |
|  | 长度 | 50 - 200 mm |  |  |  |  |
|  | 出药数据 |  |  |  |  |  |
|  | 最大出药量 | 3000 盒 / 小时 |  |  |  |  |
|  | 处方处理能力 | 600处方/小时, |  |  |  |  |
|  | 出药方式 | 全品种落药 |  |  |  |  |
|  | 补药数据 |  |  |  |  |  |
|  | 最大补药速度 | 3000盒 /小时 |  |  |  |  |
|  | 每次最大补药品种数 | 2（双机械手加药） |  |  |  |  |
|  | 每次缓存补药品种数量 | 4 |  |  |  |  |
|  | 快速批量补药系统 | 4（单次加药量大于200盒） |  |  |  |  |
|  | 补药设备 | 具备错误药盒自动回收功能 |  |  |  |  |
|  | 电源/能源消耗/噪音/接口 |  |  |  |  |  |
|  | 功率 | 3.5kW，静态150W |  |  |  |  |
|  | 电压 | 4x220 V AC, 50-60 Hz |  |  |  |  |
|  | 主电源功率 | ≥5KW |  |  |  |  |
|  | 保险丝规格 | 10 A |  |  |  |  |
|  | 工作台处噪音功率 | 65 dB (A) |  |  |  |  |
|  | 网络接口 | 2xRJ45 |  |  |  |  |
|  | 存贮容量 |  |  |  |  |  |
|  | 总储存药品盒数 | 9216-11520盒 |  |  |  |  |
|  | 品规总数 | 1152-1440种 |  |  |  |  |
|  | 计算标准 | 6X2X10（cm）的药盒计算 |  |  |  |  |
|  | 盘点 |  |  |  |  |  |
|  | 盘点方式 | 自动盘点 |  |  |  |  |
|  | 盘点时间 | 30分钟 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |