拟购CT(发热门诊)项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 机架系统 |  |  |  |  |  |
|  | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |  |  |
|  | 扫描架孔径 | ≥70cm |  |  |  |  |
|  | 扫描架物理倾角（非数字倾角） | ≥±30° |  |  |  |  |
|  | 机架控制面板 | ≥4套 |  |  |  |  |
|  | 机架系统可遥控 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 三维激光定位系统 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 机架信息显示屏 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 球管焦点到探测器的距离 | ≥1000mm |  |  |  |  |
|  | 球管焦点到等中心的距离 | ≥500mm |  |  |  |  |
|  | 视觉感知定位 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 自动语音管理 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 机架冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |
|  | 扫描参数 | 扫描参数 |  |  |  |  |
|  | 机架最快旋转扫描时间/360° | ≤0.50s |  |  |  |  |
|  | 每圈扫描层数 | ≥64层 |  |  |  |  |
|  | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |  |  |  |  |
|  | 最薄图像重建层厚 | ≤0.625mm |  |  |  |  |
|  | 图像重建矩阵 | 512×512，768×768，1024×1024 |  |  |  |  |
|  | 图像显示矩阵 | 1024×1024 |  |  |  |  |
|  | 图像重建速度（512×512） | ≥45辐/秒 |  |  |  |  |
|  | 扫描视野 | ≥50cm |  |  |  |  |
|  | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥160cm |  |  |  |  |
|  | 最长连续扫描时间 | ≥100s |  |  |  |  |
|  | 最大螺距 | ≥2.0 |  |  |  |  |
|  | 螺距自由选择 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 探测器及数据采样系统 | 探测器及数据采样系统 |  |  |  |  |
|  | 各厂家应提供最高档的探测器技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 探测器Z轴排列数 | ≥32排 |  |  |  |  |
|  | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.625mm |  |  |  |  |
|  | 探测器Z轴总宽度 | ≥20mm |  |  |  |  |
|  | 探测器每排单元数 | ≥800个 |  |  |  |  |
|  | 探测器采样率 | ≥4600views/圈 |  |  |  |  |
|  | 球管及高压系统 | 球管及高压系统 |  |  |  |  |
|  | 球管阳极热容量 | ≥5.0MHU |  |  |  |  |
|  | 球管阳极散热率 | ≥800kHU/min |  |  |  |  |
|  | 最大球管电压 | ≥140kV |  |  |  |  |
|  | 最小球管电压 | ≤80kV |  |  |  |  |
|  | 最大输出管电流 | ≥400mA |  |  |  |  |
|  | 最小可调管电流 | ≤10mA |  |  |  |  |
|  | 最小毫安调节范围 | ≤2mA |  |  |  |  |
|  | 球管小焦点 | ≤0.6×1.2mm |  |  |  |  |
|  | 球管大焦点 | ≤1.2×1.0mm |  |  |  |  |
|  | 高压发生器功率 | ≥48kW |  |  |  |  |
|  | 扫描床 | 扫描床 |  |  |  |  |
|  | 最大移动范围 | ≥1800mm |  |  |  |  |
|  | 可扫描范围 | ≥1600mm |  |  |  |  |
|  | 扫描床升降最高高度 | ≥900mm |  |  |  |  |
|  | 扫描床升降最低高度 | ≤500mm |  |  |  |  |
|  | 最大水平进床速度 | ≥160mm/s |  |  |  |  |
|  | 最小水平进床速度 | ≤2mm/s |  |  |  |  |
|  | 扫描床最大载重量 | ≥205Kg |  |  |  |  |
|  | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 图像质量 | 图像质量 |  |  |  |  |
|  | 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF | ≥19 LP/CM |  |  |  |  |
|  | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |  |  |  |  |
|  | CT值拓展范围 | -32767 ~~ 32768 |  |  |  |  |
|  | 图像噪声 | ≤0.30% |  |  |  |  |
|  | 主控制台计算机系统 | 主控制台计算机系统 |  |  |  |  |
|  | 内存 | ≥32GB |  |  |  |  |
|  | 硬盘 | ≥2TB |  |  |  |  |
|  | 主频 | ≥3.0GHz |  |  |  |  |
|  | 24英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵 | ≥1920×1200 |  |  |  |  |
|  | 网络接口DICOM 3.0 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 永久贮存刻录方式 | DVD |  |  |  |  |
|  | 激光相机DICOM3.0接口 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 同步并行图像处理功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 影像后处理工作站及临床应用软件 | 影像后处理工作站及临床应用软件 |  |  |  |  |
|  | 原厂后处理工作站一套 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 图像剪影功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | CT电影功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | MPR/CPR/SSD/MIP/VR | 具备 |  |  |  |  |
|  | 组织分割 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 三维（3D、SSD）软件 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 最大、最小密度投影（MIP,MinIP） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | CTA血管造影 | 具备 |  |  |  |  |
|  | CTU尿路造影技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 一键式容积重建 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 血管分析功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 一键式去骨功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 一键式骨分离功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 低剂量扫描技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 儿童低剂量扫描协议 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 去伪影技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 肺部结节智能检出分析模块 | 具备 |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |