拟购CT(体检中心)项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 机架系统 |  |  |  |  |  |
|  | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |  |  |
|  | 驱动方式 | 皮钢带 |  |  |  |  |
|  | 机架孔径 | ≥70cm |  |  |  |  |
|  | 机架倾斜 | ≥±30°，可遥控 |  |  |  |  |
|  | 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |
|  | 探测器类型 | 固态稀土陶瓷探测器 |  |  |  |  |
|  | 探测器Z轴排列数 | ≥60排 |  |  |  |  |
|  | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.625mm |  |  |  |  |
|  | 探测器Z轴宽度 | ≥40mm |  |  |  |  |
|  | 每排探测器单元数量 | ≥900个/排 |  |  |  |  |
|  | 探测器单元总数 | ≥50000个 |  |  |  |  |
|  | 采样率 | ≥4600views/圈 |  |  |  |  |
|  | 球管焦点到探测器的距离 | ≥1000mm |  |  |  |  |
|  | 机架控制面板前后各一套，总计4个 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 三维激光定位系统 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 机架一体化病人呼吸图形和语音提示系统 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 扫描床系统 |  |  |  |  |  |
|  | 扫描床垂直移动范围 | ≥500mm |  |  |  |  |
|  | 扫描床水平移动范围 | ≥1800mm |  |  |  |  |
|  | 扫描床水平可扫描范围 | ≥1700mm |  |  |  |  |
|  | 最大水平移动速度 | ≥200mm/s |  |  |  |  |
|  | 最小水平移床速度 | ≤1.0mm/s |  |  |  |  |
|  | 扫描床水平移动精度 | ≤±0.25mm（最大承重） |  |  |  |  |
|  | 扫描床最大承重 | ≥205kg |  |  |  |  |
|  | 扫描床附件 | 具备，头拖、床垫 |  |  |  |  |
|  | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |  |  |  |  |
|  | X线球管及高压发生器 |  |  |  |  |  |
|  | 球管阳极物理热容量（100%效率，非等效值） | ≥7.5MHU |  |  |  |  |
|  | 阳极最大散热率 | ≥900kHU/min |  |  |  |  |
|  | 发生器功率（非等效值） | ≥75kW |  |  |  |  |
|  | 最大球管电压 | ≥140kV |  |  |  |  |
|  | 最小球管电压 | ≤80kV |  |  |  |  |
|  | 最大球管电流（非等效值） | ≥660mA |  |  |  |  |
|  | 最小球管电流（非等效值） | ≤10mA |  |  |  |  |
|  | 球管大焦点 | ≤1.2mm2 |  |  |  |  |
|  | 球管小焦点 | ≤0.7mm2 |  |  |  |  |
|  | 球管焦点到等中心距离 | ≥56cm |  |  |  |  |
|  | 球管冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |
|  | 主控制台计算机系统 |  |  |  |  |  |
|  | CPU主频 | ≥4GHz |  |  |  |  |
|  | 计算机内存 | ≥64GB |  |  |  |  |
|  | 计算机硬盘容量 | ≥2.0TB×2 |  |  |  |  |
|  | 显示器尺寸 | ≥24吋 |  |  |  |  |
|  | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |  |  |  |
|  | 图像重建速度（512×512矩阵） | ≥60幅/秒 |  |  |  |  |
|  | 标准键盘鼠标 | 具备 |  |  |  |  |
|  | DVD光盘刻录系统 | 具备 |  |  |  |  |
|  | USB数据导出功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 标准DICOM3.0接口 | 具备，同时具备以下功能： 发送／接收 查询／检索 基本打印功能 存储 网络接口(HIS／RIS) |  |  |  |  |
|  | 自动语言提示功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 自动照相功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | DICOM Modality Worklist功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 激光相机接口 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 计算机用不间断电源（UPS） | 具备，要求供电时间≥30分钟 |  |  |  |  |
|  | 大幅度降低扫描剂量的全新迭代重建技术 | 具备（说明应用该迭代技术后剂量降低比例） |  |  |  |  |
|  | 扫描参数和图像质量 |  |  |  |  |  |
|  | 每圈最多扫描层数 | ≥120层/360° |  |  |  |  |
|  | 最短扫描时间 | ＜0.4s/360° |  |  |  |  |
|  | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |  |  |  |  |
|  | 最薄重建层厚 | ≤0.4mm |  |  |  |  |
|  | 扫描视野 | ≥50cm |  |  |  |  |
|  | 定位扫描最大长度 | ≥170cm |  |  |  |  |
|  | 定位扫描宽度 | ≥50cm |  |  |  |  |
|  | 最大螺距 | ≥2.0 |  |  |  |  |
|  | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ＞120s |  |  |  |  |
|  | 扫描模式 | 定位像扫描 轴位扫描 螺旋扫描 电影扫描 |  |  |  |  |
|  | 图像重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |  |  |
|  | 高对比度分辨率（空间分辨率） | ≥20 lp/cm@0%MTF |  |  |  |  |
|  | 低对比度分辨率（密度分辨率） | ≤2mm@0.3% |  |  |  |  |
|  | 噪声 | ≤0.30% |  |  |  |  |
|  | 主要应用软件和成像技术 |  |  |  |  |  |
|  | 射线硬化伪影抑制技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 骨性伪影抑制技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 金属伪影抑制技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 高级图像降噪技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 后颅窝图像优化技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 管电流自动调控技术 | 配备 |  |  |  |  |
|  | 儿童专用的扫描协议 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 低剂量扫描技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | CT图像减影功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | CT电影显示功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 多平面重建（MPR） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 曲面重建（CPR） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 表面遮盖（SSD） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 三维容积重建（VR） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 最大密度投影（MIP） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 最小密度投影（MinIP） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 仿真内窥镜（VE） | 具备 |  |  |  |  |
|  | CT血管造影（CTA） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 造影剂自动跟踪技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 模拟手术刀功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 一键式容积重建 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 一键式去骨功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 一键去床板功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 三维容积测量评估功能 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 用户自定义彩色编码方案 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 组织漫游技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 显微成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 头部灰白质增强技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 内耳高分辨成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 肺部高分辨成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 体部高分辨成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 骨骼高分辨成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | ▲原厂高级图像后处理工作站 |  |  |  |  |  |
|  | CPU主频 | ≥4.0GHz |  |  |  |  |
|  | 计算机内存 | ≥64GB |  |  |  |  |
|  | 计算机硬盘容量 | ≥4.0TB |  |  |  |  |
|  | 显卡 | ≥8GB |  |  |  |  |
|  | 显示器尺寸 | ≥24吋 |  |  |  |  |
|  | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |  |  |  |
|  | 光驱DVD-RW | 提供 |  |  |  |  |
|  | 标准键盘、鼠标 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 病人管理模块（病人查询、常用工具、病人信息导入、图像数据网络传输） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像浏览模块（图像浏览、图像分析、测量工具） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 3D图像后处理（MPR、MPVR、CPR、SSD、VR、MIP、MinIP、AIP、VE、一键去床板、一键去骨） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 肺结节分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 肺炎分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 脑出血分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 脑灌注分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 齿科分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 高级血管分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 高级脊柱分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 非门控钙化积分分析 | 提供 |  |  |  |  |
|  |  | - 售后服务要求：整机免费保修三年 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |