拟购磁共振项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 产品认证要求: | 为了保证产品的稳定性和安全性，同时实现全面的临床应用范围，要求各家公司承诺提供具备NMPA/CFDA认证的高端1.5T磁共振系统，所投产品限于Tim 4G、SIGNA、dStream、光梭、NeuMR盛世同等及以上技术平台，投标厂商承诺提供投标截止日最新高端应用技术。产品主要部件：各投标机型磁体、梯度线圈、射频线圈作为核心部件必须原厂生产，与磁共振整机为同一品牌。 |  |  |  |  |
|  | 产品先进性要求 | 投标机型首次获得NMPA/CFDA时间不得早于2018年1月1日。 |  |  |  |  |
|  | 磁体 |  |  |  |  |  |
|  | 磁场强度 | 1.5T |  |  |  |  |
|  | 磁场类型 | 超导 |  |  |  |  |
|  | 匀场方式 |  |  |  |  |  |
|  | 主动匀场 | 有 |  |  |  |  |
|  | 被动匀场 | 有 |  |  |  |  |
|  | 高阶匀场 | 有 |  |  |  |  |
|  | 屏蔽方式 | 主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术 |  |  |  |  |
|  | 5高斯线范围 | ≤2.5X4.0 m2 |  |  |  |  |
|  | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm／小时 |  |  |  |  |
|  | 磁场均匀度(TYPICAL典型值) | 自报（注明详细测量方法） |  |  |  |  |
|  | 50cm DSV | ≤2.4ppm |  |  |  |  |
|  | 40cm DSV | ≤0.35ppm |  |  |  |  |
|  | 30cm DSV | ≤0.15ppm |  |  |  |  |
|  | 20cm DSV | ≤0.04ppm |  |  |  |  |
|  | 10cm DSV | ≤0.01ppm |  |  |  |  |
|  | 磁体长度(cm) | ≤172cm |  |  |  |  |
|  | 磁体重量（包含液氦） | ≤5320kg |  |  |  |  |
|  | 磁体内径（患者检查孔道内径） | ≥70cm |  |  |  |  |
|  | 4K冷头或零液氦消耗技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 液氦补充周期 | ≥4年（4年内免费补充） |  |  |  |  |
|  | 梯度系统 |  |  |  |  |  |
|  | 梯度工作方式 | 厂家自报 |  |  |  |  |
|  | 最大单轴梯度场强（非有效，X、Y、Z三轴分别标注） | ≥33mT/m |  |  |  |  |
|  | 梯度切换率（非有效，X、Y、Z三轴分别标注） | ≥100mT/m/ms |  |  |  |  |
|  | 梯度最快最短爬升时间 | ≤0.28ms |  |  |  |  |
|  | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |  |  |  |
|  | 最高梯度性能时X轴、Y轴扫描野 | ≥50cm |  |  |  |  |
|  | 最高梯度性能时Z轴扫描野 | ≥50cm |  |  |  |  |
|  | 射频系统 |  |  |  |  |  |
|  | 射频放大器功率 | ≥12KW |  |  |  |  |
|  | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 实时数字化射频能量短期积累监控 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 实时数字化射频能量长期积累监控 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 射频同时、并行终端接收通道数配置数量 |  |  |  |  |  |
|  | 射频同时、并行终端独立接收通道数 | ≥24通道或无限制通道 |  |  |  |  |
|  | 射频同时、并行A/D转换器个数 | ≥33个 |  |  |  |  |
|  | 线圈单元具有一一对应的前置放大器 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 并行采集技术平台 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 每通道同时并行采样最大采样率 | ≥1MHz |  |  |  |  |
|  | 发射带宽 | ≥1300KHz |  |  |  |  |
|  | 接收动态范围 | ≥140dB/Hz |  |  |  |  |
|  | 最大接收信号分辨率 | ≥32bits |  |  |  |  |
|  | 采样分辨率 | ≤50ns |  |  |  |  |
|  | 全数字化射频系统 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 射频接收放大器噪音水平 | ≤0.5dB |  |  |  |  |
|  | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 正交体线圈 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 所有线圈免调谐 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 表面线圈：以下线圈要求提供专用独立线圈，不得采取组合方式加以实现 |  |  |  |  |  |
|  | 脊柱线圈，1套 | ≥18通道 |  |  |  |  |
|  | 体部线圈（1），1套 | ≥12通道 |  |  |  |  |
|  | 体部线圈（2），1套 | ≥12通道 |  |  |  |  |
|  | 大、小柔性线圈，各1套 | ≥4通道 |  |  |  |  |
|  | 头颈联合线圈，1套 | ≥16通道 |  |  |  |  |
|  | 膝关节线圈（不可用其他柔软线圈替代），1套 | ≥12通道 |  |  |  |  |
|  | 其它线圈： | 肩关节线圈、双乳腺线圈、心脏线圈、下肢血管线圈、足及踝关节线圈，要求提供专用独立线圈 |  |  |  |  |
|  | 专用肩关节线圈（不可用其他柔软线圈替代），1套 | ≥8通道，并请列出价格，包含在投标总价内 |  |  |  |  |
|  | 专用双乳腺线圈 ，1套 | ≥8通道，并请列出价格，包含在投标总价内 |  |  |  |  |
|  | 专用心脏线圈，1套 | ≥16通道，并请列出价格，不计入投标总价 |  |  |  |  |
|  | 专用下肢血管线圈，1套 | ≥16通道，并请列出价格，不计入投标总价 |  |  |  |  |
|  | 专用足及踝关节线圈（不可用其他柔软线圈替代），1套 | 厂家自报通道数，请列出价格，包含在投标总价内 |  |  |  |  |
|  | 降噪措施 |  |  |  |  |  |
|  | 梯度降噪技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 专用防磁耳机 | 一套 |  |  |  |  |
|  | 声阻尼材料技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 脉冲序列及扫描技术 |  |  |  |  |  |
|  | 厂家自报所能够提供的自旋回波、快速自旋回波扫描系列及其延伸扫描系列 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 快速自旋回波（FSE）最短TR（采集矩阵256 × 256） | ≤7.8ms |  |  |  |  |
|  | 快速自旋回波（FSE）最短TE（采集矩阵256 × 256） | ≤2.8ms |  |  |  |  |
|  | 快速自旋回波最短TR（128×128采集矩阵） | ≤6.8ms |  |  |  |  |
|  | 快速自旋回波最短TE（128×128采集矩阵） | ≤2.0ms |  |  |  |  |
|  | 2D自旋回波最短TR时间（128采集矩阵） | ≤6.8ms |  |  |  |  |
|  | 2D自旋回波最短TE时间（128采集矩阵） | ≤2.4ms |  |  |  |  |
|  | 厂家自报所能够提供的梯度回波、快速梯度回波扫描系列及其延伸扫描系列 |  |  |  |  |  |
|  | 2D快速梯度回波最短TR（采集矩阵128 x 128） | ≤2.3ms |  |  |  |  |
|  | 2D快速梯度回波最短TE（采集矩阵128 × 128） | ≤0.4ms |  |  |  |  |
|  | 3D GRE最短TR时间（256×256采集矩阵） | ≤1.2ms |  |  |  |  |
|  | 3D GRE最短TE时间（256×256采集矩阵） | ≤0.5ms |  |  |  |  |
|  | 厂家自报所能够提供的EPI扫描系列及其延伸扫描系列 |  |  |  |  |  |
|  | EPI最短TR时间（128采集矩阵） | ≤5ms |  |  |  |  |
|  | EPI最短TE时间（128采集矩阵） | ≤2ms |  |  |  |  |
|  | EPI最短TR时间（256采集矩阵） | ≤5ms |  |  |  |  |
|  | EPI最短TE时间（256采集矩阵） | ≤2ms |  |  |  |  |
|  | FSE最大回波链长度 | ≥512 |  |  |  |  |
|  | EPI最大回波链长度 | ≥255 |  |  |  |  |
|  | 采集弥散加权系数B值 | ≥10000 |  |  |  |  |
|  | 厂家自报所能够提供的反转恢复扫描系列及其延伸扫描系列 |  |  |  |  |  |
|  | 脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 化学饱和(Chem Sat) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 水和脂肪分离(Water & fat separation) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 选择性水和脂肪激发(Selective water and fat excitation) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 反转恢复脂肪抑制技术（STIR） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 水抑制成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | T1水抑制成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | T2水抑制成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 门控(触发) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 心电门控及触发 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 呼吸门控及触发 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 外周门控 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 前瞻性(Prospective) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 回顾性(Retrospective) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 2D稳态快速扫描技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 3D稳态快速扫描技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 2D、3D、多层扫描技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 磁敏感加权成像技术及其后处理和定量分析软件（厂家自报名称） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 磁共振水成像（MRCP、MRU、内耳水成像、MRM等） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 厂商自报其他特殊成像系列： |  |  |  |  |  |
|  | 降噪脉冲序列 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 各种加速扫描序列 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 特殊的K空间填充和数据处理方法，以加快扫描采集速度等技术 | 厂商注明具体方法和技术 |  |  |  |  |
|  | K空间过采样运动伪影校正扫描技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 并行成像扫描最大加速因子数 | ≥3 |  |  |  |  |
|  | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |  |  |  |  |
|  | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |  |  |  |
|  | 最小扫描视野(FOV) | ≤1cm |  |  |  |  |
|  | 最大采集矩阵(max acquisition matrix) | 1024X1024 |  |  |  |  |
|  | K空间快门技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 腹部快速动态增强容积扫描技术及其后处理软件 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 临床应用软件 |  |  |  |  |  |
|  | 3D后处理功能软件 | 具备 |  |  |  |  |
|  | MPR | 具备 |  |  |  |  |
|  | SSD | 具备 |  |  |  |  |
|  | MIP | 具备 |  |  |  |  |
|  | VR | 具备 |  |  |  |  |
|  | 交互成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 弥散成像 |  |  |  |  |  |
|  | 弥散成像ADC图 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 弥散张量成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 白质纤维束追踪技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 全身DWI成像及其后处理和拼接、融合软件 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 灌注成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 磁共振血管造影技术(MRA) |  |  |  |  |  |
|  | MOTSA | 具备 |  |  |  |  |
|  | TONE (Ramped excitation) | 具备 |  |  |  |  |
|  | MTC | 具备 |  |  |  |  |
|  | TOF 2D/3D | 具备 |  |  |  |  |
|  | PC 2D/3D | 具备 |  |  |  |  |
|  | PC Cine | 具备 |  |  |  |  |
|  | CE-MRA | 具备 |  |  |  |  |
|  | Whole body peripheral MRA | 具备 |  |  |  |  |
|  | Bolus tracking | 具备。提供投标机型的软件操作过程的全流程界面的证明图片和临床病例证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 自动步进血管造影技术 | 具备。提供投标机型的软件操作过程的全流程界面的证明图片和临床病例证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 无造影剂MRA技术 | 具备体部、外周无造影剂MRA技术，提供投标机型的软件操作过程的全流程界面的证明图片和临床病例证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 高级血管分析软件包 | 具备。提供投标机型的软件操作过程的全流程界面的证明图片和临床病例证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 心脏成像软件包： |  |  |  |  |  |
|  | 心脏功能Cardiac function (EF wall motion etc.) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 向量心电图 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 常规形态学成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 回波分享技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 氢质子频谱成像 |  |  |  |  |  |
|  | 高级频谱分析软件包 | 具备 |  |  |  |  |
|  | STEAM技术(激励回波采集法)或PRESS技术(自旋回波) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 单体素频谱 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 多体素频谱 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 2D频谱成像（2DMRSI） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 3D频谱成像(3DMRSI) | 具备 |  |  |  |  |
|  | 2D多层频谱成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 乳腺频谱成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 前列腺波谱成像 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 频谱成像自动化高级高序匀场技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 频谱图透明覆盖技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 容积快速成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 容积快速多对比动态成像技术 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 不打药全脑灌注成像(3D ASL) | 具备。提供投标机型的软件操作过程的全流程界面的证明图片和临床病例证明材料。 |  |  |  |  |
|  | BOLD脑功能成像 | 计入投标总价，请单独报价 |  |  |  |  |
|  | T2 map | 具备 |  |  |  |  |
|  | 压缩感知技术（厂家自报名称） | 提供，提供软件操作界面的证明图片。 |  |  |  |  |
|  | 脂肪定量技术（厂家自报名称） | 提供，提供软件操作界面的证明图片和临床病例证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 检查床 |  |  |  |  |  |
|  | 自动步进 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 水平位移精度 | ≤±1mm |  |  |  |  |
|  | 扫描安全性保障措施 | 厂家自报 |  |  |  |  |
|  | 在紧急情况下可将扫描床迅速退出。 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 机架两侧均有床旁控制系统操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 主控计算机系统 |  |  |  |  |  |
|  | 主机型号 | 厂商自报 |  |  |  |  |
|  | 操作系统名称 | 厂商自报 |  |  |  |  |
|  | 内存 | ≥4GB |  |  |  |  |
|  | 硬盘容量 | ≥300GB |  |  |  |  |
|  | 监视器 | ≥19"液晶医用显示器1280×1024 |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0标准接口： （传输/接收/打印/存档/查询/工作表/MPPS等） | 具备 |  |  |  |  |
|  | 符合HL7标准，可与PACS/RIS/HIS通讯，通过IHE测试 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 激光相机DICOM接口 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 提供原厂最高版本专用高级影像后处理工作站一套 | 具备，含总价内，单独报价 |  |  |  |  |
|  | 后处理工作站的软件功能与主机配备的一致 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 水冷机 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 磁共振RF屏蔽 | 具备 |  |  |  |  |
|  | 机房专用中央精密空调 | 具备 |  |  |  |  |
|  | MR专用高压注射器 | 具备，含总价内，单独报价 |  |  |  |  |
|  | 保修及维修 |  |  |  |  |  |
|  | 整机免费保修期（含所有零部件，包括磁体、液氦、制冷系统、线圈和独立工作站等。） | 1年，并提供每年保修报价 |  |  |  |  |
|  | 保修期外的整机年保修价格（单独以百分比形式报价，不包含在投标总价中） | 提供保修期后的整机年保修价格（分全保、人工保等类型），并注明保修详细内容。作为重要评标依据 ＜8%投标总价（含液氦、各类线圈、磁共振制冷系统、水冷机等，不含屏蔽及空调） |  |  |  |  |
|  | 保修期内的开机率（按365天/年计） | ≥95% |  |  |  |  |
|  | 投标厂家必须在安徽省设有维修站点及维修工程师 | 提供，并在售后服务承诺中体现 |  |  |  |  |
|  | 单次人工维修价格 | 出保修期后，单次人工费用≤2000元人民币，作为重要评标依据 |  |  |  |  |
|  | 零部件更换及线圈价格 | 提供所投设备系统备品备件、线圈明细清单及价格 |  |  |  |  |
|  | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。 |  |  |  |  |
|  | 维修要求 | 必须开放维修密码，要求提供完整的技术手册及线路图，并提供基本维修手册 |  |  |  |  |
|  | 维修说明 | 提供的维修、保修合同文本与本次招标文件相关条款不符之处，以本招标文件为准。 |  |  |  |  |
|  | 软件终身免费升级开放承诺： | 所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款 |  |  |  |  |
|  | 所投机型具备的全部商用软件承诺： | 全部提供，且必须在由制造商出具的承诺书中体现本条款 |  |  |  |  |
|  |  | 上述技术要求厂家必须完整提供硬件和软件，必须列出配置说明及配置清单 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |