拟购PET-CT项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 为保证技术的先进性，必须提供 2017 年 1 月 1 日及以后在 CFDA 注册的 32 排 64 层及以上 PET/CT 机型，提供产品型号和 上市时间。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 基本结构 |  |  |  |  |  |
|  | PET |  |  |  |  |  |
|  | 环数（环） | ≥45 |  |  |  |  |
|  | 探测器 |  |  |  |  |  |
|  | 晶体模块 |  |  |  |  |  |
|  | 材料 | LYSO或LBS或LSO |  |  |  |  |
|  | 数量（块） | ≥20000 |  |  |  |  |
|  | 长×宽（mm） | ≤4.0×4.0 |  |  |  |  |
|  | 光电转化器 |  |  |  |  |  |
|  | 类型 | 数字化SiPM |  |  |  |  |
|  | 衰减校正 |  |  |  |  |  |
|  | 衰减校正方式 | CT衰减校正 |  |  |  |  |
|  | 校准源类型 | 提供 |  |  |  |  |
|  | TOF技术（含软、硬件） | 提供全套，包括投标截止日期 前已发布的全部最新硬件及软件 |  |  |  |  |
|  | CT |  |  |  |  |  |
|  | 探测器 |  |  |  |  |  |
|  | 材料 | 固态稀土陶瓷 |  |  |  |  |
|  | CT探测器排数 | ≥32排 |  |  |  |  |
|  | CT探测器扫描层数 | ≥64层 |  |  |  |  |
|  | 探测器单元数（个） | ≥20000 |  |  |  |  |
|  | 球管与高压发生器 |  |  |  |  |  |
|  | 阳极散热率（KHU/min） | ≥800 |  |  |  |  |
|  | 球管阳极实际热容量（MHU） （不含等效概念） | ≥5或等效OM球管 |  |  |  |  |
|  | 球管阳极冷却方式 | 油冷或水冷 |  |  |  |  |
|  | 小焦点尺寸（mm） | ≤0.72（按面积计算） |  |  |  |  |
|  | 大焦点尺寸（mm） | ≤1.4（按面积计算） |  |  |  |  |
|  | 高压发生器功率（kW） | ≥50 |  |  |  |  |
|  | 最小管电压（kV） | ≤80 |  |  |  |  |
|  | 最大管电压（kV） | ≥140 |  |  |  |  |
|  | 最大管电流（mA） | ≥420 |  |  |  |  |
|  | 机架 |  |  |  |  |  |
|  | 内置激光定位系统 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 机架孔径（cm） | ≥70 |  |  |  |  |
|  | 机架结构 | 一体化机架 |  |  |  |  |
|  | 开放门控接口 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 扫描床 |  |  |  |  |  |
|  | 最大水平移动范围（cm） | ≥170 |  |  |  |  |
|  | 最大轴向扫描范围（cm） | ≥170 |  |  |  |  |
|  | 承重量（kg） | ≥195 |  |  |  |  |
|  | 低衰减头托、肢体支架及身体固定装置 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 安全保护装置 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 计算机系统 |  |  |  |  |  |
|  | 采集和处理工作站 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 采集工作站 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 处理工作站 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 采集工作站硬件配置 |  |  |  |  |  |
|  | 主频 | ≥4核 2.4GHz |  |  |  |  |
|  | 内存（GB） | ≥24 |  |  |  |  |
|  | 硬盘容量（TB） | ≥1 |  |  |  |  |
|  | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |  |  |  |  |
|  | 彩色液晶显示器（LCD） | ≥19"双屏 |  |  |  |  |
|  | 处理工作站硬件配置 |  |  |  |  |  |
|  | 主频 | ≥4核 2.4GHz |  |  |  |  |
|  | 内存（GB） | ≥24 |  |  |  |  |
|  | 硬盘容量（TB） | ≥1 |  |  |  |  |
|  | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |  |  |  |  |
|  | 彩色液晶显示器（LCD） | ≥19"双屏 |  |  |  |  |
|  | 原厂网络版后处理工作站硬件 | ≥1 套（含 2 个后处理工作站终端） |  |  |  |  |
|  | 网络要求 |  |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 | 提供，支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文件 |  |  |  |  |
|  | DICOM RT | 提供，用于放疗数据传输 |  |  |  |  |
|  | 辅助设备 |  |  |  |  |  |
|  | 头托 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 质控模型 |  |  |  |  |  |
|  | PET质控模型 | 提供 |  |  |  |  |
|  | CT质控模型 | 提供 |  |  |  |  |
|  | PET-CT融合质控模型 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 进口双筒高压注射器 1 台 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 中文报告系统（含激光彩色打印机）1 套 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 远程服务接口 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 中英文操作手册 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 性能指标（NEMA-2007） |  |  |  |  |  |
|  | PET |  |  |  |  |  |
|  | 扫描参数 |  |  |  |  |  |
|  | 轴向有效扫描视野（cm） | ≥15 |  |  |  |  |
|  | 重建矩阵 | ≥256×256 |  |  |  |  |
|  | 横向扫描视野（cm） | ≥70 |  |  |  |  |
|  | 符合时间窗（ns） | ≤4.9 |  |  |  |  |
|  | 每床位重建层数（层） | ≥150 |  |  |  |  |
|  | 性能参数 |  |  |  |  |  |
|  | 系统空间分辨率（FWHM mm，NEMA-2007标准） |  |  |  |  |  |
|  | 横向 |  |  |  |  |  |
|  | 距中心1cm | ≤3.8 |  |  |  |  |
|  | 距中心10cm | ≤5.5 |  |  |  |  |
|  | 轴向 |  |  |  |  |  |
|  | 距中心1cm | ≤4.0 |  |  |  |  |
|  | 距中心10cm | ≤4.7 |  |  |  |  |
|  | 灵敏度（cps/kBq）（3D采集，NEMA-2007标准） | ≥7.5 |  |  |  |  |
|  | 散射分数（%）（3D采集模式） | ≤39 |  |  |  |  |
|  | 系统能量分辨率（%）（3D采集模式） | ≤12 |  |  |  |  |
|  | 具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps） | ≤500 |  |  |  |  |
|  | CT |  |  |  |  |  |
|  | 扫描参数 |  |  |  |  |  |
|  | 最大扫描速度（s/360°） | ≤0.50 |  |  |  |  |
|  | 最薄扫描层厚（mm） | ≤0.625 |  |  |  |  |
|  | 性能参数 |  |  |  |  |  |
|  | 空间分辨率（LP/cm） | ≥20 |  |  |  |  |
|  | 低对比度分辨率 | ≤5mm@0.3% |  |  |  |  |
|  | PET-CT |  |  |  |  |  |
|  | 门控采集方式 |  |  |  |  |  |
|  | 心电门控系统 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 呼吸门控系统 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 应用软件 |  |  |  |  |  |
|  | PET应用软件 |  |  |  |  |  |
|  | 图像采集软件（包含静态, 动态, 门控, 3D,List mode, 脑，心脏专用等） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像处理（重建）软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像显示软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 定量分析软件（SUV，VOI等） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 校正软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 质量控制软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | NEMA测试软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 3D迭代重建软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | CT应用软件 |  |  |  |  |  |
|  | 图像采集软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像处理（重建）软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像显示软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像分析软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 校正软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 质量控制软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 辐射剂量计算软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 低剂量软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 自动剂量调节软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | PET-CT应用软件 |  |  |  |  |  |
|  | 同机图像融合软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 异机图像融合软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像处理软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像显示软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像分析软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 校正软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 质量控制软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 图像传输软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 高级临床应用功能 |  |  |  |  |  |
|  | 快速扫描高级功能 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 3D 肿瘤勾画软件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 智能化全身变速扫描组件 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 高清重建技术 | GE 提供 Q.Clear,飞利浦提供 Astonish HD，联影提供 HYPER UVT 重建技术。其它品牌需提供 同等或更高档次功能。 |  |  |  |  |
|  | 神经分析软件包 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 心脏分析软件包 | 提供 |  |  |  |  |
|  | SPECT 融合分析功能 | 提供 |  |  |  |  |
|  | PET-MR 异机融合分析功能 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 低剂量采集技术 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 高级临床应用功能（单独报价，包含在投标 总价内，可核减） |  |  |  |  |  |
|  | 一键式心脏处理技术 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 多模态肿瘤评估软件包 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 独立心电门控技术 | 提供 |  |  |  |  |
|  | PET 超高清重建功能 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 选配设备（单独报价，计入投标总价，可核减） |  |  |  |  |  |
|  | 进口放疗激光定位灯 1 套（3 个点） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 进口放疗定位平板床 1 台 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |  |
|  | 卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产 生的费用由卖方承担）。卖方负责机房结构、 辐射屏蔽、电源、线路等技术参数的设计， 并提供图纸，以符合装机要求。卖方应派遣 有经验工程师对设备进行的安装和调试，确 保安装质量达到产品出厂技术标准。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 提供整机免费保修，保修期自设备安装完毕， 双方签署验收文件后开始计算。保修期间要确 保系统的正常运行，保证全年开机率(按 365 天/年计算)不低于 95%，如达不到此标准，需 按 1：3（停机一天延长三天）天数延长，延 长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。 | ≥1 年（包括晶体、PET 探测器、 CT 探测器、球管等），且必须 提供由制造商出具的售后服务 承诺书。 |  |  |  |  |
|  | 保修期满后整机年保修价格 | ≤3%投标总价（整机保修，除 晶体、CT 球管之外）；≤5%投 标总价（整机保修，除晶体外）； ≤6%投标总价（整机保修）； 且必须在由制造商出具的售后 服务承诺书中承诺保修期满后 的整机年保修价格不超过上述 约定比例，具体年保修价格可 在约定范围内由买卖双方进行 协商。（年保修价格的计算依 据包含进口环节税） |  |  |  |  |
|  | 保修期内每年免费提供维护保养（PM）≥4 次，并向买方提供标准维护保养报告 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修 通知后，维修工程师 4 小时内响应，8 小时内 到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节 假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 提供晶体、PET 探测器、CT 探测器、球管等 详细零配件价格清单及优惠折扣价格。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行≥2 年（3 次/年）的整套设备操作、维修、检测等内容的 技术培训。随机提供操作说明书(中英文)及 维 修保养说明书，并提供专用维修工具。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 软件终身免费升级及开放，所投设备终身免 费软件升级。保修期内免费提供所有软件升 级所需配套硬件设施，标书中要求的软件功 能终身免费开放，且必须在由制造商出具的 售后服务承诺书中体现本条款。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 免费提供设备远程维修支持 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 维修网点分布（列出详细地址、联系电话、 联系人、工程师数量） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 国内备件库详细地址、联系电话、联系人、 备件总值（美元） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 终身维修服务，保证零配件供给≥10 年 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 若本设备需与买方其他系统进行联网对接或 物联网应用，卖方需按买方要求免费开放设 备网络端口、通讯与数据传输端口协议，并 承诺无条件配合进行联网调试。 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 其他配置 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 投标机型进入中国市场时间（年） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 投标机型装机量 | 提供 |  |  |  |  |
|  | 国内（台） | 提供 |  |  |  |  |
|  | 国外（台） | 提供 |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |