拟购DSA（数字减影血管造影机）项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 投标厂商需提供符合上述招标要求的DSA机型，且所投机型为已获得FDA和NMPA认证的最新机型 |  |  |  |  |
|  |  | 机架系统: |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊式C臂，能覆盖全身功能 ，满足心、脑、外周血管和非血管的造影和介入治疗需要 |  |  |  |  |
|  |  | 机架多位置预设, 存储位置不少于55种。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 |  |  |  |  |
|  |  | CRA≥100° |  |  |  |  |
|  |  | CAU≥100° |  |  |  |  |
|  |  | RAO ≥135° |  |  |  |  |
|  |  | LAO ≥135° |  |  |  |  |
|  |  | C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 |  |  |  |  |
|  |  | C臂旋转采集速度≥60度/秒（正位） |  |  |  |  |
|  |  | C臂旋转采集速度≥60度/秒（侧位） |  |  |  |  |
|  |  | SID范围可调，最小范围≥90cm |  |  |  |  |
|  |  | SID范围可调，最大范围≥120cm |  |  |  |  |
|  |  | C臂弧深≥94cm |  |  |  |  |
|  |  | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |  |  |  |  |
|  |  | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 |  |  |  |  |
|  |  | 导管床: |  |  |  |  |
|  |  | 碳纤维浮动床面 |  |  |  |  |
|  |  | 床长≥280cm |  |  |  |  |
|  |  | 床宽≥45cm |  |  |  |  |
|  |  | 床的最大病人承重≥215KG+100KG CPR+40KG附件 |  |  |  |  |
|  |  | 床的纵向运动范围≥125cm |  |  |  |  |
|  |  | 床面的垂直升降范围≥28cm |  |  |  |  |
|  |  | 床面的旋转≥240° |  |  |  |  |
|  |  | 床面的横向运动≥34cm |  |  |  |  |
|  |  | 导管床手臂支架，床垫，输液支架 |  |  |  |  |
|  |  | 床旁控制系统 |  |  |  |  |
|  |  | 检查床旁具备控制系统 |  |  |  |  |
|  |  | 可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |  |  |  |  |
|  |  | 可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置便于医生进行操作 |  |  |  |  |
|  |  | X线高压发生器装置： |  |  |  |  |
|  |  | 发生器功率≥100KW |  |  |  |  |
|  |  | 最大管电流支持≥1000mA |  |  |  |  |
|  |  | 最小管电流≤0.5mA |  |  |  |  |
|  |  | 最小管电压≤40KV |  |  |  |  |
|  |  | 最大管电压≥125KV |  |  |  |  |
|  |  | 最短曝光时间≤O.5ms |  |  |  |  |
|  |  | X线球管： |  |  |  |  |
|  |  | 最大透视管电流≥250mA |  |  |  |  |
|  |  | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 |  |  |  |  |
|  |  | 阳极热容量≥3.0MHU |  |  |  |  |
|  |  | 管套热容量≥4.9MHU |  |  |  |  |
|  |  | 阳极最大散热功率≥5000W |  |  |  |  |
|  |  | 球管焦点≥3个 |  |  |  |  |
|  |  | 最小焦点≤0.3mm |  |  |  |  |
|  |  | 最小焦点功率≥18KW |  |  |  |  |
|  |  | 中焦点≤0.6mm |  |  |  |  |
|  |  | 中焦点功率：≥42KW |  |  |  |  |
|  |  | 最大焦点≤1.0mm |  |  |  |  |
|  |  | 最大焦点功率≥90KW |  |  |  |  |
|  |  | 球管带有防碰撞保护装置 |  |  |  |  |
|  |  | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |  |  |  |  |
|  |  | 球管采用液态金属轴承技术 |  |  |  |  |
|  |  | 曝光自动调节参数≥5项 |  |  |  |  |
|  |  | 数字化平板探测器： |  |  |  |  |
|  |  | 采用非晶硅数字化平板探测器技术 |  |  |  |  |
|  |  | 平板有效探测面积≥900cm2 |  |  |  |  |
|  |  | 平板分辨率≥3.25LP/mm |  |  |  |  |
|  |  | 平板像素尺寸≤154μm |  |  |  |  |
|  |  | 动态灰阶≥16bit |  |  |  |  |
|  |  | 视野≥5视野 |  |  |  |  |
|  |  | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |  |  |  |
|  |  | 平板检测器光子转换效率≥77%DQE |  |  |  |  |
|  |  | 平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关 |  |  |  |  |
|  |  | 图像采集及处理系统： |  |  |  |  |
|  |  | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 |  |  |  |  |
|  |  | 标准DR模式，速率：≥多帧/秒； |  |  |  |  |
|  |  | 标准DSA模式，速率：多帧/秒，并具有实时DSA功能 |  |  |  |  |
|  |  | 动态心脏模式，速率：≥3种帧率 |  |  |  |  |
|  |  | 高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能 |  |  |  |  |
|  |  | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒,≥9档 |  |  |  |  |
|  |  | 透视图像存储量≥1024幅 |  |  |  |  |
|  |  | 外周采集模式有高压注射器的联动 |  |  |  |  |
|  |  | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具有实时动态范围管理功能 |  |  |  |  |
|  |  | 智能二维路径导航功能 |  |  |  |  |
|  |  | 可实现传统路径图功能 |  |  |  |  |
|  |  | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |  |  |  |  |
|  |  | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |  |  |  |  |
|  |  | 路径导航功能可用于心脏介入 |  |  |  |  |
|  |  | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |  |  |  |  |
|  |  | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |  |  |  |
|  |  | 图像采集及处理及优化技术软件包 |  |  |  |  |
|  |  | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 |  |  |  |  |
|  |  | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |  |  |  |
|  |  | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |  |  |  |
|  |  | 动态图像优化降噪 |  |  |  |  |
|  |  | 适应性边缘增强 |  |  |  |  |
|  |  | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |  |  |  |
|  |  | 图像显示系统： |  |  |  |  |
|  |  | 采用医用高分辨率显视器 |  |  |  |  |
|  |  | 检查室两台≥19英吋医用高分辨率显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台≥19英吋医用高分辨率显示器，用于主机操作以及实时图像显示 |  |  |  |  |
|  |  | 医用高分辨率显视器亮度≥400 cd/m2 |  |  |  |  |
|  |  | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |  |  |  |  |
|  |  | 显视器分辨率≥1280X1024 |  |  |  |  |
|  |  | 配有≥4架位监视器悬吊架，监视器吊架可位于三侧位置 |  |  |  |  |
|  |  | 监视器悬吊架可纵向及任意旋转 |  |  |  |  |
|  |  | 图像存储及图像分析系统： |  |  |  |  |
|  |  | 主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅 |  |  |  |  |
|  |  | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |  |  |  |  |
|  |  | 自动回放采集序列 |  |  |  |  |
|  |  | 回放序列的速度及方向可调 |  |  |  |  |
|  |  | 可进行减影及非减影切换 |  |  |  |  |
|  |  | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 |  |  |  |  |
|  |  | 实时旋转DSA： |  |  |  |  |
|  |  | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |  |  |  |  |
|  |  | 头位机架旋转采集最快速度≥40度/秒 |  |  |  |  |
|  |  | 侧位机架旋转采集最快速度≥27度/秒 |  |  |  |  |
|  |  | 侧位机架旋转采集范围≥180度 |  |  |  |  |
|  |  | 最快采集速率≥30帧/秒 |  |  |  |  |
|  |  | 原厂进口独立的三维重建及分析工作站： |  |  |  |  |
|  |  | Intel® Xeon，3.1 GHz以上CPU，双核 |  |  |  |  |
|  |  | RAM：≥4GB |  |  |  |  |
|  |  | 图像硬盘容量：≥300GB |  |  |  |  |
|  |  | 检查室和控制室各一台19英寸彩色医用显视器 |  |  |  |  |
|  |  | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |  |  |  |  |
|  |  | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像 |  |  |  |  |
|  |  | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |  |  |  |  |
|  |  | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |  |  |  |  |
|  |  | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D多平面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积再现重建（VRT） |  |  |  |  |
|  |  | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 |  |  |  |  |
|  |  | 双容积重建功能： |  |  |  |  |
|  |  | 能够区分两种具有事实上一样对比度的高密度3D结构，并且能够将一个低密度结构和高密度三维结构同时显示在一幅图像里 |  |  |  |  |
|  |  | 能够清楚地将对比剂充盈的血管、骨骼、支架和弹簧圈区分开来，还能将肿瘤的解剖结构和滋养血管结合起来深入观察 |  |  |  |  |
|  |  | 重建模式可用于血管、骨骼、金属夹和弹簧圈 |  |  |  |  |
|  |  | 重建结果可以为减影或非减影 |  |  |  |  |
|  |  | 可以用增加阴影或亮光以增强3D显示效果 |  |  |  |  |
|  |  | 血管机类CT成像功能：详细参数厂商自报 |  |  |  |  |
|  |  | 能完成CT断层图像重建和显示 |  |  |  |  |
|  |  | 机架最快旋转速度≥度/秒，旋转角度≥度 |  |  |  |  |
|  |  | 常规类CT扫描协议：最快扫描速率：≥帧/秒 |  |  |  |  |
|  |  | 高级类CT扫描协议：最快扫描速率：≥帧/秒 |  |  |  |  |
|  |  | 重建矩阵 |  |  |  |  |
|  |  | 最短传输及重建时间：≤秒 |  |  |  |  |
|  |  | 密度分辨率：≤Hu |  |  |  |  |
|  |  | 可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 |  |  |  |  |
|  |  | 床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作 |  |  |  |  |
|  |  | 三维路图功能： |  |  |  |  |
|  |  | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 |  |  |  |  |
|  |  | 三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程 |  |  |  |  |
|  |  | 多模态影像融合功能： |  |  |  |  |
|  |  | 功能模块原厂原装，支持将来自所有品牌的CT、MR及PET的三维影像与血管机三维图像相融合 |  |  |  |  |
|  |  | 功能模块原厂原装，支持将来自所有品牌的CT、MR及PET的三维影像与血管机二维实时透视图像相融合 |  |  |  |  |
|  |  | 可以提取3D容积图像解剖轮廓和参考点并投射到二维实时透视图上进行融合 |  |  |  |  |
|  |  | 3D和透视的融合图像随机架摆位、升降床、前后及左右移动床时，实时自动调整3D与透视图像的精确匹配，不需手动纠正位移 |  |  |  |  |
|  |  | 图像后处理工作站 |  |  |  |  |
|  |  | 主机部分： |  |  |  |  |
|  |  | 3.1GHz以上CPU，四核，500G硬盘 |  |  |  |  |
|  |  | 19英吋高分辨率液晶彩色监视器一台，用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理 |  |  |  |  |
|  |  | 图像后处理基本功能包括：窗宽、窗位调节；ROI调窗；缩放；放大镜；漫游；翻转；图像剪切；伪彩；反白、旋转和恢复操作等功能 |  |  |  |  |
|  |  | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘的同时还可以制作AVI等制式电影光盘，支持国际规范PDI格式，无需专用软件就可在浏览器下阅读光盘内容； |  |  |  |  |
|  |  | 心室功能分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等 |  |  |  |  |
|  |  | 血管定量分析软件。测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、长度及面积测量功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具备导管校正软件，可进行长度、面积、标准差、平均值测量 |  |  |  |  |
|  |  | 具有中文报告书写模块(含常用模板)，可自动双显示器展开报告和图像 |  |  |  |  |
|  |  | 射线剂量防护技术： |  |  |  |  |
|  |  | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |  |  |  |
|  |  | 自动插入铜滤片数≥5片 |  |  |  |  |
|  |  | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |  |  |  |
|  |  | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |  |  |  |  |
|  |  | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |  |  |  |
|  |  | 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置。 |  |  |  |  |
|  |  | 可以提供低剂量的透视协议 |  |  |  |  |
|  |  | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |  |  |  |
|  |  | 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数 |  |  |  |  |
|  |  | 各家需提供最新最高端最完整的低剂量平台 |  |  |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |  |  |
|  |  | 高压注射器接口 |  |  |  |  |
|  |  | 激光相机接口 |  |  |  |  |
|  |  | DICOM Send |  |  |  |  |
|  |  | DICOM Print |  |  |  |  |
|  |  | DICOM Query / Retrieve |  |  |  |  |
|  |  | DICOM Worklist |  |  |  |  |
|  |  | 原装双向对讲通话系统 |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊式手术灯（一个） |  |  |  |  |
|  |  | 原装进口双筒高压注射器一台 |  |  |  |  |
|  |  | 控制室操作台旁曝光手闸一个 |  |  |  |  |
|  |  | 悬吊臂顶部所需组件一套 |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务 |  |  |  |  |
|  |  | 提供对机房及电源的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 开机率≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 现场免费培训操作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 免费负责设备的安装调试 |  |  |  |  |
|  |  | 如设备出现故障, 接到通知后24小时内工程人员应到达现场 |  |  |  |  |
|  |  | 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |