拟购人体成分分析仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | - 测试原理 | - 生物电阻抗法 |  |  |  |  |
|  | - 测量姿势 | - 多种(坐姿、站姿、卧床) |  |  |  |  |
|  | - 电极方法 | - 8点接触式电极 |  |  |  |  |
|  | - 人体成份计算方法 | - 不使用经验值估算 |  |  |  |  |
|  | - 电极方法 | - 接触式、粘贴式 |  |  |  |  |
|  | - 可移动性 | - 移动型 |  |  |  |  |
|  | - 输出项目 | - 细胞内水分(ICW)，细胞外水分(ECW)，身体总水分(TBW)，水控制（干体重及透析建议）；蛋白质，无机盐，体脂肪，肌肉量，去脂体重，体重，骨骼肌含量，体脂肪含量，体脂百分比，身体质量指数（BMI），节段肌肉分析，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率(ECW/ TBW)，身体细胞量（BCM），骨矿物质含量（BMC），上臂围度（AC），上臂肌肉围度（AMC），腰围，内脏脂肪面积，基础代谢量（BMR），水合率（TBW/FFM），体成分测量历史记录（12次累计结果），每个节段和频率的电阻抗值（电阻抗、电抗、相位角）， 肥胖度 |  |  |  |  |
|  | - 报告内容: | - 人体水分结果报告、人体成分结果报告等 |  |  |  |  |
|  | - 电极类型: | - 接触式金属电极和粘贴式电极 |  |  |  |  |
|  | - 测量模式选择: | - 透析时间（透析前、中、后）、血管通路位置选择、麻痹部位 |  |  |  |  |
|  | - 测量时间 | - 小于2分钟 |  |  |  |  |
|  | - 数据存储 | - 储存检测结果大于10万条； |  |  |  |  |
|  | - 输入方式: | - 触摸屏和操作键盘 |  |  |  |  |
|  | - 测量年龄范围 | - 3～99岁 |  |  |  |  |
|  | - 测试体重范围 | - 10~250kg |  |  |  |  |
|  | - 测试身高范围 | - 95~220cm |  |  |  |  |
|  | - 电源 | - 交直流两用 |  |  |  |  |
|  | - 资质 | - 有CFDA(或NMPA)证 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |