拟购静脉药物调配机器人(西林瓶)项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 配药要求及效率 | 1.可进行全量及定量精准调配，抽吸精度高，残留少； 2.可反复抽取溶媒及药液，便于药品充分溶解； 3.调配每组输液穿刺输液袋、西林瓶次数≤1次（减少皮屑产生）； 4.能识别药品难溶、易溶、起泡及瓶内压力，自动排气； 5.配药效率≥80袋/每小时(以每袋加2支西林瓶为计算标准）。 |  |  |  |  |
|  | 适用环境及输液袋、西林瓶规格 | 1.尺寸≤长725*宽450*高465mm，可直接放入生物安全柜内，外形结构不遮挡净化气流走向； 2.适用于50~500ml各种双单阀可立袋、软袋及玻璃瓶；各类大小、型号西林瓶（粉剂、水剂及油剂）适用。 |  |  |  |  |
|  | 信息控制系统 | 1.触屏操作面板，可连接医院HIS系统获取患者信息，用药信息，配药各环节信息； 2.可进行计费管理； 3.重复配置，药瓶数量不够，注射器更换等均设提醒； 4.对于异常医嘱，通过扫描输液标签条码，可对该医嘱状态进行判断，如停嘱、改批次等，系统自动提示操作人员停止调配。 5.内置软件可详细记录药物配置所有信息，包括处方、操作人员以及操作时间等数据，数据可保存、生成报表并导出备份。 |  |  |  |  |
|  | 监控摄像头 | 有监控摄像头，可实时监控录制配药全过程，录像及相关数据可同步追溯。 |  |  |  |  |
|  | 耗材 | 非专用耗材（开放耗材）。 |  |  |  |  |
|  | 工作工位数量及情况 | 多工位， 每工位可独立运行。 |  |  |  |  |
|  | 设备维护、清洁 | 设备外部及接触药瓶的部件易清洁、消毒，日常维护简单。 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |