拟购放疗辅助用超声诊断仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 显示 | 8.0英寸TFT -LCD（4:3） 分辨率 800*600 |  |  |  |  |
|  | 侧向分辨力 | 3mm（深度≤80mm） |  |  |  |  |
|  | 轴向分辨力 | 2mm（深度≤80mm） |  |  |  |  |
|  | 探测深度 | ≥160 mm |  |  |  |  |
|  | 操作方式 | 触摸键 |  |  |  |  |
|  | 电池管理 | 容量指示 |  |  |  |  |
|  | 探头功率 | 2.5MHz |  |  |  |  |
|  | 充电装置 | 电源适配器输入电压：AC 100V--240V±10%，50/60HZ；电源适配器输出电压：14V±0.5V；充电器输出电压：14V±0.5V；双电源操作均可 |  |  |  |  |
|  | 摆动角度 | 120度 |  |  |  |  |
|  | 转动角度 | 180度 |  |  |  |  |
|  | 扫描方式 | 专家模式、简易模式两种 |  |  |  |  |
|  | 扫描时间 | ≤5S扫描12幅图 |  |  |  |  |
|  | 扫描结果 | 实时显示膀胱图像及位置，自动扫描和计算，自动显示测量数据结果，并显示最大值 |  |  |  |  |
|  | 测量范围 | 0ml-999 ml |  |  |  |  |
|  | 精确度 | 0ml≤V≤999ml,±15% 15ml |  |  |  |  |
|  | 性别选择 | 男、女（有子宫）、女（子宫切除）、儿童 |  |  |  |  |
|  | 自动校准 | 具备体膜自动校准，无需人工判断准确度 |  |  |  |  |
|  | 组织谐波成像 | 具备组织谐波成像功能 |  |  |  |  |
|  | 上位机支持 | 具备上位机软件，并能进行数据管理，打印A4报告 |  |  |  |  |
|  | 扫描图像实时沟边 | 具备扫描图像实时绿色沟边，并有自动判定位置的中心指示线 |  |  |  |  |
|  | 扫描有效提示 | 明确判断是否扫描有效 |  |  |  |  |
|  | 扫描定位 | 智能定位 |  |  |  |  |
|  | 病例管理 | 多人多次存储，100人次1200幅图片；可导出到U盘和计算机 |  |  |  |  |
|  | 输出接口 | 1个标准USB接口，连接U盘 1个miniUSB接口，连接电脑 |  |  |  |  |
|  | 打印选择 | 医生根据需要选择打印2幅图像 |  |  |  |  |
|  | 重量 | ≤1500g（含探头） |  |  |  |  |
|  | 电源 | 双电源内部供电；内置电池供电，外接电源，直流电、电池使用时间≥3小时 |  |  |  |  |
|  | 认证 | CE、FDA、SFDA认证 |  |  |  |  |
|  | 系统维护 | 定期对系统软件进行免费更新、升级，不收取每年的仪器校正费用。 |  |  |  |  |
|  | 资质证明 | 提供设备生产厂商的配置清单；提供医疗器械注册证盖章复印件；生产厂家授权书原件。获得《中华人民共和国医疗器械注册证》三年以上，实际装机医院(完成采购流程，以销售合同及发票为准)超过50家(请附装机名单) |  |  |  |  |
|  | 操作培训 | 提供用户操作手册；提供免费视频操作培训指南 |  |  |  |  |
|  | 售后服务承诺 | 详细列出配置清单及单价和维修配件、必需的耗材清单，提供详细售后服务计划。投标文件中出具制造商国内售后服务部门针对本项目的承诺书。 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |