附件7：拟购  数字化手术室示教系统  项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科、总务科□及其他□          】： LASZYYXXK@163.com   ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

- 智能设备及平台要求

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| - 1 | - 富媒体病历 - 大数据智能 - 控制系统 | 1）核心处理能力 应支持不少于32路4K或128路1080P视频接入，实现手术室多路影像并发处理 图像分辨率不低于 4K，并兼容1080P、720P、4CIF、CIF、QCIF等分辨率，支持60fps、50fps、30fps、25fps等多帧率影像 应支持动态双码流调节，单路码率可在1Mbps~40Mbps区间调节 应满足不少于32个用户同时在线，满足所有手术间接入，富媒体病历文件自动传输 应满足不少于20T存储，满足病历数据长期存储 2）协议标准 应支持H.265、H.264等协议 应支持视图、WebService、HL7、Protobuf等信息系统接口协议 3）安全策略 应提供用户分组，在线用户鉴权管理 应支持数据加密，保障数据安全性 应支持多种安全管理策略管理 4）通讯策略 应支持群组成员管理，多模式即时消息通知 应支持直播媒体策略、状态控制与管理 应支持多样化消息转发管理模式，满足不同类型、不同优先级消息转发 5）业务特性 应支持工作人员账户与系统内部账户自动匹配管理 ★应支持建立患者信息为主索引的病历结构化存储和应用 应支持富媒体病历融合功能，满足术后医生病历管理需求 |  |  |  |  |
| - 2 | - 手术助 - 手机器 - 人 | （1）影像采集模块 应支持采集不少于12路医疗设备影像信号； 应兼容手术室腔镜、显微镜、DSA、机器人等不同类别医疗设备，采集医疗设备影像； 应支持采集超高清、高清并向下兼容各类影像； 应具备全高清双通道全景采集模块。 （2）影像处理模块 应支持智能预判记录各类医疗设备影像，自动匹配患者手术信息； 应具备至少至强级12核处理能力，满足多路医疗设备影像同时处理； 应具备不少于2048CUDA核心，不少于7.2TFLOPS2的计算能力； 应支持4K、FHD、2D/3D等各类医疗设备的影像数据处理，并支持自动降噪及影像增强 应支持NVIDIA等图像芯片组的加速处理，不少于4路信号同时输出 应支持智能可调控双码流通讯技术，以及双码流模式的影像病历记录与直播、转播 应支持H.265、H.264编码及RTSP、RTMP、FLV等流媒体协议 （3）影像显示模块 应支持不小于55寸AR滤波医用级显示，满足各类画面显示要求 应支持优于十点触控操作控制路由及显示 应符合DICOM、GAMMA混合融合显示模式。 应支持不小于1000:1对比度显示 应支持不小于10.7亿色颜色显示 应支持不小于4K（3480*2160）超高清显示 应支持不低于500 cd/m2亮度显示 应支持配置自由模板画面显示 应支持单路或多路高清手术影像画面与患者手术信息同时显示 应支持画中画形式显示高清影像和专家画面 （4）音频处理模块 应具备双声道扩音模块，功率不小于15W*2 应具备100Hz-10KHz频率无线音频采集，传输距离不小于80米 应支持AAC协议音频处理 （5）病历记录模块 应提供每日手术worklist，自动同步显示每日手术安排，手术状态自动更新。 应支持急诊手术登记，输入患者ID可自动关联患者索引进行手术登记。 应支持基于同一时间轴，记录术中各类设备影像、音频、图片及手术信息等核心内容，形成手术富媒体电子病历 应支持以患者手术信息为索引的手术画面快速拍照 应支持术前患者历史手术提醒与回顾 ★应支持手术结束后自动上传手术病历，并支持自定义规则配置 （6）病历路由模块 应支持自动进入手术核查模式，满足手术安全管理需求 应支持自动汇总患者术前检验检查报告并生成手术病情概览，进行异常值提醒和确认，并提供检测报告佐证。 应支持腔镜、显微镜、DSA、达芬奇机器人等手术影像画面动态叠加，满足医生直观影像需求 应提供检验、检查、影像、电子病历等各类患者术前病历报告，满足医生病历调阅需求 应支持各类设备影像、病历报告等手术资源路由至手术间任意屏幕，并支持一屏或多屏、单画面或多画面显示。 应支持专家模式，可通过检测当前术者自动显示专家信息介绍 （7）智能协同模块 应支持手术直播转播，满足日常手术教学及学术应用 ★应支持远程手术指导，可实现实时双向交流，并支持一键拨号互联。 应支持远程谈话，可一键与家属谈话系统实现远程谈话 （8）智能辅助模块 应支持术者模式，可根据不同术者喜好、不同设备影像类型自动设定影像最佳效果显示 ★应支持自动监测并识别接入医疗设备类型的影像画面，并将类型识别结果在画面上显示。 ★应支持自动监测识别到手术画面时自动开始病历记录，设备影像中断后自动识别并停止记录。 应支持智能路由模式，依据手术节点进行影像、病历的智能显示 应支持术中冰冻报告自动推送功能，满足术者第一时间获知患者冰冻报告结果。 应支持根据手术动态自动实现空调及灯光的智能化管理 应支持自动监测存储空间，设定策略自动清理过期数据，在空间不足时自动进行存储空间不足提醒 （9）★智能语音模块 应支持通过语音完成手术病历记录 应支持通过语音实现手术直播与转播控制 应支持通过语音实现手术影像及病历的智能路由显示控制； 应支持通过语音实现控制灯光、空调、背景音乐等环境资源控制 （10）★智能环境模块 应支持手术室灯光照明环境控制。 应支持手术室空调温湿度控制。 应支持手术室背景音乐控制。 （11）信息集成模块 应支持Webservice、HL7、Protobuf各类协议标准集成各类信息系统 应支持集成医院HIS、LIS、PACS、EMR及手麻信息系统。 （12）基础结构模块 应支持手术室墙壁嵌入式安装，满足手术室洁净度要求 应支持高强度钢金属烤漆处理 应支持手术室定期杀菌消毒，能够耐受过氧化氢或紫外线灯照射杀菌消毒 应支持定期检修维护，前面板可便捷打开，便于设备配件更换、定期检修维护 ； |  |  |  |  |
| - 3 | - 术野超 - 高清摄 - 像机 | 1）图像传感器:不低于1/2.8英寸CMOS 2）分辨率:不小于4K 3）变焦:不小于20倍光学 4）视频接口:HDMI 5）控制协议:VISCA 6）专线设计:HDMI线缆直径不超过5mm 7）支持自动对焦，在至少50cm处清晰快速对焦 |  |  |  |  |
| - 4 | - 专用摄 - 像显示 - 双吊臂 | 1）两个可升降弹簧臂负载不同，摄像头支臂承重为：1.5-3.5kg，显示器支臂的承重范围是：9-15kg 2）弹簧臂长度为910mm，弹簧臂水平旋转角度：0～320° 3）主体材料均采用高强度型材，保证强度要求 4）配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节 5）上下臂活动范围（半径）最大可达到为：700+910mm和850+910mm； |  |  |  |  |
| - 5 | - 富媒体 - 专用触 - 控显示 - 单元 | 1）屏幕尺寸：不少于27英寸 2）屏幕比例：16:9 3）分辨率：不小于3840×2160； 4）支持彩色：不小于10.7亿； 5）对比度：不小于1000:1； 6）亮度：不少于800 cd/m2； 7）信号接口：DVI/HDMI/串口； 8）支持不少于10点触控 |  |  |  |  |
| - 6 | - 富媒体 - 全息病 - 历显示 - 单元 | - 富媒体全息病历显示单元 - 支持不少于55寸AR滤波医用级显示，满足各类画面显示要求 - 分辨率：不少于3480*2160 - 对比度：不小于1000:1 - 亮度：不少于500 cd/m2 - 支持14位LUT处理灰阶 - 支持不少于十点触控操作控制 - 支持GAMMA与DICOM混合融合矫正同步显示 - 接口：DVI/SDI/HDMI/DP等 - 支持前面板开启柜式箱体设计，可扩展多功能显示单元 |  |  |  |  |
| - 7 | - 护理壁 - 挂套件 | - ABS 抗菌材质，医用白色； - 适合≤22″的显示器 - 承重 5.4-10.9kg，符合VESA MIS-D 标准° - 产品整体升降可达 51cm，可以坐站两用。 - 一体机屏幕尺寸:不小于21.5英寸 - 处理器：不低于I5 - 内存：不小于8G工作站可酒精消毒 |  |  |  |  |
| - 8 | - 全景摄 - 像机 | 1）图像传感器:不低于1/3" CMOS 2）分辨率: 不小于2560×1440 5）视频及控制接口:HDMI、LAN（POE）、RJ45等 6）视频编码：H.265/H.264/MJPEG 7）标准协议: ONVIF、ISAPI |  |  |  |  |
| - 9 | - 术间门 - 口智能 - 发布终 - 端 | 1）基础外观 应采用嵌入式安装方式，满足手术室洁净度要求 应支持不小于18寸，屏幕支持不小于十点触摸控制 应支持竖屏安装，满足手术室资源、信息显示 2）信息显示 应支持手术室全息资源展示，不少于手术进程状态、手术室环境状态等信息 应支持医护人员手术安排、接台手术信息查询 应支持当前手术时长、麻醉时长显示 |  |  |  |  |
| - 10 | - 监护仪 - 显示专 - 用屏 | - 尺寸：不小于55寸 - 分辨率：不小于3480*2160 |  |  |  |  |
| - 11 | - 手术智 - 能核查 - 终端 | 1）不小于27寸工作站 2）应至少支持10点触摸、人脸识别等查询方式 3）应支持嵌入式安装 4）应支持自动同步每日手术安排 5）应支持通过人脸识别技术识别医护人员身份，自动显示医护人员手术安排情况。 6）应支持集成医院一卡通，可满足医护人员通过刷员工卡快速查询本人当日所有手术安排情况。 7）应提供触摸手术查询，可通过触摸查询指定医生、护士当日的手术安排。 8）应支持对于触摸手术查询，人员信息较多的情况，提供姓名拼音首字母检索快速查找定位。 |  |  |  |  |
| - 12 | - 硬盘录 - 像机 | - 压缩标准：H.264/MPEG4 - 视频分辨率：不小于1920*1080P - 视频输入：≥64路 - 视频输出：≥4路 - 不少于20T，满足3个月存储 |  |  |  |  |
| - 13 | - 交换机 | - 千兆以太网交换机 - 端口数：≥48个千兆端口 - 传输速率：支持10/100/1000Mbps |  |  |  |  |
| - 14 | - 全景监 - 控摄像 - 机 | 1）图像传感器:不低于1/2.8" CMOS 2）分辨率: 不少于1920*1080 3）网络接口：RJ45 |  |  |  |  |
| - 15 | - 全息监 - 控大屏 | - 尺寸：不小于55寸 - 分辨率：不小于3480*2160 |  |  |  |  |
| - 16 | - 辅材及 - 工程改 - 造 | - 提供符合国家标准的智慧手术室安装调试及工程布线所需辅材 - 提供满足现有手术室改造所需辅材及施工 - 提供智慧手术室工程布线施工 |  |  |  |  |
| - 17 | - 手术富 - 媒体电 - 子病案 - 管理系 - 统 | 1）手术病案管理 应支持在办公室查看当日自己参与完成的所有手术病历，以列表形式展现。 应支持通过时间段、手术间、患者姓名等检索条件进行手术病历统计检索。 应支持根据手术时间段统计指定范围内自己参与的所有手术及病历总量。 应支持病历安全保护，长时间未操作自动注销账户以保障安全。 应支持查看当前登录医生的明日手术患者和手术安排情况。 应支持在线播放指定手术病历，并可同时查看患者信息、手术信息。 应支持对播放病历进行标记，标记为经典手术后集中显示便于在线学习。 应支持病历分享，所有分享为经典手术的手术病历可满足进修医生学习。 应支持在线对手术病历进行权限设置，支持按科室、人员设置不同权限。 应支持一键启动病历编辑，编辑导出关键手术影像数据。 应支持离线导出完整患者病历，并在导出时自动添加医院信息进行保护。 应支持导出指定病历的单个视频文件。 应支持在线管理自己参与的所有手术病历，对指定手术病历文件进行下载。 应支持根据情况对指定病历文件、手术照片进行删除的管理操作。 应支持对手术病历复印时提供一定的身份安全认证方式，保证病历安全。 应支持病历导出时自动添加水印，保护患者隐私。 2）手术记录单 ★应支持自动生成带手术照片、患者信息、手术信息的图文格式的文书，支持文书内容的模板套用。 应支持文书打印，通过连接打印机完成文书记录单打印。 3）病案学习 应支持经典手术在线点播学习功能，方便进修医生在线学习。 应支持建立直播学习平台，在权限允许情况下，实时观看正在直播的手术。 |  |  |  |  |
| - 18 | - 手术云 - 视讯协 - 同平台 | ★应支持显示多个手术间的手术情况，包括手术状态、手术信息、手术画面及参与手术人员情况； 应支持手术间状态、信息实时共享，术中、术后分类显示； 应支持支持依据手术间号或者术者快速检索查找手术间手术； 应支持远程呼叫，在权限许可情况或者手术室同意后接通手术室，实现音视频双向交流； 应支持音视频设置向导，自主检测本地音视频设备运行情况； 应支持实时监测、反馈网络通信情况，对网络不佳或网络中断及时提醒； 应支持协同时查看进行手术信息查看； 应提供本地音视频设置功能，可在协同过程中一键开启、关闭本地画面、麦克风，支持声音测试； 应支持音视频设备切换，可在本地音视频设备列表中进行切换选择； 应支持屏幕模板，可依据远端画面数量自动或手动选择合适的模板进行显示； 应支持一键全屏，可选择重要画面一键全屏显示； 应支持显示单个手术间多路高清手术影像，可一屏多画面模式同时显示； 应支持远程控制术野相机调节角度、景深操作； 应提供群组模式，支持查看、管理群组成员，支持发言人提醒、一键静音或解除静音； 应支持结束协同操作，可一键中断交互回到手术查询界面； 应支持员工账户自动转化系统账户，登录系统后密码可自行修改； 应提供安全鉴权机制，支持通过用户角色身份管理账户权限，登录时身份自动识别、权限判定； |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、手术富媒体电子病历大数据平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 富媒体病历大数据智能控制系统 | 台 | 1 |  |  |
| 二、1间高端智慧手术室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术助手机器人 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 术野超高清摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 专用摄像显示双吊臂 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 富媒体专用触控显示单元 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 专用显示吊臂 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 富媒体全息显示触控单元 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 护理壁挂套件 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 全景摄像机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 术间门口智能发布终端 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 辅材及工程改造 | 套 | 1 |  |  |
| 三、信息化手术间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 富媒体专用触控显示单元 | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 专用显示吊臂 | 台 | 13 |  |  |
| 3 | 监护仪显示专用屏 | 台 | 13 |  |  |
| 4 | 护理壁挂套件 | 套 | 13 |  |  |
| 5 | 全景摄像机 | 台 | 13 |  |  |
| 6 | 术间门口智能发布终端 | 套 | 13 |  |  |
| 7 | 辅材及工程改造 | 套 | 13 |  |  |
| 四、智能协同平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术智能核查终端 | 套 | 1 |  |  |
| 五、监控平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 全景监控摄像机 | 台 | 16 |  |  |
| 4 | 全景监控大屏 | 台 | 1 |  |  |
| 六、系统平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手术富媒体电子病案管理系统 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 手术云视讯协同平台 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |