拟购内镜专用吊塔项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 总体要求 | 生产厂家通过ISO9001、ISO13485质量体系认证 |  |  |  |  |
|  |  | 医用吊塔通过CE、EMC、RoHS认证，提供认证书 |  |  |  |  |
|  |  | 医用吊塔通过ISO11197医疗供应装置检测，通过EN60601-1医用电气设备安全通用要求检测，提供检测报告 |  |  |  |  |
|  |  | 吊塔主体采用模具化生产、挤压成型、模块化拼接、无外露螺丝钉，流线型设计，国标6063和6005高强度铝合金材质 |  |  |  |  |
|  |  | 防护能力强，具有抗九级地震烈度能力，通过抗冲击碰撞实验，通过四倍承重试验，外壳防护等级不低于IP20级，提供第三方机构出具的试验报告 |  |  |  |  |
|  |  | 表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，抗菌、耐腐蚀、易消毒和清洗；哑光无眩目感 |  |  |  |  |
|  |  | 吊柱：七面型多腔体，气、电分离设计，气体终端、电源插座分别安装于不同腔体的面板上，安装面板各朝向不同的方向，避免相互干扰 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器平台：四周有防设备掉落凸边，四角圆角防撞设计，两侧配不锈钢边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可无需专用工具自由调节，后侧有专用的电源线绕线装置 |  |  |  |  |
|  |  | 抽屉：面板圆角防撞设计，带阻尼式自动吸附功能，可有效防止开关抽屉时造成碰撞 |  |  |  |  |
|  |  | 伸展臂：铝合金材质，多种规格可选，有良好的阻尼调节装置，配有内藏式管线槽，以便更高效的管理各种电缆管线 |  |  |  |  |
|  |  | 气体终端：德标制式，接口颜色以形状不同，具有防误接功能，六滚珠卡口设计，有通、断、拨三种状态，能带气维修 |  |  |  |  |
|  |  | 电源插座：国标5孔电源插座，采用45度斜角安装，避免插拔时电源线相互干扰 |  |  |  |  |
|  | 单套内镜塔配置参数要求 | 单臂1套：臂长≥1米，承重≥180kg，旋转角度≥330°，配阻尼刹车 |  |  |  |  |
|  |  | 吊柱1套：长度1.2米 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器平台3套：尺寸0.55×0.5米，承重＞50kg。满足内镜仪器的放置 |  |  |  |  |
|  |  | 抽屉1套 |  |  |  |  |
|  |  | 不锈钢网篮1个 |  |  |  |  |
|  |  | 气体终端6个：氧气2个，负压吸引2个，空气1个，二氧化碳1个 |  |  |  |  |
|  |  | 电源插座10个 |  |  |  |  |
|  |  | 网络接口2个：RJ45六类八芯 |  |  |  |  |
|  |  | 视频接口1个：根据院方仪器标准配置 |  |  |  |  |
|  |  | 管线整理夹4个 |  |  |  |  |
|  |  | 软镜架：双镜位挂架，伸展臂长度≥0.3米，高度可调节 |  |  |  |  |
|  |  | 有独立显示塔 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |