拟购制剂室实验用品项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：3362790562@qq.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |  |  |
|  | 白色念珠菌菌种定量工作菌株 | CMCC(F) 98001，四代，0.5-1.0*103cfu/颗 | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 枯草芽孢杆菌 定量工作菌株 | CMCC(B) 63501，四代，0.5-1.0*103cfu/颗 | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 大肠埃希菌定量工作菌株 | CMCC(B) 44102，四代0.5-1.0*103cfu/颗 | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 乙型副伤寒沙门氏菌定量工作菌株 | CMCC(B)50094，四代 0.5-1.0*103cfu/颗 | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 琼脂培养基 | R2A | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 蛋白胨 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 胰酪大豆琼脂培养基 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 胰酪大豆液体培养基 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 麦康凯液体培养基 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 麦康凯琼脂培养基 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 沙门菌增菌液体培养基 | RV | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂培养基3瓶（北京三药产） |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
|  | 氯化钾 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 硝酸钾 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 亚硝酸纳 | 分析纯 | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 碘化汞钾 | 分析纯/100g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 氢氧化钾 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 高锰酸钾 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 标准铅溶液 | 100ml | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 过硫酸铵 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 硫氰酸铵 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 硫酸铁铵十二水化合物 | 分析纯/500g | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 无水碳酸钠 |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 对甲氧基苯甲醛 |  | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 碳酸氢钠 | 分析纯 | 1 | 瓶 |  |  |  |
|  | 色谱乙腈 |  | 1箱/4L瓶 |  |  |  |  |
|  | 菊苣酸对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 栀子苷对照品 |  | 10 | 支 |  |  |  |
|  | 王不留行黄酮苷对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 刺桐碱对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 五味子醇甲对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 五味子醇乙对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 桂皮醛对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 葛根素对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 欧前胡素对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 甘草酸单铵盐对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 贝母素甲对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 贝母素乙对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | α香附酮对照品 |  | 3 | 支 |  |  |  |
|  | 升麻素苷对照品 |  | 3 | 支 |  |  |  |
|  | 5-O甲基维斯阿米醇苷对照品 |  | 3 | 支 |  |  |  |
|  | 丹酚酸B对照品 |  | 3 | 支 |  |  |  |
|  | 丹参酮IIA对照品 |  | 3 | 支 |  |  |  |
|  | 绿原酸对照品 |  | 5 | 支 |  |  |  |
|  | 甘草苷对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 甘草酸对照品 |  | 1 | 支 |  |  |  |
|  | 藁本内酯对照品 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 盐酸小檗碱对照品 |  | 5 | 支 |  |  |  |
|  | 当归对照药材 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 川芎对照药材 |  | 3 | 支 |  |  |  |
|  | 延胡索对照药材 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 太子参对照药材 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 防风对照药材 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 黄柏对照药材 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | 桑白皮对照药材 |  | 2 | 支 |  |  |  |
|  | Agilent SB-C18 | 4.6×250mm,5um | 1 | 根 |  |  |  |
|  | Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18 | 4.6×250mm,5um | 1 | 根 |  |  |  |
|  | Welch UItimate XB-C18 | 4.6×250mm,5um | 1 | 根 |  |  |  |
|  | Agilent TC-C18 | 4.6×250mm,5um | 1 | 根 |  |  |  |
|  | Durashell C-18 | 4.6×150mm,5um | 1 | 根 |  |  |  |
|  | 薄层色谱显色剂喷头 |  | 5 | 个 |  |  |  |
|  | 四孔调温水浴锅 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小号三角玻璃棒 |  | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 比重瓶 | 50ml、100ml各2个 |  |  |  |  |  |
|  | 薄层点样毛细管 | 0.3mm×100mm | 1000 | 支 |  |  |  |
|  | 容量瓶 | 25ml透明 | 20 | 个 |  |  |  |
|  | 具塞锥形瓶 | 50ml透明 | 20 | 个 |  |  |  |
|  | 具塞锥形瓶 | 100ml透明 | 20 | 个 |  |  |  |
|  | 漏斗 | 直径3.5cm | 20 | 个 |  |  |  |
|  | 进样瓶盒 | 2ml（100孔，HM-1010E） | 8 | 个 |  |  |  |
|  | 梨形分液漏斗 | 250ml（配四氟活塞） | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 索氏提取器 |  | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 安捷伦接头 | 5500-1194*2个，5500-1196*2个，5067-5966*4个，5043-0924*4个，5062-2418*4个 |  |  |  |  |  |
|  | 高效液相色谱仪氘灯 | 型号①VWD：G1314-60100；②DAD：2140-0820 | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 硅胶薄层板 | G板5cm×10cm 10盒；G板10cm×10cm 10盒；GF254板 10cm×10cm 10盒；H板 10cm×10cm 5盒；碱板（0.1%氢氧化钠制）10cm×10cm 3盒（青岛海洋化工出） |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |