拟购电子胃肠镜系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：laszyysbk@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 高清图像处理装置主机 2台 | 具有高清HDTV信号输出：逐行扫描，图像分辨率≥1920*1080p。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有窄波成像特殊光功能：需通过配合冷光源的滤光功能，运用窄波光成像技术，可实现镜下电子染色功能（OE或NBI或BLI），无需喷洒化色素，不受粘液影响。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备自体荧光成像功能：运用激发光照射到黏膜下层后产生强荧光原理，通过高敏感度CCD，转换成色彩信息，强调正常黏膜和病灶之间的细微区别。 |  |  |  |  |
|  |  | IHB血红色素浓度强调功能：基于内镜图像的IHb值来强调色彩的细微差异。三种色彩强调模式可以选择。用户预设功能可以设定一键强调按钮，可以用来控制是构造强调还是适应型IHb色彩强调。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有IHb色图功能：计算内镜图像中每个像素的IHb值，并以模拟颜色显示，也可以显示图像的平均IHb值 |  |  |  |  |
|  |  | 具有彩虹现象修正功能：减小由于RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图像。 |  |  |  |  |
|  |  | 具体一键白平衡调节功能，主机对其信息具有记忆功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有色调调节功能：“R”调节：≥±8档,“B”调节：≥±8档。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有自动增益控制功能和对比度调节功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 一键测光模式选择功能可通过前面板上的按键可以选择以下3种测光模式：平均测光；峰值测光；自动测光。 |  |  |  |  |
|  |  | 构造强调设定功能：电子强调内镜图像细微形态的对比度。 |  |  |  |  |
|  |  | 轮廓强调设定功能：电子强调内镜图像的轮廓。 |  |  |  |  |
|  |  | 一键图像大小选择：可改变内镜图像的大小。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有一键恢复功能，可以恢复以下各项为默认值：监视器输出、测光模式、 强调级别、色调强调级别、显示模式、对比度模式、内镜按钮设定、 内镜图像尺寸。 |  |  |  |  |
|  |  | 一键快速实时图像冻结功能：通过内镜按钮或键盘上的按键冻结内镜图像。 |  |  |  |  |
|  |  | 配置专用U盘直接在内窥镜图像处理主机上进行原始数据存储和转移。 |  |  |  |  |
|  |  | 可兼容双钳道电子内窥镜。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机可配置并兼容电子胃肠镜及荧光电子支气管镜。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机可配置并兼容电子十二指肠镜及内科电子胸腔镜。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机可配置并兼容细胞内镜。 |  |  |  |  |
|  | 内窥镜冷光源 1台 | 具备窄波成像功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具备自体荧光成像特殊光观察功能 |  |  |  |  |
|  |  | 自动亮度调节模式：伺服光圈模式；自动曝光≥16档 |  |  |  |  |
|  |  | 气泵：横隔膜式气泵， 4级可调 |  |  |  |  |
|  |  | 送水方式：气压送水或可拆卸式水瓶 |  |  |  |  |
|  |  | 检查灯：≥300W氙气短弧灯。 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却方式：强制空气冷却 |  |  |  |  |
|  |  | 亮度调节：光路光圈控制 |  |  |  |  |
|  |  | 染色转换：使用专用滤光片实现 |  |  |  |  |
|  | 治疗型电子胃镜 1根 | 具备窄带成像特殊光观察功能 |  |  |  |  |
|  |  | 视野角：直视≥140 度 |  |  |  |  |
|  |  | 景深：3-100mm |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲角度：上≥210°下≥90°,左≥100°、右≥100° |  |  |  |  |
|  |  | 先端部外径：≤9.9mm |  |  |  |  |
|  |  | 插入部外径：≤9.9mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 具备副送水功能 |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道最小可视距离：距离先端部≤3mm |  |  |  |  |
|  |  | 有效长度：≥1030 mm；全长：≥1300 mm。 |  |  |  |  |
|  | 光学放大电子胃镜 1根 | 可采集HD高清图像 |  |  |  |  |
|  |  | 具备窄带成像特殊光观察功能 |  |  |  |  |
|  |  | 视野角：直视≥140°（常规），光学放大观察≥95° |  |  |  |  |
|  |  | 景深：7-100mm（常规观察），1.5-3mm（放大观察） |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲角度：上≥210°下≥90°,左≥100°、右≥100° |  |  |  |  |
|  |  | 先端部外径：≤9.9 mm |  |  |  |  |
|  |  | 插入部外径：≤9.7mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道最小可视距离：距先端≤3mm |  |  |  |  |
|  |  | 有效长度：≥1030 mm；全长：≥1300 mm |  |  |  |  |
|  |  | 具备副送水功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具备一触式防水接头，清洗时无需防水帽，减少漏水风险。 |  |  |  |  |
|  | 高清电子结肠镜 1根 | 可采集HD高清图像 |  |  |  |  |
|  |  | 具备窄带成像特殊光观察功能 |  |  |  |  |
|  |  | 视野角：直视≥170° |  |  |  |  |
|  |  | 景深：5-100mm |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲角度：上≥180°下≥180°,左≥160°，右≥160° |  |  |  |  |
|  |  | 先端部外径：≤12.2 mm， |  |  |  |  |
|  |  | 插入部外径：≤12.0mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道最小可视距离：距离先端部≤3mm |  |  |  |  |
|  |  | 有效长度：≥1300 mm；全长：≥1650 mm |  |  |  |  |
|  |  | 具备可变硬度功能及智能弯曲功能，在给病人检查时可根据需要进行硬度调节 |  |  |  |  |
|  |  | 具备副送水功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具备一触式防水接头，清洗时无需防水帽，减少漏水风险。 |  |  |  |  |
|  | 高清电子结肠镜 1根 | 可采集HD高清图像，与内镜插入形状观察装置配合使用，可对内镜位置和形状进行实时的3D视图观察，及时发现内镜打结，提高诊疗效率。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备窄带成像特殊光观察功能 |  |  |  |  |
|  |  | 视野角：直视≥170° |  |  |  |  |
|  |  | 景深：5-100mm |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲角度：上≥180°下≥180°,左≥160°，右≥160° |  |  |  |  |
|  |  | 先端部外径：≤11.7mm， |  |  |  |  |
|  |  | 插入部外径：≤11.8mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |  |  |  |
|  |  | 钳子管道最小可视距离：距离先端部≤3mm |  |  |  |  |
|  |  | 有效长度：≥1300 mm；全长：≥1650 mm |  |  |  |  |
|  |  | 具备可变硬度功能及智能弯曲功能，在给病人检查时可根据需要进行硬度调节。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备副送水功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备一触式防水接头，清洗时无需防水帽，减少漏水风险。 |  |  |  |  |
|  |  | 兼容医院在用电子结肠镜摄像主机系统，保障病人安全，节约采购成本 |  |  |  |  |
|  | 仪器台车2辆： | 简洁美观、易清洁，设计合理 |  |  |  |  |
|  | 高清监视器2台 | 高清监视器，屏幕≥25寸 |  |  |  |  |
|  | 图文工作站2套 | 品牌电脑、硬盘≥500G、屏幕≥19寸、品牌彩色打印机 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |