拟购自动发药机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 自动化发药机主机技术参数 | 全自动发药机，单台全自动发药主机最大储药能力：3000盒/米（注：按药品外包装规格100*60*20mm均值计算，机器高度3.5-4米），机械手两侧均为存储平板玻璃药架单元。 |  |  |  |  |
|  |  | 自动发药系统同时自动处理盒装和瓶装药品，整套系统能同时存放（安剖瓶、特殊管控药品除外）＞80%门诊药品品规，自动发药系统可存储药品品规≥1500品种。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机配置半自动加药系统，可根据药品尺寸自动以视觉投影方式提示药师加药，每次可将多排药品同时加入设备。（需提供实物操作视频作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 全自动发药系统处理处方速度≥300处方每小时/每台主机,配备嵌入式高速发药系统后处理处方速度300~720处方每小时（注：按药品外包装规格100*60*20mm均值计算）； |  |  |  |  |
|  |  | 应用全新技术，在药品全自动加药过程中，通过各种药盒姿态的动作调整、视觉识别等技术应用，精准识别药品的批号效期。（需提供实物操作视频及书面承诺） |  |  |  |  |
|  |  | 设备药品的上药、发药均采用智能机械手抓取技术，非固定槽位重力式落药方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 发药机械手应采用直线运动，可双向伸缩抓取药品，无需转换方向旋转180度抓药以保障足够的发药效率。（需提供实物运行视频作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 机械手运动速度≥5米／秒。 |  |  |  |  |
|  |  | 发药机外观可采用全透明设计，发药机的运行状态一目了然，设备可根据用户场地情况设计L、U型，主机外观采用全透明玻璃等透光性强材质，不影响机器对药品的识别。（需提供发药机结构原理图示作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 机械手应用直线运动控制技术，采用无拖链装置，机械手日常保养无易损耗件成本。 |  |  |  |  |
|  |  | 自动发药机机械手通信技术为无线通信技术，避免能源传输浪费。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械手最大抓取尺寸：160mm x100mm x280mm。 机械手最小抓取尺寸：12mmx10mmx40mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械手最小抓取重量：5g。机械手最大抓取重量：1.2kg。机械手最大承载重量：2.5kg. |  |  |  |  |
|  |  | 机械手自带的药品缓存平台长度≥680mm、以保证单次抓取药品的数量可≥8盒。（药盒尺寸：85mm*60mm*20mm，需提供实际测量尺寸图片作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 机械手抓取复杂位置5种药品耗时： 28秒。 |  |  |  |  |
|  |  | 系统能做到智能的发药顺序规则整理，近效期先发或者先进先发，过效期药品可锁定不予发放。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机设备对处方药品的发放差错（包括错发、多发、少发）率为0。 |  |  |  |  |
|  |  | HIS系统出现故障，药师可按处方信息从设备点选相应药品及数量，设备仍能按指定窗口自动发药。 |  |  |  |  |
|  |  | 可在主机指定区域安装多个出药口或配套传送装置，支持螺旋空轨、爬坡地轨、设备开孔等多种出药通道及传输装置。（需提供各出药方式的实物图片作为佐证材料） |  |  |  |  |
|  |  | 只要输入指令，无需人工干预，设备能对所指定任一批次、效期的任一药品实现自动出库，且不影响其他药品的库存，以便进行药品质量的抽查。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备对所发出的药品具备充分的保护装置（或结构），避免发药过程对药品外包装所造成的损坏风险。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备应具备一定的拓展性能，若后期需要拓展机械手数量，单台主机内单轨道上的机械手数量≥2个且可后期增加。（需提供实物图片作为证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 整体设备综合补药速度≥1600包装/小时/台主机。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有药品条形码（或医院药品管理ID码、二维码）自动识别系统；能根据二维码信息有效实施对每个单包装药品的效期管理、追踪管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 无需人工确认、核对药品的外包装信息，设备自备有效的进药自检手段，自动拒绝信息错误药品的进入，以保证进药的准确性。 |  |  |  |  |
|  |  | 无需通过人工预先设置，药品储存位置自动灵活。 |  |  |  |  |
|  |  | 无需采用人工测量药样方式，而是由设备自动测量、记录药品包装的规格信息并自动识别；即使包装调整或药品更新，设备也能重新测量、记录、识别药品，同时能依据新包装规格信息实现自由、自动的存放，整个过程无需人工重新设置、调整药品的存放装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 可以直接通过点击管理查询药物的库存和保质期，新进药品可自动测量尺寸录入系统并分配储位。 |  |  |  |  |
|  |  | 无人值守全自动上药系统，除发药机自带的进药系统外，以实现又一种更加自由的补药方式。全自动补药系统应具备以下功能： （1）全自动上药模块采用内置双轨道可循环装置，使加药工作顺畅，不会因为无法识别药品而暂停进药工作。 （2）全自动上药模块采用高清视觉系统，不仅限于条形码读取，可通过3D视觉图像识别技术，识别无条码药盒并精准上药，3D视觉相机数量≥6个，保证药品可同时进行多方位识别，提高准确率。（需提供实物图片作为证明材料） （3）具备双层进药缓存药槽增加药品缓存数量，可一次性任意杂乱倒入药品≥2000盒，且无品规数的限制，通过双加药机械手（非主机模块机械手）加药速度不低于400盒/小时（需保证足够的进药数量）。 （4）在无人工任何干预下，自动抓取药品、自动扫描每盒药品条码信息或文字信息、自动分拣并入库。 （5）具备自动识别、自动检测药品信息，并能将信息错误的药品实施自动退药。具备应急入药口，保证应急用药的全自动入库。 （6）实现无人值守的全自动连续补药工作，整个补药过程无需人工配合、等待。 |  |  |  |  |
|  |  | 实时监测设备内药品信息，包括每个单包装药品的批次批号、效期、已发放药品信息、待发药品信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有设备故障远程追踪和预警系统，能随时监控设备运行情况.s |  |  |  |  |
|  |  | 一键式退货功能：药师可一次性输入需要退出设备的所有（单品种或多品种）药品信息（某品规、某批次），无需人工干预，设备会自动识别药品存放的任意位置，并自动、准确地对特定药品实施一次性退药工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备全程信息记录，具备数据自动安全备份和手动复原功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 维修时间、机械手更换，仅需10-20分钟。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备可根据场地空间利用最佳，实现灵活的尺寸定制。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备主体外板采用环保材质，制造工艺精湛、美观；且运行稳定、可靠，保证95%日历日无故障运行。 |  |  |  |  |
|  |  | 节能环保：双机械手发药机空载功率≤650W，工作噪音≤50db。（需提供地市级或以上检测机构出具的相关检测报告复印件）。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机系统采用摩擦力极小的精密部件、低荷重的机械手单元、KERS管理系统等多项应用降低了高峰期和平峰期的能源消耗。安装设备无需专门改造药房电源。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全性：所有运动部件均包裹在内部，如有无意开启设备侧门，设备会立刻自动停止运行。 |  |  |  |  |
|  |  | 设备内部提供设备补药、处方发行等各工作环节的全视频监控核对。（提供实际监控视频片段作为证明材料） |  |  |  |  |
|  | 嵌入式高速发药系统技术参数 | 高速发药模组存储≥24个品规／台主机，每个品规具有独立控制电机，同时根据每种药品日发放量的高、低不同，保证所有品种在设备内的合理存量。 |  |  |  |  |
|  |  | 药品存储位数≥24，品种数≥24种，模块化配置，后期可灵活增加发药模块。 |  |  |  |  |
|  |  | 药品单通道宽度≥75MM，单通道最大载质量≤10kg。 |  |  |  |  |
|  |  | 单通道出药速度≥3盒/秒，单处方速度≤3秒/张。 |  |  |  |  |
|  |  | 存储量≥1900盒/台（10mm厚度药盒），出药时所有通道可同时进行出药。 |  |  |  |  |
|  |  | 加药方式为整体叠加存放，加药速度≥10000盒/小时/人。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全装置：急停按扭，缺药报警，电机过热、过流、过载、自动故障显示、定位。 |  |  |  |  |
|  |  | 主机发药机和嵌入式发药机需在同一轨道汇合同时出药（需提供实物图片及详细文字说明）。 |  |  |  |  |
|  |  | 每个发药槽道具有独立的检查计数传感装置，能够实时自动盘点库存。 |  |  |  |  |
|  |  | 每个发药槽道具有独立的控制电机，保证设备稳定性，避免一个电机故障多个通道失效风险。（需提供设备视频及文字说明）。 |  |  |  |  |
|  | 智能药框技术参数 | 智能药框与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药框所在位置，并且提示药师取药。 |  |  |  |  |
|  |  | 配置独立LED光源及其控制单元≥2个，其中一个光源损坏，不影响另一个光源使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 智能药框经传输后可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |  |  |  |  |
|  | 自动发筐机技术参数 | 基本要求：自动发框系统能够自动打印配药清单、绑定智能药框及药师信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 出框速度3秒/框。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备自动打印、自动绑定、自动出框、报表管理等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用新型高清视觉识别技术，自动识别智能药框编号。避免配套智能药框因芯片寿命或损坏造成不必要的损失。 |  |  |  |  |
|  |  | 医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将对应药框运送至药师面前，同时绑定该药师信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 操作方式：联机自动、机械手动 |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护：具备开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |  |  |  |  |
|  |  | 电控系统采取模块化设计，可以整体拆卸，便于维护。 |  |  |  |  |
|  |  | 系统运行噪音≤65db |  |  |  |  |
|  |  | 配置智能药框需带自动寻址功能，配置独立LED光源及其控制单元≥2个，其中一个光源损坏，不影响另一个光源使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 智能药框应具备可识别编号文字，尽量减少识别芯片的使用，以降低故障风险及成本，提高使用寿命。 |  |  |  |  |
|  | 整处方传输系统技术参数 | 基本要求：整处方传输系统需根据医院场地进行定制，因地制宜将药框合理传输至指定窗口。 |  |  |  |  |
|  |  | 前台缓存柜数量≥3个，每个缓存柜最大可缓存药框≥15个。 |  |  |  |  |
|  |  | 缓存柜宽度≥400mm，传输皮带宽度≥345mm以便合理传输药框。 |  |  |  |  |
|  |  | 药框传输速度≥0.4m/s。 |  |  |  |  |
|  |  | 最大处方处理速度≥900处方/小时，可连续放框。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用新型高清视觉识别技术，自动识别智能药框编号。避免配套智能药框因芯片寿命或损坏造成不必要的损失。 |  |  |  |  |
|  |  | 医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 |  |  |  |  |
|  |  | 操作方式：联机自动。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护：具备开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护。 |  |  |  |  |
|  |  | 电控系统采取模块化设计，可以整体拆卸，便于维护。 |  |  |  |  |
|  |  | 系统运行噪音≤65db。 |  |  |  |  |
|  | 排队取号系统技术参数 | 整机体积：≤60cm W x 20 cm D x 170cm H。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机重量：整机净重≤40Kg。 |  |  |  |  |
|  |  | 最大取号次数：≥900次/小时。 |  |  |  |  |
|  |  | 标签纸存储：热敏打印机(80mm),带卡纸、缺纸提醒功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 打印模式：实时打印。 |  |  |  |  |
|  |  | 打印速度：170mm/秒。 |  |  |  |  |
|  |  | 医院数据库联接：支持HIS交互，可与药房管理系统连接 实时/延时通信功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 自助功能：具备患者自助登记的功能，可根据医院需求进行定做,提供医院所需的凭证进行登记的功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 操作界面：一体化触屏主界面。 |  |  |  |  |
|  |  | 优先规则：具备急诊优先功能,老人优先功能,可根据需要设置优先级别以及优先规则。 |  |  |  |  |
|  |  | VIP优先功能：VIP叫号/无需叫号。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有语音叫号软件：支持中英文、数字的语音自动合成,叫号信息内容可灵活变更、设定;合成语音没有明显的合成听觉感受,达到正常人说话的效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 错误提示功能：报错，错误信息，排障指示。 |  |  |  |  |
|  | 毒麻管理系统技术参数 | 主柜尺寸要求：长度1120mm（±10mm）*宽度550mm（±10mm）*高度1800mm（±10 mm）。（要求提供完整的实物测量照片证明） |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构主体，全方位安全锁控，符合国家、医院药事管理规范化的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 颜色以白色、浅灰色或蓝色为主，外观坚固、耐老化、耐褪色、抗酸碱腐蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持账号密码、指纹识别等验证登录方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 管理控制柜要求一体化集成触控显示屏≥15英寸、指纹识别仪、读卡器。（要求提供完整的实物照片证明，要求以上模块需嵌入集成于主柜内） |  |  |  |  |
|  |  | 为提高补药效率，设备可同时开启多个抽屉同时取药或加药。（要求提供实物操作视频证明） |  |  |  |  |
|  |  | 储药单元≥28个，分大中小三种储药单元，储药单元可隔断。大单元体积≥0.028m3，小单元体积≥0.008 m3，中单元体积≥0.019 m3 |  |  |  |  |
|  |  | 自动出药药盒支持按处方出药，支持多个出药口同时出药，出药后可直接在出药口完成取药操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 配备≥7 层智能储药抽屉模块，可对针剂、片剂、贴剂、异形等药品进行智能管理，支持数量管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 配备内嵌式独立机械锁，支持双人双锁登陆。 |  |  |  |  |
|  |  | 7×24小时全天候进行药物的安全管理，智能锁控与权限管理，具备效期预警、自动盘点及报表检索统计等。 |  |  |  |  |
|  |  | 可与HIS系统进行无缝对接，实现用药数据的同步互传。 |  |  |  |  |
|  |  | 高效监控药品的流向，并实时记录操作日志、盘点品库存，导出相应电子报表，支持统计汇总及打印报表功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持用户PC端远程开具麻醉药品专用电子处方。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备预警报警功能：（1）无使用权限人员强行操作时立即报警；（2）药品存储数量低于设定值时提前预警；（3）药品接近有效期时提前预警；（4）系统出错报警。 |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同1家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |