拟购药品分包机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 单机机储药品种类≥320种;可在医院内进行升级，单机机储药品种类≥480种; |  |  |  |  |
|  |  | 非机储药品种类≥64种，并配备2个外摆药槽，可交替使用（附图示说明）; |  |  |  |  |
|  |  | 与医院HIS系统无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，并提供相应的接口升级服务; |  |  |  |  |
|  |  | 全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别; |  |  |  |  |
|  |  | 最高分包速度≥60包/分; |  |  |  |  |
|  |  | 具有自动纠错功能，当包装过程中发生多包、错包等差错时，自动在错包后打印错误提示信息并重新包装该包药品，要求图文说明; |  |  |  |  |
|  |  | 药品分包机具有防污染设计：整个药品通路必须能够每天方便地进行清洁,不留任何死角，避免药物粉尘间的交叉污染，保证患者服药安全，要求图文说明; |  |  |  |  |
|  |  | 中文语音提示功能，能够将各种信息采用中文进行有声提示; |  |  |  |  |
|  |  | 电源：AC220V±10% 50~60HZ; |  |  |  |  |
|  |  | 耗电量：不大于500W，可配UPS不间断电源使用; |  |  |  |  |
|  |  | 主机自带紧急停止按钮; |  |  |  |  |
|  |  | 机储药品储药部 |  |  |  |  |
|  |  | 机储药品药盒采用抽屉式结构容纳，药盒抽屉具有锁定装置; |  |  |  |  |
|  |  | 立式、可靠墙摆放，不需特殊固定，可方便地移机; |  |  |  |  |
|  |  | 可在不从药品分包机上取出药盒的状态下进行批量装填药品，一次至少可以为60个以上药盒填充药品，要求图文说明; |  |  |  |  |
|  |  | 药品分包机具有防污染设计：整个药品通路必须能够每天方便地进行清洁,不留任何死角，避免药物粉尘间的交叉污染，保证患者服药安全; |  |  |  |  |
|  |  | 完全单元化设计：药盒抽屉、外摆药托盘、包装单元等部件均为单元化设计，结构简洁，使维修维护更方便快捷，可实现即插即用。现场维修只用更换相应的单元，可实现快速维修; |  |  |  |  |
|  |  | 储药盒采用全透明设计，有防潮、防紫外线、可清洗功能。可根据药品大小和使用频度联组使用，随时调整药品摆放量和药盒存放空间; |  |  |  |  |
|  |  | 具有智能药盒装置，智能药盒自带嵌入式芯片，可随意放置在智能药盒抽屉中任何位置，系统自动识别盒内药品信息，智能药盒需标配。 |  |  |  |  |
|  |  | 今后药品品种更换，应免费更换相应的药盒; |  |  |  |  |
|  |  | 摆药系统的操作界面 |  |  |  |  |
|  |  | 摆药系统携带的操作和信息显示系统为液晶触摸屏，直观、方便操作; |  |  |  |  |
|  |  | 操作界面为中文显示; |  |  |  |  |
|  |  | 各种预警以图文方式显示于操作界面; |  |  |  |  |
|  |  | 外摆药槽（非机储药） |  |  |  |  |
|  |  | 处方信息中有非机储药品需要添加时，外摆药槽可自动弹出，方便药师按照提示添加非机储药品; |  |  |  |  |
|  |  | 非机储药品的添加通过打印方式将相关信息（所添加药品的名称、剂量、药品的摆放位置）打印出来，对照加药，方便药师操作; |  |  |  |  |
|  |  | 可以多病人、多处方集中添加非机储药品，可根据处方信息在外摆药槽中提前准备需要添加的非机储药品，能够提高分包工作效率; |  |  |  |  |
|  |  | 包药纸采用可降解环保材料，印字面需覆膜，包装好的药袋在保证韧性的同时不用剪口即可撕开；干净卫生，防止异物落入，避免包药过程中异物对药物的污染; |  |  |  |  |
|  |  | 药袋上打印内容包括患者病区、病房、患者姓名、患者ID、药品名称、数量、服用方法等，打印内容也可根据医院需求进行自由设定; |  |  |  |  |
|  |  | 药袋包装尺寸有2种以上不同大小规格可自动调整，供医院灵活选择; |  |  |  |  |
|  |  | 药袋打印系统：所见所得打印方式，使用图形打印技术,可在包装袋表面任意编辑打印内容。以简体中文在药袋上打印服药信息（包括：病区、病房、病床、患者ID、厂家等），可选择不同字体、图标及打印方向; |  |  |  |  |
|  |  | 库存管理 |  |  |  |  |
|  |  | 自动药品数量清点，可在补药时统计补药数量，盘点时统计每个药盒药品存量。提供药品用量查询和库存报表; |  |  |  |  |
|  |  | 摆药系统控制软件 |  |  |  |  |
|  |  | 药品种类、数量显示; |  |  |  |  |
|  |  | 药品实时盘点，药品消耗统计; |  |  |  |  |
|  |  | 药品种类、存量、用量、批次等信息管理; |  |  |  |  |
|  |  | 可设置最低药量预警值; |  |  |  |  |
|  |  | 开机自检功能; |  |  |  |  |
|  |  | 包装纸少纸报警提示及色带缺少报警提示; |  |  |  |  |
|  |  | 药盒缺药报警提示; |  |  |  |  |
|  |  | 具有单品种片剂或胶囊分包的功能，分包药品信息进行自动登记、记忆分配，打印信息可编辑，并具有拆零分包统计功能; |  |  |  |  |
|  |  | 医嘱信息、患者信息、药品信息等可永久保存于数据库，便于日后查询; |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同1家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |