拟购乳腺机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、是否为中小企业、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 用于乳腺疾病的筛查和诊断 |  |  |  |  |
|  | 动态非晶硅平板探测器 | 探测器材料：非晶硅 |  |  |  |  |
|  |  | 探测器尺寸：≥23×29cm |  |  |  |  |
|  |  | 采集矩阵：≥2800×3500 |  |  |  |  |
|  |  | 最小像素：≤90um |  |  |  |  |
|  |  | 灰阶度：≥16bits |  |  |  |  |
|  |  | 空间分辨率：≥6lp/mm |  |  |  |  |
|  |  | DQE：≥70%@ 0lp/mm |  |  |  |  |
|  | X线球管 | 阳极靶靶面材料：钨靶 |  |  |  |  |
|  |  | 球管小/大焦点尺寸：≤0.1/0.3mm |  |  |  |  |
|  |  | 靶面角度具备双角度曝光功能，靶面角度： 10°/16° |  |  |  |  |
|  |  | 阳极旋转转速：≥9000RPM |  |  |  |  |
|  |  | 最大球管组件热容量：≥375 KJ |  |  |  |  |
|  |  | 限束器类型：电动，自动调节 |  |  |  |  |
|  | 高压发生器 | 高压发生器工作频率：≥90KHZ |  |  |  |  |
|  |  | 高压发生器最大功率：≥4.9KW（提供注册检验报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 管电压可调范围：20～49KV |  |  |  |  |
|  |  | 最大mA：≥185mA |  |  |  |  |
|  |  | 最小mAs：≤2mAs（提供注册检验报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 最大mAs：≥620mAs（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 发生器与机架一体化设计 |  |  |  |  |
|  |  | 纹波：＜4% |  |  |  |  |
|  | 立式摄影机架 | 源像距： 65cm |  |  |  |  |
|  |  | 到常用摄影体位自动停止：CC位、OBL位、LAT位 |  |  |  |  |
|  |  | C臂旋转角度在系统两侧的近端屏及底座显示屏中数字显示 |  |  |  |  |
|  |  | C形臂垂直运动高度范围：65-134cm（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | C形臂旋转角度：+180°/-180°（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 球管相对于平板探测角度：≤±20°（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 压迫类型：电动 |  |  |  |  |
|  |  | 支持压迫板电动侧移（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 具备手动压迫系统、智能压迫系统、多级柔性压迫系统 |  |  |  |  |
|  |  | 压迫板运动行程：2-300mm |  |  |  |  |
|  |  | 压迫板运动方式：智能压迫、手动调节 |  |  |  |  |
|  |  | 压迫板解压方式：自动解压、手动解压 |  |  |  |  |
|  |  | 压迫板支持紧急释放、自动释放 |  |  |  |  |
|  |  | 压迫板圆形微调电动旋钮 |  |  |  |  |
|  |  | 压迫板尺寸 24×30 CM |  |  |  |  |
|  |  | 支持一键开关机 |  |  |  |  |
|  | 图像采集工作站 | CPU主频：≥3.0GHz |  |  |  |  |
|  |  | 主机工作站操作台内存：≥16GB |  |  |  |  |
|  |  | 主机工作站操作台硬盘：≥2TB |  |  |  |  |
|  |  | 显示器分辨率：2M |  |  |  |  |
|  |  | 系统自动故障诊断，发生故障时显示相应的故障代码和警告信息； |  |  |  |  |
|  |  | 具有病人管理器功能: 登记病人，病人管理，病人图像删除，备份/恢复病人图像，发送图像到存储服务器，图像导入。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有观片测量功能：可对图像进行单窗/二窗/四窗显示、上下/左右翻转、最佳适应功能、顺转/逆转90度、原始大小功能、黑白反相、调窗、移动、放大镜、局部放大、拖拽放大、选择鼠标、全屏显示、还原等基本观片操作；可对图像进行左右拼图、上下拼图、四拼一、直方图显示、图像平均、局部调窗、图像相减、裁剪、应用序列、3D图像播放浏览等高级操作；可对图像进行长度测量、角度测量、箭头标识、矩形面积测量、椭圆面积测量、曲线测量、不规则区域、文字标注、颜色标注等测量及标注操作；通过鼠标按键可对图像进行窗宽窗位的调节； |  |  |  |  |
|  |  | 具有系统管理功能：数据库备份，数据库恢复，数据库压缩，图像备份，图像数据传输； |  |  |  |  |
|  |  | 符合DICOM3.0协议标准，可实现图像数据传输、存储、查询、打印或刻录到CD/DVD上，以及工作流程和病人信息处理 |  |  |  |  |
|  |  | 具有鼠标智能跟随，序列同步应用功能； |  |  |  |  |
|  |  | 具有多窗切换、一键返回主屏功能； |  |  |  |  |
|  |  | 具有“一键摆位功能”。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备3D图像播放浏览功能（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  | 图像后处理工作站 | 医用专业显示器: 5MP LCD屏显示 2K x 2.5K |  |  |  |  |
|  |  | 电脑主机硬件：Intel i5 CPU频率≥3.0GHz，内存≥16GB，硬盘≥2TB |  |  |  |  |
|  |  | 具有观片测量功能：可对图像进行单窗/二窗/四窗显示、上下/左右翻转、最佳适应功能、顺转/逆转90度、原始大小功能、黑白反相、调窗、移动、放大镜、局部放大、拖拽放大、选择鼠标、全屏显示、还原等基本观片操作；可对图像进行左右拼图、上下拼图、四拼一、直方图显示、局部调窗、图像相减、图像平均、裁剪、应用序列、3D图像播放浏览等高级操作；可对图像进行长度测量、角度测量、箭头标识、矩形面积测量、椭圆面积测量、曲线测量、不规则区域、文字标注、颜色标注等测量及标注操作；通过鼠标按键可对图像进行窗宽窗位的调节； |  |  |  |  |
|  |  | 具有诊断报告的打开与编辑功能； |  |  |  |  |
|  |  | 具有照相排版功能：图像排版，图像打印到纸张，图像打印到胶片； |  |  |  |  |
|  |  | 具有系统管理功能：数据库备份，数据库恢复，数据库压缩，图像备份，图像数据传输； |  |  |  |  |
|  |  | 具有鼠标智能跟随，序列同步应用功能； |  |  |  |  |
|  |  | 具有多窗切换、一键返回主屏功能； |  |  |  |  |
|  |  | 符合DICOM3.0协议标准，可实现图像数据传输、存储、查询、打印或刻录到CD/DVD上，以及工作流程和病人信息处理 |  |  |  |  |
|  |  | 支持2D图像、TOMO断层图像、合成2D图像输出； |  |  |  |  |
|  | 具有体层合成摄影功能 | 可支持两种成像角度：±7.5°和±20°，±7.5°更短扫描时间，更低辐射剂量，适用于乳腺疾病筛查；±20°更高分辨率，更多细节显示，适用于门诊乳腺疾病精确检查；（提供注册检测报告证明） |  |  |  |  |
|  |  | 支持1mm/2mm/3mm层厚的TOMO图像输出； |  |  |  |  |
|  |  | 实现三维断层摄影功能，无需加装外置组件； |  |  |  |  |
|  |  | 系统支持普通二维摄影模式（2D）、体层合成摄影模式(TOMO)、组合摄影模式(TOMO+2D) 摄影模式；（提供注册检测报告证明 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |