拟购微量泵系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、是否为中小企业、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：Laszyysbk@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 一套6通道输注系统，配4台注射泵模块、1台输液泵模块，1台肠内营养泵模块，合计17套。 |  |  |  |  |
|  | 输注系统 | 输注系统具备CFDA注册证 |  |  |  |  |
|  |  | 输注系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接 |  |  |  |  |
|  |  | 输注系统只需一根电源线，可为站内所有输液泵/注射泵模块集中供电 |  |  |  |  |
|  |  | 输注系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； |  |  |  |  |
|  |  | 任意一个单泵均可直接无线接入中央站，可接入PACS/LIS/HIS等医院网络并与本院其他信息系统兼容，中标公司负责免费对接调试。 |  |  |  |  |
|  | 注射泵 | 注射精度≤±1.8% |  |  |  |  |
|  |  | 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h |  |  |  |  |
|  |  | 预置输液总量范围：1-9999ml |  |  |  |  |
|  |  | 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选，快进时可累计快进量并能同步查看； |  |  |  |  |
|  |  | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |  |  |  |  |
|  |  | "支持注射器规格：1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml； |  |  |  |  |
|  |  | 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 |  |  |  |  |
|  |  | 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能 |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕界面清晰可辨，无论是按键还是触屏均需灵活、方便操作 |  |  |  |  |
|  |  | 全中文软件操作界面 |  |  |  |  |
|  |  | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |  |  |  |  |
|  |  | 支持药物库，可储存5000种药物信息，输注时可自由选择输注药物名称 |  |  |  |  |
|  |  | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 |  |  |  |  |
|  |  | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |  |  |  |  |
|  |  | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |  |  |  |  |
|  |  | 压力报警阈值最低50mmHg |  |  |  |  |
|  |  | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |  |  |  |  |
|  |  | 具备解除阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  |  |  |
|  |  | 信息储存：可存储3000条以上的历史记录 |  |  |  |  |
|  |  | 电池工作时间≥5小时@5ml/h，电池寿命5年或5年内免费更换 |  |  |  |  |
|  |  | 防异物及进液等级IP33 |  |  |  |  |
|  | 输液泵 | 支持输血功能，并提供证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 支持临床常用输血管路，无需专用输血管路 |  |  |  |  |
|  |  | 输液精度≤±5% |  |  |  |  |
|  |  | 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.1ml/h |  |  |  |  |
|  |  | 预置输液总量范围：0.1-9999ml |  |  |  |  |
|  |  | 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选，快进时可累计快进量并能同步查看 |  |  |  |  |
|  |  | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |  |  |  |  |
|  |  | 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称 |  |  |  |  |
|  |  | 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 |  |  |  |  |
|  |  | 快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选，快进时可累计快进量并能同步查看 |  |  |  |  |
|  |  | 全中文软件操作界面 |  |  |  |  |
|  |  | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |  |  |  |  |
|  |  | 支持药物库，可储存5000种药物信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 |  |  |  |  |
|  |  | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |  |  |  |  |
|  |  | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |  |  |  |  |
|  |  | 压力报警阈值最低50mmHg |  |  |  |  |
|  |  | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |  |  |  |  |
|  |  | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  |  |  |
|  |  | 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 |  |  |  |  |
|  |  | 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题 |  |  |  |  |
|  |  | 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警 |  |  |  |  |
|  |  | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 |  |  |  |  |
|  |  | 信息储存：可存储3000条以上的历史记录 |  |  |  |  |
|  |  | 电池工作时间≥5小时@5ml/h，电池寿命5年或5年内免费更换 |  |  |  |  |
|  |  | 防异物及进液等级IP33。 |  |  |  |  |
|  | 肠内营养泵 | 肠内营养泵机身具有区别于注射泵和输液泵不同的颜色，支持肠内营养液输液功能，并提供证明文件，可连接专用肠内营养泵管使用，屏幕上有醒目的肠内营养输注标识，防止操作混淆。 |  |  |  |  |
|  |  | 输液精度≤±5% |  |  |  |  |
|  |  | 速率范围：1-2000ml/h, 最小步进1ml/h |  |  |  |  |
|  |  | 预置输液总量范围：0.1-9999ml |  |  |  |  |
|  |  | 快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选，快进时可累计快进量并能同步查看 |  |  |  |  |
|  |  | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |  |  |  |  |
|  |  | 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加肠给养器品牌名称 |  |  |  |  |
|  |  | 9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 |  |  |  |  |
|  |  | 快进流速范围：1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选，快进时可累计快进量并能同步查看 |  |  |  |  |
|  |  | 全中文软件操作界面 |  |  |  |  |
|  |  | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |  |  |  |  |
|  |  | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |  |  |  |  |
|  |  | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |  |  |  |  |
|  |  | 压力报警阈值最低50mmHg |  |  |  |  |
|  |  | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |  |  |  |  |
|  |  | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  |  |  |
|  |  | 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化 |  |  |  |  |
|  |  | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶和断流状态并报警 |  |  |  |  |
|  |  | 信息储存：可存储3000条以上的历史记录 |  |  |  |  |
|  |  | 电池工作时间≥5小时@5ml/h，电池寿命5年或5年内免费更换 |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |