拟购彩色多普勒超声诊断系统（四维）项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、是否为中小企业、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：Laszyysbk@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 要求所投设备是该品牌最高档次科研级旗舰机型投标（以NMPA注册证中最高机型为准），不接受衍生机型或衍生版本。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备有效的NMPA、FDA、EC认证。 |  |  |  |  |
|  |  | 招标文件中所有功能和软件必须全部提供。用户无需另外付费，功能缺失按其他投标人分项报价修改其投标总价；所投机型为最新版本。 |  |  |  |  |
|  |  | 妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |  |  |  |
|  |  | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |  |  |  |
|  |  | ≥20英寸液晶显示器，全方位关节臂旋转 |  |  |  |  |
|  |  | ≥12英寸液晶触摸屏，可通过触控屏触控进行容积图像进行图像操作； |  |  |  |  |
|  |  | 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动； |  |  |  |  |
|  |  | 数字化二维灰阶成像单元； |  |  |  |  |
|  |  | 数字化彩色多普勒单元； |  |  |  |  |
|  |  | 数字化能量多普勒成像单元； |  |  |  |  |
|  |  | PW脉冲波多普勒成像单元； |  |  |  |  |
|  |  | CW连续波多普勒成像单元； |  |  |  |  |
|  |  | 实时四维成像单元； |  |  |  |  |
|  |  | 可偏转连续波多普勒，连续波多普勒可改变角度， |  |  |  |  |
|  |  | 具备解剖M型技术； |  |  |  |  |
|  |  | 具备胎儿心脏成像模式； |  |  |  |  |
|  |  | 二维灰阶血流成像技术或高分辨率血流技术； |  |  |  |  |
|  |  | 二维立体血流成像技术，常规二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。能支持二维凸阵探头、二维经胸相控阵探头及二维腔内探头； |  |  |  |  |
|  |  | 具备低速血流及微灌注容积(定量)技术； |  |  |  |  |
|  |  | 组织二次谐波成像； |  |  |  |  |
|  |  | 组织多普勒成像技术 |  |  |  |  |
|  |  | 扩展技术，支持凸阵、线阵、相控阵； |  |  |  |  |
|  |  | 宽景成像技术，具有速度指示器和测量功能，支持所有凸阵、线阵探头； |  |  |  |  |
|  |  | 组织弹性成像技术，具备肿块组织，肿块周边组织及周边组织的硬度分析。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有频率复合成像技术； |  |  |  |  |
|  |  | SONOCT实时复合成像技术或空间复合成像技术，用于除相控阵外的所有探头，声束偏转线数≥9条； |  |  |  |  |
|  |  | 自适应核磁像素优化技术或智能化斑点噪声抑制技术； |  |  |  |  |
|  |  | 靓影技术或锐眼技术或类似的声影抑制消除技术，增强超声声影区组织结构的显示 ； |  |  |  |  |
|  |  | 具备妇科指南推荐的子宫形态分类方法或可以通过其它方法获得对应数据； |  |  |  |  |
|  |  | 具备专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手或可以通过其它方法获得对应数据； |  |  |  |  |
|  |  | 具备专家共识的子宫内膜肿瘤评估报告系统，或可以通过其它方法获得对应数据； |  |  |  |  |
|  |  | 智能盆底：内置盆底超声专业测量包，满足盆底超声检查规范要求；内置盆底超声智能测量系统，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离等参数； |  |  |  |  |
|  |  | 具备子宫内膜自动成像功能；可自动识别并呈现子宫内膜冠状面，自动测量子宫内膜容积和厚度。 |  |  |  |  |
|  |  | 支持机械指数和热指数警报设置，具有声功率调解功能； |  |  |  |  |
|  |  | 容积成像及先进功能 |  |  |  |  |
|  |  | 具有胎儿面部自动识别技术，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率； |  |  |  |  |
|  |  | 煊影成像或水晶成像或玉影成像：信息量更大的容积显像模式，通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形，可以帮助直观快捷的诊断。具有可全方位改变方向的光源信息； |  |  |  |  |
|  |  | 煊动成像：具有深度光源对容积数据进行多个点光源照射技术以提供常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示； |  |  |  |  |
|  |  | 具有胎儿心脏立体血流成像技术，血流及血管形态的有三维显示模式，可展示胎儿心脏立体血流，可呈现血流的上下、前后、左右三维空间关系（提供图片或技术白皮书）； |  |  |  |  |
|  |  | 具有容积探头扫查角度自动偏转技术，腔内容积探头，线阵容积探头，无需转动探头，最大偏转角度可达±35度； |  |  |  |  |
|  |  | 胎儿颅脑自动分析功能：具备胎儿颅脑自动识别功能，自动获取胎儿颅脑的四个标准切面，并自动获取大于6项的评估参数 |  |  |  |  |
|  |  | 支持自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量一段颈后透明层厚度，有效地进行NT测量的质量控制，降低个体内或者医生之间的误差； |  |  |  |  |
|  |  | 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等多个参数； |  |  |  |  |
|  |  | 不规则体积测量技术，通过阈值调节，可测量多个低回声的不规则体的体积。可以自动胎儿颅内容积测量数据； |  |  |  |  |
|  |  | 厚层容积切片技术或3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面； |  |  |  |  |
|  |  | STIC空间时间成像相关技术，可应用于容积腹部探头； |  |  |  |  |
|  |  | 具有胎心容积自动切面识别功能，通过对胎儿心脏容积数据的操作，自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道等胎儿心脏检查的六个切面。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法； |  |  |  |  |
|  |  | 具有对比谐波造影功能，支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、经阴道容积探头。 |  |  |  |  |
|  |  | 智能卵泡测量，用于生殖医学的卵泡生长智能监测，包括卵泡体积测量、排序和生长曲线； |  |  |  |  |
|  |  | 卵泡智能成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数； |  |  |  |  |
|  |  | 3D/4D成像功能，支持腹部容积探头、腔内容积探头。 |  |  |  |  |
|  |  | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |  |  |  |
|  |  | 一般测量； |  |  |  |  |
|  |  | 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能； |  |  |  |  |
|  |  | 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析； |  |  |  |  |
|  |  | 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长； |  |  |  |  |
|  |  | 自动NT测量技术； |  |  |  |  |
|  |  | 具有不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积； |  |  |  |  |
|  |  | 图像存储、管理及回放重现 |  |  |  |  |
|  |  | 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA； |  |  |  |  |
|  |  | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0； |  |  |  |  |
|  |  | 超声图像存档与病案管理系统； |  |  |  |  |
|  |  | 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用；可对回放的图像调节增益； |  |  |  |  |
|  |  | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘≥1TB ； |  |  |  |  |
|  |  | USB接口≥5个，支持USB移动存储设备； |  |  |  |  |
|  |  | CD－RW/DVD-RW刻录机； |  |  |  |  |
|  |  | 具备超声数据安全信息管理功能； |  |  |  |  |
|  |  | 系统技术参数及要求 |  |  |  |  |
|  |  | 系统通用功能： |  |  |  |  |
|  |  | ≥20英寸高分辨率彩色液晶显示器 ，扫描方式：逐行扫描，高分辨率(1920×1080Pixel)，全方位关节臂旋转； |  |  |  |  |
|  |  | ≥10英寸LCD或液晶操作电容触摸屏，可通过触摸屏进行图像操作； |  |  |  |  |
|  |  | 操作控制台可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动； |  |  |  |  |
|  |  | ≥4个激活通用无针触点探头接口，可互换通用； |  |  |  |  |
|  |  | 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准； |  |  |  |  |
|  |  | 探头规格 |  |  |  |  |
|  |  | 频率：超宽频变频探头，探头频宽可选择≥3种，多普勒可选不同频宽； |  |  |  |  |
|  |  | B/D兼用：线阵：B/PWD，CWD；凸阵：B/PWD，CWD；相控阵B/PWD，CWD； |  |  |  |  |
|  |  | 阵元：高频腔内容积探头最大阵元数≥128，凸阵容积探头最大阵元数≥8000，电子线阵最大阵元数≥1000； |  |  |  |  |
|  |  | 穿刺导向：具备穿刺导航功能； |  |  |  |  |
|  |  | 二维灰阶显像主要参数： |  |  |  |  |
|  |  | 标配4只探头，性能要求： |  |  |  |  |
|  |  | 凸阵探头1只（冰晶或单晶体或纯净波），频率范围：1—5MHz， |  |  |  |  |
|  |  | 凸阵容积探头1只，频率范围：2-8MHz； |  |  |  |  |
|  |  | 腔内容积探头1只，频率范围：3—9MHz |  |  |  |  |
|  |  | 电子线阵1只，频率范围：5—10MHz |  |  |  |  |
|  |  | 提供全高清图像，图像分辨率高达1920 x 1080 pixel； |  |  |  |  |
|  |  | 数字通道数≥700万，多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥260dB； |  |  |  |  |
|  |  | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 Bits； |  |  |  |  |
|  |  | 谐波成像基波频宽≥3段； |  |  |  |  |
|  |  | 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥45秒；4D图像回放≥30容积幅； |  |  |  |  |
|  |  | 数字集成化TGC分段≥8； |  |  |  |  |
|  |  | 放大功能：实时任意区域局部放大功能； |  |  |  |  |
|  |  | 系统最大显示探测深度≥40厘米； |  |  |  |  |
|  |  | 频谱多普勒： |  |  |  |  |
|  |  | 方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD； |  |  |  |  |
|  |  | 最大测量速度：PWD：血流速度最大≥8m/s、 CWD:血流速度最大≥20m/s； |  |  |  |  |
|  |  | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）； |  |  |  |  |
|  |  | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D； |  |  |  |  |
|  |  | 电影回放：≥45秒； |  |  |  |  |
|  |  | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm；分级； |  |  |  |  |
|  |  | 零位移动：≥8级。 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色多普勒 |  |  |  |  |
|  |  | 凸形扫描角度：20°— 70°选择； |  |  |  |  |
|  |  | 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/ S； |  |  |  |  |
|  |  | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°； |  |  |  |  |
|  |  | 显示控制：零位移动分±4级； |  |  |  |  |
|  |  | 声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调； |  |  |  |  |
|  |  | - 整机免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |