拟购Edge加速器保修服务项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室设备科：laszyyygb@163.com）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为★ |  |  |  |
| - 1 | 开机率保证 | 95%以上确保临床治疗（按一年252天计算）超过一天保修顺延4天 |  |  |  |  |
| - 2 | 响应时间 | 1小时响应，工程师12小时之内到场，备件24小时之内到场(不可抗逆因素除外)。 |  |  |  |  |
| - 3 | 质量保证 | 维保期内提供无限次免费维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，保证设备不低于设备验收标准且满足SRS相关治疗标准。 |  |  |  |  |
| - 4 | 安全升级 | 保修期内提供设备原厂规定的安全升级(免费提供设备的系统软件 升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能(需提供该设备 制造商或其直属机构的盖章证明材料)。 | ★ |  |  |  |
| - 5 | 保养标准 | 提供季度保养，每年一次和更换影响剂量稳定性、均匀性等重要配件时须采用三维水箱进行加速器剂量性能检测，使之保持原厂QC 标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的 PM report，包含但不限于如下项目:设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。同时需将检测数据提供给招标方保存备案，检测数据经招标人认可后，方可支付本年度保修款。 |  |  |  |  |
| - 6 | 报修途径 | 需有专业的400电话以及微信的报修流程。 |  |  |  |  |
| - 7 | 维修备件标准 | 维修更换所提供的零备件必须为原厂认证全新未使用过的零备件。 |  |  |  |  |
| - 8 | 备件来源 | 提供2021 年1月1 日以来 EDGE设备的加速器的海关进口报关单。 |  |  |  |  |
| - 9 | 网络的维修 | ARIA 网络系统、TPS Eclipse系统必须是原厂授权的正本软件，如果是非原厂维修公司，需要提供原厂授权证书。在服务期间，因零备件和网络服务问题被国家药监局检查为不合格，投标单位需要承担一切相关责任。 | ★ |  |  |  |
| - 10 | 修技术支持 | 投标人或投标人所代理的维修服务机构的维修工程师，需有权限访问原厂的全球维修经验数据库，能提供有效的访问用户名和访问证明以供核实(需要加盖制造商或其直属机构公章)，并日出具这些工程师6个月内的社保缴纳证明。 | ★ |  |  |  |
| - 11 | 临床应用支持 | 投标人或投标人所代理的维修服务机构需具有2名以上全职的原厂认证合格的瓦里安直线加速器临床应用培训人员，提供姓名、原厂培训证书和6个月内的社保缴纳证明，并能以现场和远程的形式提 供加速器治疗操作和相应的业务拓展的专业支持。 |  |  |  |  |
| - 12 | 预防性维修 | 提供基于宽带接入的加速器原厂的远程诊断系统(SmartConnect)，能够实时检测设备运行，其可远程获得加速器的工作日志及报警信息，由后台系统进行筛查提醒做预防性维修。 |  |  |  |  |
| - 13 | 核心备件更换能力 | 投标人或投标人所代理的维修服务机构具有瓦里安直线加速器VitalBeam 或Edge 或TrueBeam型号的全新加速管更换能力，需提供全新加速管的进口报关单，以及更换过此备件的证明材料(有院方签字的维修工单)。 |  |  |  |  |
| - 14 | 保修服务范围 | 保修范围应包括目前Edge加速器已具备的所有治疗功能，其中包含但不限于：加速器系统、治疗床系统、网络系统、呼吸门控系统、计划系统、水冷系统、配电系统、机载影像系统、激光灯系统、电脑及服务器的硬件和软件、监视对讲系统、USB电源及打印机。还应包括C-RAD光学表面追踪系统其中包含sentinel、catalyst的硬件和软件 |  |  |  |  |
| - 15 | 备件仓储能力 | 提供最近的备件仓库地址，提供全新加速管，电子枪，靶，速调管，微波源等核心大型备件储备清单。 |  |  |  |  |
| - 16 | 培训 | 每年免费对院方工程师、技术操作人员进行设备原理及故障维修方面的针对性培训，帮助工程师提高、解决故障的能力 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |