附件7：拟购LGT-2310B型吸附式点刺激低频治疗仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 |  | 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 此产品为具有不少于3项的自主知识产权的产品。 |  |  |  |  |
| 3 |  | 适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。 |  |  |  |  |
| 4 |  | 10.4英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； |  |  |  |  |
| 5 |  | 6组电路输出，最多可治疗12个治疗点； |  |  |  |  |
| 6 |  | 脉冲频率范围： 1Hz～999Hz； |  |  |  |  |
| 7 |  | 负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA； |  |  |  |  |
| 8 |  | 在接负载的情况下仪器的电压峰值应不大于300V； |  |  |  |  |
| 9 |  | 脉冲宽度：SSP电极时为50µs ，普通电极时为150µs； |  |  |  |  |
| 10 |  | 治疗时间： 1min-99min可调，步长1 min； |  |  |  |  |
| 11 |  | 吸附式电极、普通电极两种可供选择； |  |  |  |  |
| 12 |  | *特殊的中央圆锥体、底部圆盘和周围密封硅胶式镀金属电极，不仅导电性更好，而且模拟无创针灸疗法，达到针灸镇痛的治疗效果； |  |  |  |  |
| 13 |  | 负压吸引式电极，使电极能轻松地吸附于治疗部位，操作方便，并有拔罐功能； |  |  |  |  |
| 14 |  | 负压性能，工作压力设置范围在5KPa-40KPa内可调； |  |  |  |  |
| 15 |  | 三大操作方式：无创针灸模式，低频电疗模式，自由模式； |  |  |  |  |
| 16 |  | 无创针灸模式提供内置治疗处方，内置建议穴位点及取穴图示，操作更加简单； |  |  |  |  |
| 17 |  | 自由模式中的输出频率，间歇时间，均可自由设定可为临床提供更多治疗选择； |  |  |  |  |
| 18 |  | 八种治疗模式：连续、间歇、扫引、主副、混合、1/F低、1/F高、1/F广域； |  |  |  |  |
| 19 |  | [1/f节奏]模式，电流将更于被人体接受，人体的耐受性将最大降低； |  |  |  |  |
| 20 |  | 一体式悬挂网架，便于电极的放置。； |  |  |  |  |
| 21 |  | 强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作； |  |  |  |  |
| 22 |  | 治疗结束输出强度自动归零并声音提示； |  |  |  |  |
| 23 |  | 安全保护：断路保护。； |  |  |  |  |
| 24 |  | 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。 |  |  |  |  |
| 25 |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
| 26 |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
| 27 |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |