拟购射频消融仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 射频主机技术参数要求 | 输出频率范围：400kHz±25kHz； |  |  |  |  |
|  |  | 最大输出功率：功率模式120W/负载30Ω；直径模式；定时模式120W/负载50Ω；针道模式 120W/80Ω; 实时数值显示阻抗、功率大小； |  |  |  |  |
|  |  | 电源：220v±22v/50Hz±1Hz； |  |  |  |  |
|  |  | 阻抗范围:30-300Ω，实时显示阻抗数值大小； |  |  |  |  |
|  |  | 多种治疗模式：具有功率模式；直径模式；定时模式；烧针道模式，可根据不同术式选择； |  |  |  |  |
|  |  | 功率模式：0-120W可调，减小对正常组织的损伤；并具有数字显示，阻抗检测功能，全程检测病灶的阻抗变化； |  |  |  |  |
|  |  | 直径模式：可根据病灶大小设定消融直径大小，具有可控性，减小对正常组织的损伤；并实时数值显示阻抗大小； |  |  |  |  |
|  |  | 定时模式：可根据病灶大小设定消融的时间，具有可控性，减小对正常组织的损伤；并实时数值显示阻抗大小； |  |  |  |  |
|  |  | 针道模式：手术结束退针时，可对穿刺的路径进行烧灼，有效避免术后出血和病灶转移； |  |  |  |  |
|  |  | 冷循环系统：设备配置蠕动泵系统，在治疗过程中降低针尖的温度，增大消融范围，实现针尖不结痂； |  |  |  |  |
|  |  | 阻抗监测：全程监测病灶的阻抗数值变化，可作为临床参考； |  |  |  |  |
|  |  | 能量自动补偿功能:自动补偿治疗过程中的热量损耗，充分保证病灶组织的蛋白变性； |  |  |  |  |
|  |  | 能量自动控制功能：系统根据设置的时间自动调节能量输出； |  |  |  |  |
|  |  | 辅助功能：具有开机自检功能，保证设备正常工作； |  |  |  |  |
|  |  | 电极检测功能：具有手术电极和中性电极断开检测功能，并停止能量输出，更加安全可靠； |  |  |  |  |
|  |  | 自动识别电极类型：单针、多针、凝血并有代码显示； |  |  |  |  |
|  |  | 扩展功能：能接智能适配器，实现NO-TOUCH消融、可三根电极同时消融； |  |  |  |  |
|  |  | 数据显示直观可见，可手控或脚控控制，操作简便； |  |  |  |  |
|  | 手术电极技术参数要求 | 多针电极：旋转式多子针治疗电极（非推拉式电极针），在治疗过程中可根据需要增大或缩小，子针数量≤7；可用于肝脏及肺肿瘤等组织的治疗； |  |  |  |  |
|  |  | 冷循环肿瘤电极：具有液体内循环通道，可降低针尖温度，适用于特殊部位的治疗，有效治疗长度≥3.0cm，且1-3cm可调，可用于肝脏、子宫肌瘤及骨肿瘤等组织的治疗； |  |  |  |  |
|  |  | 冷循环甲乳电极：具有液体内循环通道，可降低针尖温度，适用于甲状腺及乳腺肿瘤等实体肿块的治疗，有效治疗长度≤1cm； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |