拟购手术能量平台项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 超声高频集成手术设备 | 主机可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发，器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备器械激发次数统计功能。 |  |  |  |  |
|  |  | ≥8英寸全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能 |  |  |  |  |
|  |  | 提供报警确认键，按此键可关闭报警音。 |  |  |  |  |
|  |  | 提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置 |  |  |  |  |
|  | 超声刀功能： | 可切割和凝闭最大可达5mm 的血管或其它软组织。同时具备智慧组织感应技术，通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈，从而提高切割效率，减少热损伤范围，使得手术操作更加高效安全。 |  |  |  |  |
|  |  | 具备增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，显著增强血管凝闭效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kHz（典型值 55.5kHz）。 |  |  |  |  |
|  |  | MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。 |  |  |  |  |
|  |  | 超声刀头尖端具备黑色防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。夹持臂具备防粘连涂层，有效降低术中组织粘连和钳头擦拭。精细刀头尖端设计，刀杆厚度为1.5mm，精细解剖更轻松 |  |  |  |  |
|  |  | 刀杆提供刻度标识，可以支持尺寸测量功能，提升手术效率 |  |  |  |  |
|  | 高频单极功能 | 单极切割模式可设置为纯切、混切；单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。 |  |  |  |  |
|  |  | 单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。 |  |  |  |  |
|  |  | 可提供2000万次/秒信号反馈，2000次/秒能量调控，根据组织特性实时精准补偿能量，保证电刀切割不同组织始终流畅（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。 |  |  |  |  |
|  |  | 纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。 |  |  |  |  |
|  | 高频双极功能： | 双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。 |  |  |  |  |
|  |  | 双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz. |  |  |  |  |
|  |  | 精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |