拟购硬质胆道镜系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 胆道镜 | 内窥镜镜管外径（mm）：Φ4.65 mm； |  |  |  |  |
|  |  | 内窥镜工作长度（mm）：≥251mm； |  |  |  |  |
|  |  | 器械通道直径（mm）：≥Φ2 mm； |  |  |  |  |
|  |  | 视向角：＜10º，视场角：＞60º； |  |  |  |  |
|  | 全数字高清摄像系统（含摄像头） | CMOS摄像系统,采用最新CMOS芯片技术，自摄像头起即作全数字化信号传输，16:9数字化图像采集和高清图像显示； |  |  |  |  |
|  |  | 摄像头含CMOS数字化处理芯片，可便捷更换，即插即用，无需返厂摄像主机调试； |  |  |  |  |
|  |  | 1080 x 1920逐行扫描全高清数字化真实像素，实时影像传输速度为6GHz； |  |  |  |  |
|  |  | 语言界面：全中文菜单界面； |  |  |  |  |
|  |  | 摄像主机与光源之间含MIS总线接口，可用摄像头远程控制LED光源开关并 调节光源亮度，可远程遥控白平衡、亮度、锐度、颜色饱和度等各种现实参数，可远程遥控各种手术模式； |  |  |  |  |
|  |  | 去手术烟雾功能、去纤维网格化功能、血管显影功能、噪点消除功能 |  |  |  |  |
|  |  | 摄像主机具备自动排查坏点，并消除噪点、白点、坏点功能，显示屏没有坏 点，白点或盲点。 |  |  |  |  |
|  |  | 含2个USB接口，前端接入USB可储存图像和病人数据，后端可接入USB医 用键盘输入病人信息和遥控手术。 |  |  |  |  |
|  |  | 两个DVI高清输出接口，两个HD-SDI输出接口，一个远程升级服务网线接口， 两个USB接口，一个MIS-BUS总线接口，两个远程遥控输入和输出接口。 |  |  |  |  |
|  |  | 视频输出格式：1920X1080像素，210万像素，逐行扫描：每秒60帧，全 高清摄像头，画面稳定，无闪烁干扰，长期观测无疲劳感； |  |  |  |  |
|  |  | 摄像头2倍光学变焦（14-28）, 3倍数字变焦，4米长线，拥有调焦与变焦 双重功能（摄像头配：调焦环一变焦环），适用于任何参数的硬镜与软镜； |  |  |  |  |
|  |  | 11种可选手术模式：胸腹腔镜、经皮肾镜、输尿管硬镜、输尿管软镜，宫 腔镜，关节镜，膀胱镜，耳鼻喉镜，耳鼻喉软镜，神经内镜，心脏手术。适用于 1-10mm的硬镜及纤维软镜。同时可根据客户需求自定义并存储两种个性化手术模式； |  |  |  |  |
|  |  | 适用于手术：泌尿科手术、妇科手术、外科手术、心脏手术、关节骨科手术、 耳鼻喉科手术、胃结肠手术、神经外科手术、脊柱外科手术； |  |  |  |  |
|  |  | 三种摄像头可选，变焦，固定焦距和90度摄像头； |  |  |  |  |
|  |  | 量化电频≥10bit,最低光敏度0.91ux,信噪比≥51db,电子快门速度： 1/50-1/10000 秒； |  |  |  |  |
|  |  | 一键调节白平衡，并带有白平衡自动记忆功能。白平衡范围：3200-6900K； |  |  |  |  |
|  |  | 自动补光功能，当窥镜位置变化时自动调节光亮度，以保证图像整体效果不变； |  |  |  |  |
|  |  | 可选5种窗口功能，选择CPU集中处理区域； |  |  |  |  |
|  |  | 规格：290 X 100 X 385mm。重量：4. 9kg。摄像头180g,轻巧且操作面板简单，使用方便； |  |  |  |  |
|  |  | 安全认证：IEC、CSA、UL认证，EN60601 CF一类认证，面板采用新型防水材料。 |  |  |  |  |
|  | LED冷光源系统（含导光束） | 使用寿命≥5000小时; |  |  |  |  |
|  |  | LED灯光学集中灯泡，色温可达5350K； |  |  |  |  |
|  |  | MIS总线接口，可通过摄像头远程遥控开关光源和调节光源亮度； |  |  |  |  |
|  |  | 低功耗，避免不必要的热量产生； |  |  |  |  |
|  |  | LCD大屏显示光源强度的百分比，光源的明暗度调节范围为5 - 100%； |  |  |  |  |
|  |  | 含自动休眠模式，降低光源损耗； |  |  |  |  |
|  |  | 可配用不同品牌的导光束，连接不同品牌的内窥镜产品。 |  |  |  |  |
|  | 显示器 | 32英寸数字化平面液晶医用显示器采用高亮度LED背光技术，清晰稳定； |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：1920X1080,提供全高清图像，真实细腻； |  |  |  |  |
|  |  | 多种功能菜单，可任意调节图像大小、颜色、光亮度、对比度等； |  |  |  |  |
|  |  | 配有：DVI、S-Video、VGA等多种信号接口，兼容多源视频设备，使用场景广泛； |  |  |  |  |
|  |  | 采用无风扇散热设计，降低无菌环境内空气污染物扩散的风险； |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕高宽比：16:9； |  |  |  |  |
|  |  | 可视角度：≥178° ； |  |  |  |  |
|  |  | 亮度：400cd/m2典型值； |  |  |  |  |
|  |  | 对比度：1000:1 （典型值） |  |  |  |  |
|  |  | 色域：≥16.7Milion （8-bit）； |  |  |  |  |
|  |  | 响应时间：≤8ms； |  |  |  |  |
|  |  | 延时：≤20ms； |  |  |  |  |
|  |  | 重量：≤21.31bs/9.7kg； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |