拟购智能采血仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 操作模式：基本模式、数据模式； |  |  |  |  |
|  |  | 最大秤量范围：6Kg±0.2； |  |  |  |  |
|  |  | 预设量：有血液采集预设量和标本采集预设量两个独立的预设量，血液预设量为国家标准的200ml，300ml, 400ml；（提供设置界面实物照片）； |  |  |  |  |
|  |  | 设备自动记忆血袋规格，放入不同规格血袋，机器会自动根据血袋规格选择预设量； |  |  |  |  |
|  |  | 独立的标本采集预设量：0、10、15、20、25 毫升，试管留样采集量预先设定，一次自动采集完成，无需增加预设量（提供设置界面实物照片） |  |  |  |  |
|  |  | 摇摆频率：支持15、20、25、30、35、40、45、50、55、60RPM（提供设置界面实物照片）； |  |  |  |  |
|  |  | 血液比重：1.050—1.061（默认 1.057）； |  |  |  |  |
|  |  | 采集精度：±1ML |  |  |  |  |
|  |  | 操作方式：电阻触摸屏和按键相结合的操作方式； |  |  |  |  |
|  |  | 语音提示预设量和操作步骤，每个语音都可单独进行音量调节及音量打开关闭； |  |  |  |  |
|  |  | 屏幕可同时显示血袋皮重和血袋总重量； |  |  |  |  |
|  |  | 采集过程中，中途取出血袋观察或贴标签，机器会停止摇摆，等血袋放回托盘后，机器自动重新开始，继续完成当次采集工作； |  |  |  |  |
|  |  | 采集完成后，自动判断采集量是否合格（提供设置界面实物照片）； |  |  |  |  |
|  |  | 标配大容量锂电池组，可以连续使用 30 小时以上，同时具备低电量报警功能； |  |  |  |  |
|  |  | 整机功耗： ≤20W ； |  |  |  |  |
|  |  | 可存储的捐献者数据：≥5000 条； |  |  |  |  |
|  |  | 可识别的条形码格式：ISBT128, Codebar, EAN, UPC, Code128，Code39； |  |  |  |  |
|  |  | USB 接口，支持USB3.0,最大支持 32G（FAT32） |  |  |  |  |
|  |  | 可选配中央控制系统，界面可直接在电脑屏幕显示，可多屏显示操作，组成网络的设备参数可以在电脑端分开调节，也可以同时调节； |  |  |  |  |
|  |  | 配套耗材输血袋等请在附件表2填写相关信息 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 省医保编码 | 医疗器械注册证或备 免费质案凭证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |