拟购水光针项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 |  | 适用范围：与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注； |  |  |  |  |
| 2 |  | 操作模式：4种(自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏)； |  |  |  |  |
| 3 |  | 触摸屏：10.1英寸电容触摸屏； |  |  |  |  |
| 4 |  | 负压等级：0～9级别(0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内)； |  |  |  |  |
| 5 |  | 最高注射总次数：120次，实时显示已注射次数； |  |  |  |  |
| 6 |  | 最小单次注射量：0.0067ml； |  |  |  |  |
| 7 |  | 注射准确性：±3%范围内； |  |  |  |  |
| 8 |  | 注射速度：慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s (±10%)； |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作界面语言：两种(中文、英文)； |  |  |  |  |
| 10 |  | 预存配置：≥5种记忆模式； |  |  |  |  |
| 11 |  | 可选注射器种类：可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器； |  |  |  |  |
| 12 |  | 电源额定输入功率：电源额定输入功率：≤75VA； |  |  |  |  |
| 13 |  | 操作手柄：手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落； |  |  |  |  |
| 14 |  | 自动报警装置：当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警； |  |  |  |  |
| 15 |  | 手柄：手柄一体化设计(气管不外露)； |  |  |  |  |
| 16 |  | 配置台车、脚踏开关、自动清洗装置。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 配套耗材价格等相关信息请在附件表2填写 |  |  |  |  |
| 18 |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
| 19 |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 省医保编码 | 医疗器械注册证或备 免费质案凭证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 皮肤科 | 液体伤口敷料 | 5ml |  |  |  |  |
|  | 皮肤科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 1.5ml |  |  |  |  |
|  | 皮肤科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 2ml |  |  |  |  |
|  | 皮肤科 | 医用液体伤口敷料 | 1ml |  |  |  |  |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |