拟购手术视频录像系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 高清摄像机1台 |  |  |  |  |
|  |  | 计算机工作站及录像采集软件1套 |  |  |  |  |
|  |  | 适用于手术显微手术下的录像采集； |  |  |  |  |
|  |  | 高清摄像机： |  |  |  |  |
|  |  | 摄像头和摄像主机分体式设计，超小型摄像头便于安装在显微镜上； |  |  |  |  |
|  |  | 摄像头感光元件：≥3晶片感光元件； |  |  |  |  |
|  |  | 感光元件尺寸≥1/3英寸（每晶片尺寸）； |  |  |  |  |
|  |  | 水平分辨率≥1000线； |  |  |  |  |
|  |  | 灵敏度≥2000 lx/F14； |  |  |  |  |
|  |  | 手术显微镜转接口.焦距为50mm. X-Y轴位置可以调整.保持术野在视频中心 |  |  |  |  |
|  |  | 手术显微镜分光器. 可选适合各类手术显微镜；视频接口光圈连续调节，获得最佳景深效果和图像亮度； |  |  |  |  |
|  |  | 信噪比≥54 dB； |  |  |  |  |
|  |  | 数字化影像输出，输出影像格式分辨率≥1920*1080； |  |  |  |  |
|  |  | 具有自动电子快门、自动白平衡、自动曝光控制功能； |  |  |  |  |
|  |  | 具有画面冻结功能，通过高质量的静像观察手术细节； |  |  |  |  |
|  |  | 具有4种场景功能，可预先设定其性能和功能，根据不同类型手术进行切换； |  |  |  |  |
|  |  | 具有HD-SDI， S-Video，DVI-D等输出接口。 |  |  |  |  |
|  |  | 计算机工作站及录像采集软件： |  |  |  |  |
|  |  | 高清采集卡可无损采集记录影像信号摄像机输出的1080P等格式信号，支持Full HD 1920x1080p／60fps高分辨率。 |  |  |  |  |
|  |  | 品牌计算机，配置要求：戴尔商用台式机CPU，INTELi5，内存8GB，硬盘2T； |  |  |  |  |
|  |  | 液晶IPS显示器尺寸≥24英寸液晶显示器，分辨率≥1920×1080； |  |  |  |  |
|  |  | 录像软件：录入手术相关信息，存储、查询、统计、编辑等功能支持录像时暂停，暂停后恢复录像，成为一个录像文件 |  |  |  |  |
|  |  | 具有拍照、录像等数据记录方式； |  |  |  |  |
|  |  | 具有MPEG-4等录像文件存储格式及JPEG等图片文件存储格式； |  |  |  |  |
|  |  | 具有影像剪辑编辑、压缩、查询患者影像数据功能； |  |  |  |  |
|  |  | 具有USB数据导出接口； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |