拟购智能肛肠综合检查治疗机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 电子高清晰手持式内窥镜系统检查部分： |  |  |  |  |
|  |  | 视频制式PAL,该内窥镜全密封防水、防污物、防雾、防磁、防震、抗压配合一次性全封闭无交叉感染直乙镜使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 高清晰摄像机、适配器： |  |  |  |  |
|  |  | 手持式高清晰数码摄像系统：自带高亮度LED灯光源连续工作时间＞10万时多点分布，实现无反光真彩效果、自动白平衡、自动聚焦。 |  |  |  |  |
|  |  | 图像感应：500万像素； |  |  |  |  |
|  |  | 传感器：1/12VGA OLYMPUS supcrHAD cmos/olympus 水度:800TVL |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度：0.01LUX／F1.4 |  |  |  |  |
|  |  | 功率：≤600mw(w/whiteLED) |  |  |  |  |
|  |  | 电源：DC3.6V |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：1024Hx768 |  |  |  |  |
|  |  | 放大倍数： 30倍采用零度镜全视野成像，无死角图像不变形 |  |  |  |  |
|  |  | 信噪比：＞60(db) |  |  |  |  |
|  |  | 信号传输：应用数字信号处理器 |  |  |  |  |
|  |  | 焦距：2cm—10cm |  |  |  |  |
|  |  | 温度：-10ºC to +60 ºC |  |  |  |  |
|  |  | 湿度：30%—90%Rh |  |  |  |  |
|  |  | 直乙镜长度：250mm |  |  |  |  |
|  |  | 直乙镜有效工作长度：250mm |  |  |  |  |
|  |  | 一次性无交叉感染直乙镜：Ø19mm |  |  |  |  |
|  |  | 镜下取活检 |  |  |  |  |
|  |  | 具有镜下充气、镜下电凝功能 |  |  |  |  |
|  |  | 软件功能具有：将病灶部位在显示器上进行观察、放大、图像冻结、病案管理、储存、再现、测量出病灶部位尺寸并可对病变部位进行图文标注，实现治疗前后对比分析，将观察到的病灶部位进行彩色图片打印。 |  |  |  |  |
|  |  | 治疗部分：采用高频电容场消融技术，内置过载、过压、过流保护装置，治疗完毕报警提示。 |  |  |  |  |
|  |  | - 治疗功能：电钳、电切、混切、电镊。 |  |  |  |  |
|  |  | - 电钳、电镊输出功率自动控制，电切、混切连续可调。 |  |  |  |  |
|  |  | - 治疗各期的内痔、外痔、混合痔、肛裂、脓肿、肛乳头纤维瘤等。 |  |  |  |  |
|  |  | d) 具有治疗时间短、不碳化、不结痂、不水肿，术后出血量少、易操作（每枚痔核3～6秒）等特点。 |  |  |  |  |
|  |  | 输出功率0—55W连续可调；2、电切输出频率：180KHZ—220KHZ;混切输出频率：160KHZ—200KHZ；3、电钳输出频率：210KHZ—240KHZ;4、电镊输出频率：280KHZ—350KHZ。 |  |  |  |  |
|  |  | 工作条件：a)整机功率：＜400W；b)环境温度：5ºC—40 ºC；c)相对湿度：＜80%；d）大气压力范围：70kpa—106kpa；e)电源：AC220±22V 50HZ±1HZ。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |
|  | 万向环保豪华高档专用台车一台 |  |  |  |  |
|  | 电脑高保真视频接收卡一套 |  |  |  |  |
|  | 彩色显示器一台 |  |  |  |  |
|  | 高性能计算机系统一套 |  |  |  |  |
|  | 高清晰彩色喷墨打印机一台 |  |  |  |  |
|  | 专用病案管理软件一套； |  |  |  |  |
|  | 高清晰手持式进口带LED光源内窥镜检查系统一套 |  |  |  |  |
|  | 高清晰摄像机适配器一台（外置） |  |  |  |  |
|  | 图像捕捉脚控开关一只 |  |  |  |  |
|  | 一次性无交叉感染直乙镜5只（250mm) |  |  |  |  |
|  | 内置高性能治疗机一台 |  |  |  |  |
|  | 治疗电钳两把 |  |  |  |  |
|  | 治疗电摄一把 |  |  |  |  |
|  | 治疗电笔一只 |  |  |  |  |
|  | 治疗探头4只 |  |  |  |  |
|  | 治疗脚控开关一只 |  |  |  |  |
|  | 活检钳二把 |  |  |  |  |
|  | 充气系统一套 |  |  |  |  |
|  | 电凝一把 |  |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |