拟购肛肠压力检测仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 肛肠动力主机： 独立式可自由移动台车，模块化数字主机及数字接口，可和任意计算机进行数字连接 |  |  |  |  |
|  |  | 压力换能器:进口新型专用灌注式压力传感器，使用寿命长，不易堵塞;灵敏度： 25μV/mmHg（5V电源）;定标压力15kpa |  |  |  |  |
|  |  | 测压通道数： 8 |  |  |  |  |
|  |  | 水灌注装置系统:灌注压力范围： 4—10psi，可设置 |  |  |  |  |
|  |  | 灌注泵加压自动恒压控制，数字显示，另配表头指示 |  |  |  |  |
|  |  | 配灌注压力表头，灌注压力数字、表头双显示，有过压保护功能 |  |  |  |  |
|  |  | 高强度2.0L聚碳酸酯灌注专用型储水罐，密封性好 |  |  |  |  |
|  |  | 泄漏检测 |  |  |  |  |
|  |  | 水灌注式测压导管（9腔），有成人型和儿童专用型二种规格 |  |  |  |  |
|  |  | 采用柱状囊球，有成人型和儿童专用型二种规格 |  |  |  |  |
|  |  | 牵引仪由软件控制回位、牵拉，高低可调节，有二端限位保护（自动停止）功能 |  |  |  |  |
|  |  | 一体式多联分液板 |  |  |  |  |
|  |  | 测压专用连接延长管 |  |  |  |  |
|  |  | 肛肠测压软件包（可免费升级） 建立在Windows软件环境，大视野宽屏高清软件界面 ;多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示 |  |  |  |  |
|  |  | 独特的软件通道零点定位功能和参数自校准功能，各通道可单独或同时进行 |  |  |  |  |
|  |  | 测压过程中有操作向导提示 |  |  |  |  |
|  |  | 实时压力数值和导管深度显示，二种压力单位（mmHg/kPa）可切换 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见 |  |  |  |  |
|  |  | 患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出 |  |  |  |  |
|  |  | ARM报告（包含文字和波形，自定义报告格式）一页式打印，可给出Word文档格 |  |  |  |  |
|  |  | 全面肛肠动力检测项目： 直肠静息压力 肛管静息压力 肛门最大收缩压、最大收缩时间 肛管、直肠排便压 直肠肛门反射(RAIR) 肛管功能长度 直肠感觉阈值 直肠蠕动波 肛管蠕动波 |  |  |  |  |
|  |  | 支持自定义测压项目（如咳嗽反射等） |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |