拟购无创肝功能监测仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 具备肝脏血流量的无创检测技术，进行全面量化评估肝储备功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 可进行人群的肝血流量横向和纵向对比功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 检测技术指标：血浆清除率（ICGK）、ICG 15分钟滞留率（ICGR15）、有效肝脏血流量（ICG-EHBF） |  |  |  |  |
|  |  | 结果准确，有与市场同类主流产品进行检测数据一致性对比研究结果临床试验数据。 |  |  |  |  |
|  |  | 检测应满足注射用吲哚菁绿药品说明书之肝脏功能检测方法（测定血中滞留率、测定血浆消失率及测定肝血流量）的肝脏功能多指标同时检测的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 检测过程中应具备安全提示监测指标动脉血氧饱和度（SpO2）、脉搏（PR）。 |  |  |  |  |
|  |  | 为保证更高的检测精度与稳定性，需配备与内脏血流灌注同步性更高、光密性更强的鼻探头，无需粘贴遮光，自动校正，操作简便。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.5分钟可得检测结果。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.5分钟内数据采样次数60000次 |  |  |  |  |
|  |  | 检测过程自动校正，无需肢体校正。 |  |  |  |  |
|  |  | ICG浓度测量范围：0—10mg/L，测量精度：±0.35mg/L。血氧饱和度测量精度：90%~100%，标准偏差±1.5%；70~80%，标准偏差±2.5% |  |  |  |  |
|  |  | 具备应急检测后，录入最新Hb值替换可即时更新检测结果的重分析检测技术。 |  |  |  |  |
|  |  | 双显示屏：分析仪主机≥6英寸液晶屏-分辨率320*240 +23.8英寸LCD彩色显示器-分辨率1920*1080 FHD。 |  |  |  |  |
|  |  | 提供激光快速打印机，打印结果可长期保存。 |  |  |  |  |
|  |  | 中文软件界面，操作简单，可以批量导入检测信息，选定目标受试者，一键开始，一键结束 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |