拟购口腔椅项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 患者电动牙科椅 | 电脑记忆全电动牙科椅，可预置常用椅位和急救位，承载力≥135kg；椅身升降速度为18mm/s，升降行程应≥300 mm（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |  |
|  |  | 靠背倾转角度范围：立位垂直后仰25º±5º、水平卧位向上10º±5º； |  |  |  |  |
|  |  | 安全保护，机椅互锁、遇障碍急停。 |  |  |  |  |
|  |  | 患者电动椅靠背为金属靠背，背垫及座椅垫为超薄设计，使医患相互达到最佳治疗位置。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |  |
|  |  | 头枕配置伸缩式双关节头枕，牙科椅为双活动扶手设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 患者电动牙科椅为水电气一体开关，方便操作及维护保养。 |  |  |  |  |
|  |  | 多位置调节牙椅活动扶手，方便不同患者体位上下。 |  |  |  |  |
|  | 口腔灯 | 感应式三轴LED口腔灯，开关亮度感应可调。光斑在相距灯面800mm处，照度调节范围为8000Lux～15000Lux； |  |  |  |  |
|  |  | 口腔灯转动范围≥270°； |  |  |  |  |
|  |  | 辐射热：＜200W/m2（最大照度时），色彩显色指数：＞85Ra。 |  |  |  |  |
|  | 器械盘 | 下悬式器械盘设计，方便左右手医生操作。转动角度：＞270°；（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 上下移动范围：＞440mm；盘面偏斜度≤3°锁紧装置承载质量：≤2.5Kg 。 |  |  |  |  |
|  |  | 机椅联动互锁，医患安全智能化。（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 器械盘设置6个器械位，预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展。 |  |  |  |  |
|  |  | 器械盘挂架可以≤90°整体移动，不用时器械挂架是可以隐藏在器械盘下。 |  |  |  |  |
|  |  | 四孔高速气涡轮手机二套，四孔低速气马达手机一套。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |  |
|  |  | 储水瓶设计可以自来水与纯净水转换。储水瓶随着器械盘移动而移动。不需再治疗机箱拆卸清洗储水瓶。（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |  |
|  |  | 器械盘配置硅胶垫方便清洗打扫。 |  |  |  |  |
|  |  | 产品功能强大并预留有洁牙机、光固化机、口腔内窥镜等多种接口，方便功能拓展 |  |  |  |  |
|  | 助手架器械位 | 四个助手位器械搁架，助手位器械搁架台配置助手操作电动按键控制电动牙椅工作状态，同时反映到器械盘显示屏。 |  |  |  |  |
|  |  | 弱吸唾器（水压为200 kPa) 真空度≥10kPa；抽水速率≥0.4L/min ； |  |  |  |  |
|  |  | 强吸唾器（气压为400 kPa）真空度≥10kPa抽水速率≥1L/min。 |  |  |  |  |
|  |  | 三用枪配置1支 |  |  |  |  |
|  | 痰盂及治疗机箱体 | 治疗机痰盂可±90°旋转，方便患者吐痰。 |  |  |  |  |
|  |  | 治疗机箱体可以±45°旋转，方便四手操作及种植手术治疗。 |  |  |  |  |
|  | 脚踏开关 | 多功能组合式脚踏开关 启动力：＞10N且＜30N；进液防护：IPX1； |  |  |  |  |
|  | 热水器 | 防干烧热水器。 |  |  |  |  |
|  |  | 恒定水温：40℃±5℃ |  |  |  |  |
|  | 可选择内置地箱 | 定电源：a.c.220V 50Hz，单相三芯，网电源供电， |  |  |  |  |
|  |  | 额定功率：350 VA |  |  |  |  |
|  |  | 水过滤孔径：＜90μm 气过滤孔径：＜25μm |  |  |  |  |
|  |  | 水气电一体式开关：方便医护开关启牙椅。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机采用进口手机管及水气管路（提供证明文件,证明材料加盖厂家或总代公章） |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |