拟购外科手术床项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 适用于普通外科、骨科、泌尿科、肛肠科、妇产科、脑外科等各类手术；能取坐位、平卧、俯卧位、侧卧位、截石位、头低足高位等。 |  |  |  |  |
|  |  | - 采用全电动控制，必须具备电动升降、电动左右倾斜、前后倾斜、电动双纵向平移、电动背板上下、电动腰上腰下（即V型与反V型）、电动一键刹车、电动一键复位、电动水平定位等装置功能，缺一不可；使用安全可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸，采用气弹簧组件助力；腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力，可在+15°/-90°范围内任意上下折；独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 |  |  |  |  |
|  |  | - 手术床台面采用可透X光材料制作。手术床采用中心柱设计，底座为T型底座，侧面有内凹方便医生站位。 |  |  |  |  |
|  |  | - 床面须具备双纵向平移≥320mm（头部平移160mm，腿部平移160mm），方便胸外科、腔镜等手术操作使用，C臂透视无任何死角 |  |  |  |  |
|  |  | - 手术床需配电动腰桥功能，腰桥高度≥100mm，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，电动操作避免术中操作需要医生让位及手动操作的不方便。 |  |  |  |  |
|  |  | - 手术床身、外壳、底座必须为304不锈钢包覆，防腐蚀、易清洁保养，使用寿命长，防护等级至少为IPX4级 。 |  |  |  |  |
|  |  | - 具有头板和腿板前后互换功能，满足不同手术的C型臂透视需求。 |  |  |  |  |
|  |  | - 手术床配备万向转动轮，可单独360°旋转，方便在复杂地形内灵活移动.采用电动刹车，可一键解锁刹车。且配备全机械式手动刹车释放系统。 |  |  |  |  |
|  |  | 手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 |  |  |  |  |
|  |  | 具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |  |  |  |  |
|  |  | 手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫表面采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 |  |  |  |  |
|  |  | 手术床腿板及头板采用按钮式一键拆卸，方便快捷 |  |  |  |  |
|  |  | - 电动腰上／下功能装置即V型与反V型的体位驱动装置。一键复位功能。 |  |  |  |  |
|  |  | - 手术床边轨须能兼容手术室现有手术体位架使用，边轨尺寸须为25*10mm |  |  |  |  |
|  |  | - 台面长度：≥2050mm. |  |  |  |  |
|  |  | - 台面宽度：≥510mm. |  |  |  |  |
|  |  | - 台面高度最高：≥900mm. |  |  |  |  |
|  |  | - 台面高度最低：≤600mm |  |  |  |  |
|  |  | - 台面双纵向平移：≥320mm. |  |  |  |  |
|  |  | - 床体前倾、后倾：≥25° |  |  |  |  |
|  |  | - 床面左倾、右倾：≥20° |  |  |  |  |
|  |  | - 头板（上、下）：≥45°/45° |  |  |  |  |
|  |  | - 背板（上、下）：≥80°/40° |  |  |  |  |
|  |  | - 脚板（上、下）：≥15°/90° |  |  |  |  |
|  |  | - 腰部（上升/下降）：220°/100° |  |  |  |  |
|  |  | - 最大安全载重：≥250KG |  |  |  |  |
|  |  | 主床体：1台 头板：1副 手臂板：1副 腿板：1副 手按控制器：1组 手术专用抗静电床垫：1副 麻醉布帘架：1副（含固定器） 手脚绑带及束体带：1套 侧卧位手架：1组（含固定器） 侧卧耻骨支撑杆组：1组（含固定器） 侧卧背腰部支撑杆组：1组（含固定器） |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |