拟购国产气动臂项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 所需产品由球形气动关节组成，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度。 |  |  |  |  |
|  |  | 夹持器用于术中镜体夹持、开放手术中器械自动夹持，辅助完成如内镜下手术等。 |  |  |  |  |
|  |  | 机械臂可多维度扭转，满足STORZ神经内镜（观察镜及脑室镜）夹持使用，能同时满足夹持脑压板最好。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 固定夹头配有万向球头，可进行二次定位微调，夹头可多维度自由旋转及角度调整。 |  |  |  |  |
|  |  | 制动方式：气动手控，单指控制，指松即锁，禁止脚动控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 金属臂总长度≥ 600mm，整机重量≤10kg，能固定在头架或手术床上，保证操作范围无菌。 |  |  |  |  |
|  |  | 手术床边轨卡口与调节螺杆同轴并贯穿主机中部两侧，通过双螺杆分别调整主机角度和夹持床边轨力度。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 承重力：最大承重不低于5.0kg。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 动力源：院内中心供气(CO2/压缩空气/ 氮气)或空气压缩机均可满足。压力参考范围：0.4-0.8Mpa。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 安全设置：如压力管路意外脱落，也不会塌陷。金属臂保持即时形状自锁，控制开关同时失效。压力恢复时，金属臂保持即时形状，控制开关同时起效。（提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
|  |  | 卡口材质：金属及非金属均可，对镜体无损伤。 |  |  |  |  |
|  |  | 12、可适配多款固定夹头，以满足临床各种手术的需求。 |  |  |  |  |
|  |  | 卡口灭菌：低温等离子、高温高压、环氧乙烷 |  |  |  |  |
|  |  | 卡口安装方式：镜夹与臂身同轴，快速安全连接方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 多功能夹持头，适用于多种规格内镜夹持头。 |  |  |  |  |
|  |  | 气动设计，无电路电气，无过热反应，可连续使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置：手术床边轨或固定头架上，固定设备装置可360°旋转调节。 |  |  |  |  |
|  |  | 气动臂由多个蛇形关节组成，无金属杆、金属架、无 弹簧，气动关节移动灵活，锁紧瞬间无定位偏移。 |  |  |  |  |
|  |  | 夹持器主机为一体机。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |