拟购 等离子电切镜项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 等离子体主机 | 1台，必须与电切内窥镜为同一厂家生产，以利最佳兼容和售后服务。 |  |  |  |  |
|  | 主机输出频率要求： | 主机输出频率大于等于360khz。 |  |  |  |  |
|  | 主机输出功率要求 | 主机切割最大输出功率为200W；主机电凝最大输出功率为120W。 |  |  |  |  |
|  | 全智能型功率设置功能： | 要求能自动识别电极并开机即自动智能设置输出模式和功率，首次开机无须手动设置输出模式及功率参数。输出模式不少于9种。 |  |  |  |  |
|  | LED液晶显示屏功能： | 触屏操作，可实时反馈电极连接状态，电极型号，电极使用次数，切凝功率数值等，可在主面板直接调节切割、电凝功率。 |  |  |  |  |
|  | 安全保护 | 具有故障识别、自动停机保护，完整故障代码系统。 |  |  |  |  |
|  | 脚踏开关 | 1个，双踏板 |  |  |  |  |
|  | 电切镜 | 1套，可连续进出水冲洗对流，必须与主机为同一品牌。 |  |  |  |  |
|  | 硬性内窥镜 | 1支，4mm/30° |  |  |  |  |
|  | 工作手件 | 1个，被动式 |  |  |  |  |
|  | 外鞘和内鞘 | 内鞘和外鞘各一支，配套规格标准为26 Fr，必须带进、出水通道和控制开关，可360°自由旋转。内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。 |  |  |  |  |
|  | 标准鞘芯 | 1支 |  |  |  |  |
|  | 可视操作鞘 | 1个，能够配合临床上激光光纤或者本厂适配柱状电极联合使用。 |  |  |  |  |
|  | 冲洗接头及附件 | 冲洗接头1个，7.5mm，并且必须配备有吸引冲洗器、密封帽、冲洗管路以及加压冲洗管路等附件（相关专利附件需提供专利证明） |  |  |  |  |
|  | 等离子专用双极电极 | 2支,要求配备专用电极连接线一根，并且具备各种型号电极，适应临床需求。 |  |  |  |  |
|  | 电极安装状态的主机警示功能 | 具有电极安装状态显示。 |  |  |  |  |
|  | 电极型号及使用次数显示 | 电极正确连接时会显示正在使用的电极型号及电极使用次数。 |  |  |  |  |
|  | 电极与主机连接的安全特性要求 | 电极正负极系全封闭绝缘经电缆与主机相连，而非电极负极直接插入操作手柄，致手件带电形成回路形成重大人身安全隐患。 |  |  |  |  |
|  | 分类管理级别 | 主机、电切镜、电极都是三类医疗器械（依据注册证） |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |