拟购手术能量平台项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 具有CE认证 |  |  |  |  |
|  |  | 主机，器械配件均为同家公司生产，不是代工产品，且无高值一次性耗材。 |  |  |  |  |
|  | 主机 | 主机模块化分体设计，具有：单双极功能、双路电凝功能、大血管切割闭合功能、氩气刀功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 采用先进的变频处理器，频率范围350KHZ-960KHZ，可根据组织阻抗的变化调节功率输出，减少了对组织的损伤，同时减少了电极对组织的粘连。高频额定功率最小0.1W，最高功率≧360W。 |  |  |  |  |
|  |  | 单双极接口设计≧4组：（单极输出接口≧2组，双极输出接口≧2组），且设备可同时连接手术器械≧4把（单极连接≧2把，双极连接≧2把），即插即用，不用设置，所有器械和高频连线完全分离，且所有单/双极接口均可兼容其它品牌器械 |  |  |  |  |
|  |  | 具有安全可靠的病人控制系统（PCS）双回路监测，实时监控功率输出和中性电极板的使用，出项异常，病人控制系统（PCS）立即停止高频输出，发出声光报警。并具有婴儿专用监测系统,在使用婴儿负极板时会自动识别并降低输出功率，以保护病人安全。 |  |  |  |  |
|  |  | 基本产品标准:防护等级 I 级 符合IEC 601-1标准 漏电流（高/低频） 符合IEC 601-1标准 设备类型 CF; 防除纤颤器 |  |  |  |  |
|  | 单双极功能 | 单极电切模式≥13种；单极电凝模式≥16种； 总体电流模式≥46种 |  |  |  |  |
|  |  | 双极电切模式≥7种；双极电凝模式≥13种 |  |  |  |  |
|  |  | 双极电凝具有双极滴水模式（配合双极滴水镊子使用 |  |  |  |  |
|  | 大血管切割闭合功能(器械可重复使用) | 专用于闭合大血管的电凝电流模式，主机智能监测组织阻抗，实时反馈技术确保闭合不大于7mm动静脉血管后，主机给出提示音并停止电流输出，再机械离断组织。 |  |  |  |  |
|  |  | 开放和腔镜大血管切割闭合器械，钳手柄、管鞘及钳芯可以完全拆分并高温高压消毒灭菌，国家 CFDA/NMPA 批准可重复使用≥50次（提供产品注册证） |  |  |  |  |
|  |  | 腔镜下大血管切割闭合器械有5mm和10mm供选择，可满足不同手术需求 |  |  |  |  |
|  | 氩气刀模块 | 氩气流量可调节范围：0. 1-12升/ 分钟 |  |  |  |  |
|  |  | 具有外科氩气电切电凝模式，内镜下氩气电切电凝模式，快脉冲模式，及慢脉冲模式等4种模式。 |  |  |  |  |
|  |  | 配有开放手术下和腔镜下使用的使用的氩气电极与手柄，提供可弯折型氩气电极 |  |  |  |  |
|  |  | 有专用的按键冲洗氩气电极，确保电极使用安全，当气瓶内气体用尽或没有打开气压阀时，面板会有灯光（LED）报警，以告知医护人员检查或更换钢瓶。 |  |  |  |  |
|  | 主要配置 | 主机 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 氩气模块 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 减压阀 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 双脚踏开关（带遥控功能） 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 负极板连接线 1根 |  |  |  |  |
|  |  | 7mm大血管腔镜切割闭合器械 1把（重复使用） |  |  |  |  |
|  |  | 7mm大血管腔镜闭合器械 1把（重复使用） |  |  |  |  |
|  |  | 7mm大血管开放闭合器械 1把（重复使用） |  |  |  |  |
|  |  | 氩气手柄 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 腔镜氩气电极 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 开放氩气电极 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 氩气钢瓶 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 台车 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |