拟购心脏康复管理系统项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  | 软件系统 | 用户个人信息：用户的基本信息（包括身高、体重、年龄等相关信息），主要功能包括新建、修改、查询、删除人员信息以及人员相关的评估量表管理； |  |  |  |  |
|  |  | 用户信息具有患者危险程度分级、患者来源和患者病种分类，并且患者的危险程度分级在患者康复训练时在患者训练界面显示； |  |  |  |  |
|  |  | 量表评估：涵盖心脏康复临床使用的多张量表：目前诊断治疗调查表、冠心病危险因素调查表、危险程度分级评定、肌肉适能评定、柔韧性适能评定、平衡性适能评定、Barthel指数评定、工具性日常生活评定、焦虑抑郁量表、生活质量评估量表、匹兹堡睡眠质量评定、烟草依赖表、躯体化针状自评量表、职业评估量表，量表可根据临床使用情况进行增加或删减； |  |  |  |  |
|  |  | - 软件系统可无线对接运动心肺测试系统，六分钟步行试验测试系统，人体成分测试系统、无创心排等评估设备（不限厂家），读取整合患者的评估报告，系统在一个界面显示患者的所有评估报告和训练报告，可进行相应报告的查看（提供报告管理界面截图）； |  |  |  |  |
|  |  | 心肺功能评估：根据患者的心肺功能评估数据，包含用户运动心肺评估数据记录和新心肺报告生成； |  |  |  |  |
|  |  | 同一个患者两次以上不同时间的运动心肺评估关键数据对比（最大氧耗量/AT摄氧量，最大瓦数/AT瓦数，最大MEST/AT MEST,PETCO2等数据），方便查看关键数据的上升和下降； |  |  |  |  |
|  |  | 运动方案：运动心肺评估完后可根据评估的数据提供恒定负荷方案，间歇负荷方案低中高强度的12次、24次、36次的训练方案（提供操作界面截图）； |  |  |  |  |
|  |  | 生成的12次、24次、36次的训练方案可以提交在训练管理中使用，也可以根据医生的建议进行更改生成方案； |  |  |  |  |
|  |  | 健康方案：为用户提供通过评估检测后的健康方案建议，包含运动处方、营养处方、睡眠处方、心理处方、药物处方五个方面； |  |  |  |  |
|  |  | 软件带患者知情同意书，可在康复训练前进行患者知情同意书的签写； |  |  |  |  |
|  |  | 软件带医生处方纪录书，可在纪录患者康复训练的处方； |  |  |  |  |
|  |  | 系统可同时控制不少于26台功率车（提供检验报告）； |  |  |  |  |
|  |  | 软件系统提供中文语言，和模板化的字典编辑； |  |  |  |  |
|  |  | 系统内置卡尔文靶心率公式，方便通过不同方式计算、设定运动处方； |  |  |  |  |
|  |  | 需提供防止信号干扰方案，保证心电信号稳定及功率车数据传输稳定； |  |  |  |  |
|  |  | 软件需具有数据实时显示功能,可对训练过程中患者的训练负荷、训练时间、转速等训练数据在显示屏上实时同屏显示,使治疗师能够在训练过程中的任何时刻对患者训练情况进行快速评估； |  |  |  |  |
|  |  | 训练过程中，需保证心电、心率、血氧数据与训练轨迹同屏交互显示（提供检验报告图片）； |  |  |  |  |
|  |  | 软件可为不同用户设定个性化运动处方，并且提供多种运动处方训练模板，包括：恒定功率控制模式、间歇负荷训练模式、恒定心率训练模式、间歇恒定心率、跑台训练模式、自定义模式等多种训练方案； |  |  |  |  |
|  |  | 文档需存储所有训练数据,支持多种方式显示以及打印输出格式； |  |  |  |  |
|  |  | 可对多次训练数据进行对比，呈现训练进展； |  |  |  |  |
|  |  | 训练过程中可以实时调整运动模式、训练负荷、训练时间等训练参数，并且可在任意时间进行目标心率训练方案与恒定负荷训练方案的切换。在任何需要的时候，可以随时停止任何一项的训练，或者随时切换到恢复阶段； |  |  |  |  |
|  |  | 软件中具备报警功能：可设置训练中的最大心率、血氧等监测参数，训练过程中，超出设定数值时，软件可报警提醒、进入恢复阶段或停止训练； |  |  |  |  |
|  |  | 训练数据回放功能：训练后可随时同步查看运动过程中的心电、心率、血氧、负荷等生理参数和运动参数； |  |  |  |  |
|  |  | 训练过程中有患者伯格运动感觉量表（RPE）询问和纪录，如果患者RPE大于16，患者的训练负荷会自动降低（提供操作界面截图）； |  |  |  |  |
|  |  | 系统可以无线控制有氧功率车、阻抗训练器、跑台等多种训练设备，可直接下达运动方案； |  |  |  |  |
|  |  | 训练过程中有会有询问交流和沟通界面跳出，方便提醒操作者； |  |  |  |  |
|  |  | 系统具有二类医疗器械注册证。 |  |  |  |  |
|  | 数字遥测收发器 | 屏幕：1.46英寸OLED彩色显示屏，分辨率：128 x 128； |  |  |  |  |
|  |  | 显示内容：床号、参数名称、参数测量值、参数测量波形（ECG波形或PLETH波形显示）、血氧灌注棒图、联网符号、无线信号强度指示、电池电量指示； |  |  |  |  |
|  |  | 智能识别心电导联线（3/5导，欧/美标），无需特别设置，支持心电导联脱落显示提示，确保导联良好的连接状态； |  |  |  |  |
|  |  | 当识别到血氧探头接入时，设备自动显示血氧参数监测，无需手动设置； |  |  |  |  |
|  |  | 支持心电I、II、III、avR、avL、avF、V各导联波形显示； |  |  |  |  |
|  |  | 显示界面: ECG界面、ECG+RESP界面、ECG+SpO2界面、ECG+SpO2+Resp界面、SpO2+PR界面、演示界面，并支持一键实现各界面互相切换显示； |  |  |  |  |
|  |  | 重量＜140g，标配挂带包，便于病人随身携带； |  |  |  |  |
|  |  | 防水抗摔：防水等级IPX7； |  |  |  |  |
|  |  | 具自动关屏功能，在无操作时进入具低功耗模式； |  |  |  |  |
|  |  | ECG测量：支持3/5导心电监测HR测量范围：成人：15bpm ～ 300bpm 小儿：15bpm ～ 350bpm |  |  |  |  |
|  |  | Resp测量：测量范围：成人 0 rpm ～ 120 rpm 小儿0 rpm ～ 150 rpm 分辨率：1rpm，精度：±2rpm |  |  |  |  |
|  |  | SpO2测量：测量范围：0-100% 分辨率：1% 精度：±2%（70% ～ 100%）0% ~ 69%，无定义 |  |  |  |  |
|  |  | 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性（需提供设置界面图片）； |  |  |  |  |
|  |  | 具一键实现呼叫护士功能，保证监护安全； |  |  |  |  |
|  |  | 具更换电池不掉电功能。（支持取下电池后20秒时间内不掉电） |  |  |  |  |
|  |  | 支持监护数据的存储及回顾，时长不小于1.5小时； |  |  |  |  |
|  |  | 支持未来科室的监护系统升级需求，可与同品牌监护仪混合联通至中心监护系统，实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网； |  |  |  |  |
|  |  | 多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书，具有抗运动干扰专利技术（提供相关证书）； |  |  |  |  |
|  | 立式功率车 | 阻力类型:电脑控制的电磁涡流阻力系统 |  |  |  |  |
|  |  | 功率调节范围6-999瓦 |  |  |  |  |
|  |  | 负荷递增幅度≤每1瓦可调 |  |  |  |  |
|  |  | 负荷精确度：负荷最大变异系数不大于2% |  |  |  |  |
|  |  | 无偏差DIN VDE 0750-238标准 |  |  |  |  |
|  |  | 转速范围30–130转/分 |  |  |  |  |
|  |  | 车把位置调整不小于：可作360°旋转/79-135厘米升降 |  |  |  |  |
|  |  | 车座高度手动动调节，适合患者身高范围120-210cm |  |  |  |  |
|  |  | 最大可承重不小于160公斤 |  |  |  |  |
|  |  | 治疗师显示器中图形需有显示以下指标:负荷,转速,时间 |  |  |  |  |
|  |  | 患者显示器(LED)显示以下指标：转速 |  |  |  |  |
|  |  | 按键:薄膜按键 |  |  |  |  |
|  |  | 功率车自带不少于5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10.种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式 |  |  |  |  |
|  |  | 接口:数字接口(RS-232)，可对接运动心肺、运动心电等评估设备； |  |  |  |  |
|  |  | 数据无线传输，可以在控制系统上远程无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案）（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  | 背靠式功率车 | 阻力类型:电脑控制的电磁涡流阻力系统 |  |  |  |  |
|  |  | 功率调节范围6-999瓦 |  |  |  |  |
|  |  | 负荷递增幅度≤每1瓦可调 |  |  |  |  |
|  |  | 负荷精确度：负荷最大变异系数不大于2% |  |  |  |  |
|  |  | 无偏差DIN VDE 0750-238标准 |  |  |  |  |
|  |  | 转速范围30–130转/分 |  |  |  |  |
|  |  | 适合患者身高范围150-210厘米 |  |  |  |  |
|  |  | 座椅宽度≥54厘米 |  |  |  |  |
|  |  | 最大可承重300公斤 |  |  |  |  |
|  |  | 座椅前后距离应可调节 |  |  |  |  |
|  |  | 座椅靠背角度应可调节 |  |  |  |  |
|  |  | 治疗师显示器中图形需有显示以下指标:负荷,转速,时间 |  |  |  |  |
|  |  | 患者显示器(LED)显示以下指标：转速 |  |  |  |  |
|  |  | 按键:薄膜按键 |  |  |  |  |
|  |  | 功率车应自带程序：5种固定运动负荷测试方案（WHO、BAL、Hollman、STD.France、Standard），10种用户可编辑运动负荷测试方案，用户手动控制负荷模式 |  |  |  |  |
|  |  | 接口:数字接口(RS-232)，可对接运动心肺、运动心电等评估设备； |  |  |  |  |
|  |  | 数据无线传输，可以在控制系统上远程无线下达测试方案和运动方案（包含恒定负荷方案，间歇负荷方案，恒定心率方案）（提供证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |