拟购吊塔项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□          】：                               ）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（未标注则默认为响应初步参数），建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
|  |  | 桥梁式，干湿分离设计。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊塔应采用高强度铝镁合金，表面医用氧化处理，确保永不生锈，整体全密封设计，旋转限位装置，便于清洗，具备抑制细菌滋生（提供第三方检测报告）（实际尺寸以现场测绘为准）。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊桥总负载能力≥300Kg，干边和湿边基座箱体分别承载能力≥150Kg（提供载重第三方检测报告）。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊桥上所有气体终端与电源插座等必须安装在干、湿区箱体基座上而非桥梁上，以方便护理人员操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊桥内部气体软管必须采用优质医用橡胶气源管，对人体无害（符合医用供气ISO5359安全标准）。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊塔电动控制，干湿两边基座可分别旋转角度≥340°，配置有机械刹车制动装置，且具有良好的限位系统，保证吊塔不产生漂移。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊桥干湿两边基座可移动距离≥500mm，采用电动控制，采用专用内置静音滑轨，承载力大、低摩擦、移动轻便、免维护保养，使用寿命长。 |  |  |  |  |
|  |  | 气体出口均要以国际标准色予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构；接口接插次数30,000次以上，所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修。 |  |  |  |  |
|  |  | 气体终端为德式标准，配置数量为：每干区塔配3种气体（氧气3个、空气2个、负压2个）、每湿区塔配3种气体（氧气1个、空气1个、负压2个） |  |  |  |  |
|  |  | 吊桥的每一干区塔与湿区塔各配电源插座10个（干区20A一个），电源为交流电220V并有专用的电源接地线、相线、中线三线供给。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊桥每床配有展臂式诊疗灯一台。安全照明灯2个，小夜灯，灯光柔和，低压安全且与主桥一体化。 |  |  |  |  |
|  |  | 所有吊桥模块化设计上，承载设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器平台高度可调，采用防撞设计；配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备， 每个仪器平台载重≥80Kg（承重数据提供第三方检测报告）。 |  |  |  |  |
|  |  | 所投标产品必须可以根据用户要求升级（比如加装仪器平台，气源，电源等配件）。 |  |  |  |  |
|  |  | 提供产品先进性和质量可靠性的证明材料：CE认证，ISO13485、ISO9001质量体系认证。 |  |  |  |  |
|  |  | 干区平台2层、湿区平台3层，要求高度可调，尺寸以现场测绘为准。 |  |  |  |  |
|  | 湿区设计要求 | 湿区必须采用可移动基座箱体设计，电源、气源接口分布在箱体的左右两侧，充分实现电气分离，确保设备使用安全（提供产品彩页图片和第三方检测报告）。 |  |  |  |  |
|  |  | 吊柱式箱体，旋转角度≥340°，气电箱长度≥800mm，净负载能力≥150Kg（承重数据提供第三方检测报告）。 |  |  |  |  |
|  |  | 床头呼叫装置及相应网络接口。 |  |  |  |  |
|  |  | 电插座10个（含20A插头1个，单独标识），电源指示灯1个。 |  |  |  |  |
|  |  | 德式标准气体插座（氧气1个，空气1个，负压 2个），承载托盘、输液架不得影响插座使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 承载托盘3个，位置可调节，单个托盘承重≥30kg，底层离地至少80cm（可以放下病房标准床头柜），带标准附件导轨，可调高度输液泵架1套；不锈钢杂物网篮3个（放吸痰管、水瓶、呼吸气囊），设备托盘尺寸≥620*450mm（承重数据提供第三方检测报告） |  |  |  |  |
|  | 干区设计要求 | 吊头式箱体，旋转角度≥340°，气电箱长度≥700m，净负载能力≥150Kg（承重数据提供第三方检测报告）。 |  |  |  |  |
|  |  | 德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引1个），并包含所有插头。 |  |  |  |  |
|  |  | 电源插座10个，接地端子2个，电源指示灯1个，网络接口1个。 |  |  |  |  |
|  |  | 仪器承载托盘2个，单个托盘承重≥30kg，带标准附件导轨（呼吸机湿化罐及显示器固定槽），设备托盘尺寸≥650*450mm（承重数据提供第三方检测报告）。底层离地距离以现场测绘为准。 |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）； |  |  |  |  |
|  |  | 整机及配套提供物资若需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担； |  |  |  |  |
|  |  | 提供同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |