# 生殖中心设备招标清单及参数要求

公司名称：

联系人：                                   联系方式：

| 生殖中心实验室标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 品牌 | 注册证号 | 单价 | 总价 |
| A | 生殖实验室（包一） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体外受精超净工作台 | 2 | ICSI操作（1-5） |  |  |  |  |
| 2 | 体视显微镜 | 2 | 拆蛋、换液、移植 |  |  |  |  |
| 3 | 显微操作仪 | 1 | ICSI |  |  |  |  |
| 4 | 生物显微镜 | 1 | ICSI、辅助孵化、胚胎评分 |  |  |  |  |
| 5 | 透明带打孔半导体激光系统 | 1 | 辅助孵化 |  |  |  |  |
| 6 | 体外受精超净工作台 | 1 | 捡卵、拆蛋、换液、移植 |  |  |  |  |
| 7 | 体视显微镜 | 2 | 捡卵、拆蛋、换液、移植 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |  |  |  |  |
| B | 生殖实验室（包二） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储存液氮罐 | 4 | 胚胎冻存 |  |  |  |  |
| 2 | 储存液氮罐 | 1 | 精子冻存 |  |  |  |  |
| 3 | 运输液氮罐 | 2 | 运输液氮 |  |  |  |  |
| 4 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 30L 50 L 180L 试剂平衡用，胚胎培养 |  |  |  |  |
| 5 | 桌面培养箱 | 3 | 胚胎囊胚培养 |  |  |  |  |
| 6 | 气体浓度检测仪 | 1 | 台面温度检测，气体浓度检测 |  |  |  |  |
| 7 | 恒温试管架 | 2 | 取卵后卵泡的恒温处理 |  |  |  |  |
| 8 | 医用离心机 | 2 | 精液梯度离心、精浆生化 |  |  |  |  |
| 9 | 电动移液器 | 2 | 配液 |  |  |  |  |
| 10 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 液体平衡，精子培养 |  |  |  |  |
| 11 | 生物显微镜 | 1 | 相差显微镜 |  |  |  |  |
| 12 | 电热恒温培养箱 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 实验室监控系统 | 1 | 24小时不间断监测实验室运行状态，提供远程报警功能。 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |  |  |  |  |
| C | 生殖实验室（包三） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净工作台 | 2 | 精子处理 |  |  |  |  |
| 2 | 精子计数板 | 2 | 人工精子计数 |  |  |  |  |
| 3 | 水浴箱 | 1 | 精液冷冻恒温复苏 |  |  |  |  |
| 4 | 冷藏冷冻冰箱 | 1 | 男科实验室 |  |  |  |  |
| 5 | 冷藏冷冻冰箱 | 1 | 胚胎室、精液处理室 |  |  |  |  |
| 6 | 医用冷藏箱 | 1 | 储存试剂 |  |  |  |  |
| 7 | 生物安全柜 | 1 | 男科实验室 |  |  |  |  |
| 8 | 精密移液器 | 8 | 0.1-10,10-100,20-200,100-1000UL各两把，配液使用 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |  |  |  |  |
| D | 生殖临床（包四） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声诊断仪 | 1 | 取卵及移植用（放在取卵室和移植室） |  |  |  |  |
| 2 | 超声诊断仪 | 1 | 监控排卵 |  |  |  |  |
| 3 | 手术床 | 2 | 取卵移植 |  |  |  |  |
| 4 | 电热恒温培养箱 | 1 | 生理盐水及器械恒温 |  |  |  |  |
| 5 | 负压吸引器 | 1 | 产生负压，用于取卵 |  |  |  |  |
| 6 | 无影灯 | 2 | 手术照明 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

A、生殖实验室（包一）：

- 体外授精洁净工作台 数量2台 (  ICSI操作 一至五 )

1、用途：用于ICSI操作，为辅助生殖实验室胚胎操作提供洁净环境。

2、配置：工作站台面左侧位置可放置倒置显微镜，带防震台，右侧位置可放置一台体视显微镜。

3、台面要求：须提供对胚胎无毒无放射性的安全测试认证报告，保证胚胎显微操作环境的安全性。

4、恒温区域：体视显微镜位置配套独立加热控制的整块恒温区域，面积不小于450*650mm（深度*长度），加热区与非加热区明确标识；体视镜物镜下方位置配备直径不小于60mm的恒温玻璃，恒温玻璃温度独立控制。

5、温度精度：台面温度均一性误差≤0.2℃，调节精度≤0.1℃。

6、防震台：倒斜三角形一体式设计，三个支撑点保证防震台上的倒置显微镜永久处于一个平面，受力均匀，无需手动充气或者电动充气，减震效果更加稳定，不占据工作站台面下方空间。

7、洁净系统：不少于三套过滤系统，活性碳及预滤膜，高效过滤层。

8、*进风口：完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。

9、风速：风速可调，风速≥0.3m/s时，风速不均一性误差＜10%。

10、噪音：马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音：≤51dB，半速工作时噪音：≤30dB。

11、工作台洁净区背部内嵌液晶显示屏，尺寸≥21吋，可实时显示操作过程，配套摄像系统可录制胚胎操作过程。

12、*控制系统：数显式控制面板在操作者的可视范围内，位置与操作区分离，可控制灯光、热板温度及风速大小，可预设程序定时自动开机，提前加热台面。

13、报警系统：风速报警系统，滤膜更换报警。

14、*台面下方工作站背板须镂空设计，不遮挡实验室层流回风口。

15、电压保护装置：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。

16、每套加热模块至少包括6ml试管加热槽（10孔）1个、17ml试管加热槽（10孔）1个、17ml试管加热槽（倾斜2孔）1个，60ml 皿加热槽1个，60ml ICSI皿加热槽1个, 35ml 皿加热槽1个。

17、 气体过滤膜，质保期内免费供应。

- 体视显微镜 数量2台

- 放大倍数：包括0.7倍到11.5倍，变倍比≥16.4 ,配合高景深齐焦物镜。

- 倍率表示: 0.7/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.2/4/5/6.3/8/10/11.5 ，宏观观察，微观观察之间轻易转换。

- 总体放大倍数范围：5.6X-184X，工作距离≥：80mm

- 目镜：10×，视场数≥22mm。

- 配置物镜转换器，可同时安装两个平场复消色差物镜。

- *双物镜分别用于操作及观察,放大倍数：5.6到184倍，可分别用于捡卵，拆蛋，冷冻、解冻及观察原核

- 显微操作系统 数量1套

1、用途：用于精卵显微操作。

2、配置需求：包含驱动部件、控制部件、气压持卵器、油压注射器及注射针角度校正器一套。

3、X-Y-Z三维自由移动，油压管≥3套，X-Y-Z轴三维运动。

4、X-Y-Z轴旋钮控制最大距离10mm，旋钮250um/圈，最小刻度5um。

5、空间移动功能，旋转控制旋钮，可让针同时向X轴与Z轴方向移动（油管1套）。

6、轴旋钮油压控制距离≥10mm，旋钮≤1000um/圈，机械控制最大距离≥50mm，最小刻度≤20um。

7、可调针尖角度范围：15-40°，调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内。

8、X-Y-Z-T三维自由移动。

9、对于显微操作针的角度误差可以在XYZ三个轴面做二次校准，确保ICSI操作对卵子及胚胎的最小损伤。

10、通体铝合金机身设计，可兼容安装在任何品牌倒置显微镜上，无需更换载物台。

11、*具备一键复位功能，换针或者换样本时不需要再找针，减少断针。

12、配备持卵注射器，可实现一只手同时控制注射器和显微操作的操作手柄。

13、配备油压注射器一个。

- 倒置显微镜 数量1套

1、物镜转换器：≥6孔物镜转盘，可编码型不少于6孔式防水物镜转换器，移动速度≥3mm/s。

2、显微镜镜体，配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，三档光路选择（0:100,50:50,100:0）。

3、聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

4、透射光照明：透射光照明装置，视场可变光阑可调。

5、配置载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿或多孔板，行程≥50×50mm。

6、可倾斜观察镜筒：人机工程学、正像、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm, 瞳距50－76mm, 视场数≥22mm。

7、*聚光镜：长工作距离DIC/RC专用万能聚光镜，NA≥0.5，WD≥45mm。

8、浮雕相衬滑座：相衬环板：4×、20×、40×。

9、目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22mm。

10.滤色镜：日光平衡滤色片。

11、物镜参数：

  - 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）

  - 长工作距离平场消色差浮雕相衬物镜10X（N.A.≥0.25, W.D.≥9.5mm）

  - 长工作距离消色差浮雕相衬物镜20X（N.A.≥0.4, W.D.≥2.8mm）

  - 长工作距离浮雕相衬物镜40X（N.A.≥0.55, W.D.≥1.9mm）

12、加强型玻璃热板一块，玻璃厚度：≤0.5mm，尺寸(直径）≥110mm，温度设定：室温至5O℃-60℃。

- 透明带红外激光光学系统 数量1套

1、用于胚胎实验室ICSI操作时透明带激光辅助孵化。

2、由激光主机及控制分析软件等组成，国际通用的激光应用模式Class Ⅰ安全可靠。

3、二极管红外线激光，激光波长：≥1480nm。

4、*激光瞄准点可自动移动，持不同动态激光模式:透明带钻孔、透明带削薄、滋养外胚层活检等，可自动连续激发。

3、CCD像素≥300万，至少USB2.0照相机。

4、*软件含影像修理系统：至少具备图像和视频拍摄和存储功能，生物学测量工具，图像对比回放功能，一次可多至4张，管理图像、视频文件及病人数据的强大服务器数据库。

5、所有激光模块整合在倒置镜上，缩短激光发射路线，减少激光能量损耗。

6、中心聚焦能量: ＜300mW，每击能量差异性±5% ，低聚焦能量及能量稳定有利于保证胚胎安全。

7、照射脉冲时间: 范围0.1- 10.0ms, 每 0.1ms 为单位连续可调，可发射≤0.1ms的激光瞬时脉冲。

8、可使用鼠标直接点击击打位置进行激光发射，无需移动显微镜载物台调整击打位点。

9、软件带多脉冲激光自动发射功能，无需移动载物台即可调节激光击打位置完成多次脉冲击打任务。

10、激光目标标记：使用环标记激光打孔范围，使用准星显示激光发射中心位点。

11、钻孔精度: <1μm ，钻孔重现性<1μm。

12、单脉冲激光钻孔范围：1μm - 50μm（由脉冲时间调节）。

13、多脉冲激光钻孔范围：任意尺寸。

14、激光专用物鏡: ＜40倍长焦距激光专用物镜，视野范围足够大，方便活检操作；

15、软件带激光锁功能，防止误操作可能对胚胎造成的损害。

16、电源电压：100~240V交流电，50或60HZ，配专用防高压及高频电源装置。

17、主机一台，CPU≥I5, 内存≥16G，固态硬盘≥500G,硬盘≥2T，配无线键鼠。

18、配单脚踏板，可进行激光发射。

- 体外受精洁净工作台 数量1台  （捡卵）

1、用途：用于辅助生殖实验室为胚胎操作提供洁净环境。

2、配置：双人操作台，台面两侧可各放置一台体视显微镜，中间位置内嵌临时转移室，顶盖与台面平齐，可放不少于8个35mm培养皿，或4个四孔皿，或4个60mm 的培养皿，湿式培养环境，顶盖及底部独立的温度控制，可接预混合气体。

4、恒温区域：体视显微镜位置配套独立加热控制的整块恒温区域，面积不小于450*650mm（深度*长度），加热区与非加热区明确标识；体视镜物镜下方位置配备直径不小于60mm的恒温玻璃，恒温玻璃温度独立控制。

5、*温度精度：台面温度均一性：误差±0.2℃，调节精度：≤0.1℃。

6、洁净系统：不少于三套过滤系统，活性碳及预滤膜，高效过滤层。

7、*进风口：完全垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站最顶端。

8、风速：风速可调，风速≥0.3 m/s时，风速不均一性误差≤8%。

9、噪音：马达直流电风机，减少振动，全速工作时噪音：≤51dB，半速工作时噪音：≤30dB。

10、工作台洁净区背部内嵌液晶显示屏，尺寸≥21吋，可实时显示操作过程，配套摄像系统可录制胚胎操作过程。

11、*控制系统：数显式控制面板在操作者的可视范围内，位置与操作区分离。可控制灯光、热板温度及风速大小，可预设程序定时自动开机，提前加热台面。

12、报警系统：风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时，滤膜更换报警。

13、电压：220-230V，内置控制器和稳压器，自动断电保护。

14、每套加热模块至少包括6ml试管加热槽（10孔）1个、17ml试管加热槽（10孔）1个、17ml试管加热槽（倾斜2孔）1个，60ml 皿加热槽1个，60ml ICSI皿加热槽1个, 35ml 皿加热槽1个。

- 体视显微镜 数量2台

1、放大倍数：至少包括0.63-6.3倍，变倍比10。

2、目镜：10×，视场数≥22mm。

3、倾角为30°的三目镜筒,两档光路选择（100:0和50:50）,视场数≥22。

4、*配备平场复消色差物镜，工作距离：≥81mm，总体放大倍数≥60倍，满足捡卵观察操作使用。

5、其中一台配数字成像系统：≥1600万像素，配无线键鼠。

B:生殖实验室（包二）

一、储存液氮罐（4个胚胎冻存）

1、适用范围：用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎

2、真空隔热结构，储存温度最低可达-196℃

3、可储存液氮容量≥47L

4、挥发率≤ 0.4L/天

5、吊桶数量：≥10个。

6、静态工作时间≥76天

7、可贮存≥0.5ml麦管5000个，2ml冻存管1000个

二、储存液氮罐 （1个精子冻存)

1、国际知名品牌，用于辅助生殖实验室保存冷冻精子。

2、筒数量: ≥6个；可放≥30个方形盒子

3、液氮容量(Liters):≥ 38L

6、静态保存时间：≥120天

7、低温冻存管数量：≥750个

三、液氮运输罐 （2个）

1、适用于运输液氮。

2、由防锈铝合金制造，采用高真空多层超级绝热结构

3、容积(L)：≤30升；

4、口径(mm)：≥50；

5、高度(mm)：≤690。

6、保存期(天)：≥138。

- 提筒数量：≥3。

8、配皮革保护套。

- 二氧化碳培养箱 （总3个）

（一） 二氧化碳培养箱。（1个）

- 箱内容积≥57立升，符合GMP标准,内部均为全圆弧角不锈钢内胆。

- 外门加热功能，防止水雾产生

- LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。

- CO2控制范围:0~19.9%，精度±0.1%。稳定性±0.1%，均匀性±0.1%。

- 操作温度范围：室温+5℃以上至50℃。温度均一性: ±0.1℃

- 箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。

- 培养箱显示面板尺寸小于等于：235mm*60mm

- 带报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门状态报警等

- 所有进入箱体的气体都经过HEPA过滤系统，符合Class 100标准（质保期内滤网免费供应）。

- 配备三分隔玻璃小门一套。

（二） 二氧化碳培养箱。（1个）

- 箱内容积≥32立升，符合GMP标准,内部均为全圆弧角不锈钢内胆。

- 外门加热功能，防止水雾产生

- LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息。

- CO2控制范围:0~19.9%，精度±0.1%。稳定性±0.1%，均匀性±0.1%。

- O2控制范围:2-20%，精度±0.5%

- 操作温度范围：室温+5℃以上至50℃。温度均一性: ±0.1℃

- 培养箱显示面板尺寸小于等于：235mm*60mm

- 箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘。

- 带报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门状态报警等

- 所有进入箱体的气体都经过HEPA过滤糸统，符合Class 100标准（质保期内滤网免费供应）。

- 配备二分隔玻璃小门一套。

（三） 二氧化碳培养箱。（1个 试剂平衡）

1.	箱体构造：水套式

2.	工作体积：≥180升

3.	标配搁板数目：≥4块

4.	温度控制范围：高于室温5℃～50℃

5.	温度控制精度：±0.1℃

6.	温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)

7.	报警：断电，温度差异、CO2浓度差异

8.	二氧化碳控制范围：0～20%

9.	二氧化碳控制精度：±0.1%

10.	二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器

11.	配置HEPA高效过滤系统，在关门≤5分钟内使腔体达到100级洁净指标（质保期内滤网免费供应）

12.加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染

13.	可选配≥8扇独立内小门，减少环境波动

14.	具有医疗器械注册证

- 桌面培养箱

# （一）桌面培养箱 （2个）

1、舱室数量：三个舱室，左右两个舱室采用单独的上掀盖设计，带锁止装置，用于胚胎与囊胚培养，中间舱室为气体处理舱，用于气体的净化、湿化与衡温

2、舱室温度控制：多个温度探头，两个舱室温度独立控制

3、舱室温度容量范围	35.0°C -40°C，0.1°C增量，周边环境温度（18°～30°C）

4、存放培养皿数量：四孔皿八个或五孔皿八个或大皿八个或小皿二十个(单个舱室减半)

5、加热方式：热传导为主、辅以辐射与对流

6、噪音控制：纯静音设计，舱室开合盖静音处理，带合盖锁

7、气体供应：内置备用气泵与气缸，当外界气压不足时可自动启动供气

8、气体供应类型：6% CO2, 5% O2, 89% N2的混合气体（在海平高度COOK 培养液系统）

9、气体压力：150kPa ±15kPa (21.8psi±2.2psi)

(1500mbar±150mbar)

10、气体供应/流率容量：每舱室15mL/min～25mL/min，增量5mL/min

11、报警系统：内置一套报警系统，并可外接报警装置

12、数据保存与监测：通过USB端口与计算机连接，24小时实时监测设备运行情况。附送监测软件一套

13、其他：气源支持多机串联，一个钢瓶，可解决多台设备的供气问题。

# （二）桌面培养箱 （1个）

1、用途：用于细胞和胚胎的培养，提供独立稳定的培养环境。

2、** 独特的培养环境：6个培养腔室完全独立，不会有热量交叉流动影响。每个腔室中有其独立的温度调节系统，确保胚胎处于最佳的发育温度。

3、* 温度控制模式：使用热底直接传热方式加热，并配有热盖技术，能够有效防止冷凝现象，增强温度的调节和恢复速率，使培养环境温度保持良好的均一性。

4、温度控制精度：＜±0.2℃，温度均一性：＜±0.1℃。

5、温度恢复时间：1分钟内，无冲温现象。

6、加热优化板：适用于Falcon、Nunc、、Vitrolife和NIPRO培养皿，每个腔室可放置培养皿：4×IVF专用4孔板，或4×60mm培养皿，或8×35mm培养皿。

7、* 使用纯二氧化碳和氮气：无需使用预混气体，降低成本。

8、内置二氧化碳传感器、氧气传感器和气体混合器，可根据用户需要控制气相浓度组成。

9、气体浓度控制精度：＜±0.2%；气体浓度范围：二氧化碳1.9%-10%，氧气20%-5%。

10、气体浓度恢复时间：3分钟内，无过冲现象。

11、**气体耗用量：二氧化碳＜2L/h，氮气＜10L/h。内置气体混合腔室，配合内置HEPA/VOC过滤装置，实现腔体气体再循环利用，保证最低耗气量，降低使用成本。

12、三重气体净化：利用0.2µm在线HEPA滤器和HEPA/VOC气体过滤器除菌，185nm波长UV-C光实现气流杀菌，确保每3分钟能将腔室内所有气体循环净化一次。

13、** pH电极接入端口：内置pH检测模块，配合外接pH探头，可实现PH值的监测和记录功能，并形成相关图表进行输出。

14、** 腔室参数的无压力验证：机器本身自带温度验证传感器和气体取样端口，可实现每个培养腔室独立的气体和温度验证。（验证设备开放）

15、* 专用验证设备：具有温度、气体浓度一体化的，同主机同一品牌的专用验证设备，实现所有腔室温度，气体浓度，气压等质控数据的实时监控。

16、有报警功能: 内置参数异常时屏幕显示和声音报警功能，同时可外接监测报警系统

17、数据记录：随机软件提供各参数的数据记录与警报记录，亦可以记录pH校正参数。

18、所有材质对胚胎培养无影响，通过MEA测试

19、有专用叠放架，可堆叠两台培养箱

# 六、气体浓度检测仪

   1、测量参数：红外线原理分析二氧化碳（CO2）0-20% 或 0-100%，精度：±1.0%（量程）二氧化碳测量响应快速，反应时间≤20s

2、手持式二氧化碳和氧气分析仪。

3、可对培养箱内气体进行快速检测。

4、内置式去除气体温度。

5、CO2测量范围0~20%。

6、CO2精确度：≤±0.2%

7、测量参数：内置电化学传感器分析氧气（O2）0-100%Vol，精度：±1.0%量程

8、本机数据存储空间大（1000个读数）, 也可后期选配数据处理软件，用于数据存储和用户友好的软件和下载

9、能满足工作温度: 0ºC-50ºC，工作湿度: 0-95%, 非冷凝，压力范围: 800-1200mbar

10、带背光，机械按键，

12、电池续航能力强，续航时间≥12小时，电源220V，50HZ

13、 采样泵流量100ml/min

14、有除湿滤水预处理，仪器背板内置干燥管去除湿气，外部进气口加配针式过滤器。

15、每台设备配置清单：至少包含主机1台和温度探头1个

# 七、恒温试管架 (2个）

1、恒温精度：±0.1℃

2、升温时间：20min

3、工作电压：12V

4、设备功率：36W

5、温控范围：25℃-50℃

6、加热样品数量：≥10个

7、断电持续恒温≥6小时

8、适用试管规格：14ml 或5ml

八、离心机 （2台）

1、有多种转子可供选择，最大容量≥4×100ml（水平转子）/ 6×94ml（角转子）

2、多种转子可选，最高转速≥ 6000 rpm，最大离心力＞ 4,200 g

3、运行时间：1~ 99 min：也可选择持续离心或瞬时离心模式；

4、控制面板，可瞬时离心功能，输入转子离心半径（r/mm），离心机本身计算和显示转速（RPM）或相对离心力（RCF）

5、可选转子的数量> 9，适用多种不同类型试管，以供后续拓展应用

6、免维护无碳刷电机

7、设计精良：抗刻划、抗冲击涂层处理的金属外壳及上盖，不锈钢离心室，盖面可视窗口；

8、316不锈钢一次成型离心室，金属喷漆机身外壳，不易生锈；

9、安全：具有多种安全保护，转子自动识别；运行时机盖自动锁死；马达过热保护；不平衡离心检测；

10、采用液压杆装置进行上盖支撑保护，防止盖下滑，保证实验人员安全；

11、多种转头可以选配具有生物安全保护性的塑料密封盖，生物安全密封盖、吊篮和转头可进行高温高压灭菌(121℃，20min)；

九、电动移液器(2个）

- 适用于0.1 ml 到100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管

- 移液器顶部LCD液晶显示电池，电量不足时有提示。

- 锂电池，具有充电保护，防止电池充电过量，而且移液器可随时充电。

- 快速精确：通过按钮调节移液速度，八种吸液，排液速度可选，实现精确操作。

- 可单指操控吸液放液功能

- 充电时间：≤3小时

# 十、生物显微镜（1台  精液分析用途）

- 光学系统：ICS无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。

- 调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm。

- 明场照明装置：内置透射光科勒照明器，

- 观察镜筒：双目镜筒倾角30度。高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节瞳距48-75mm可调

- 目镜： 10倍目镜,视野数20，两个目镜均具有屈光度校正功能

- 物镜：平场消色差物镜 4×， 平场消色差物镜 10×，平场消色差物镜 40×，平场消色差物镜 100×，

- 物镜转换器：物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定。

- 国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。

- 聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在4x物镜观察下，无需摆动操作。

# 十一、电热恒温培养箱（1台 精液液化）

# 1、模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

# 2、强制对流风道系统。

# 3、箱门内层有一层玻璃门，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲。

# 4、镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。

# 5、温度偏高和超温报警。

# 6、控温范围：5～65℃

# 7、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃

# 8、温度均匀度：±1.5℃(37℃时)

# 9、工作环境温度：5~35℃

# 10、容积：≥35L

# 11、载物托架：2 块

# 十三、实验室监控系统

# 1、用途：通过安装在实验室房间及液氮罐、培养箱等主要设备的各种传感器，对实验室环境和设备进行温度、二氧化碳、氧气浓度、湿度、液位等指标数据的24小时不间断监控。

# 2、配置要求：液氮罐5台，具备温度、液位监控功能；环境与空气质量检测1套，胚胎实验室可监控TVOC/PM2.5/PM10/甲醛/O2/温度/湿度/气压等功能，液氮储藏室温度预警系统一套，不少于2个监测点；培养箱5台，具备监控温度，湿度，CO2及O2浓度值功能；冰箱3台，具备监控温度功能；再者具备市电断电报警功能。

# 3、安装在液氮罐设备上的数据采集器采用电池供电最优，并采用无线方式发送监测数据，无需额外布线。

# 4、能够实时图像化预警和监测冷冻室各个位置温度，有效防范液氮罐泄露、火灾、入侵等各种突发情况

# 5、置于液氮罐内的探针，在不同高度拥有两个超低温探头，可以监测液氮罐内两个不同高度的温度情况，从而分辨出相应高度是否浸泡在液氮液体中，实现对液氮液位高度的预警和报警。

# 6、所有设备的数据采集器均应采用无线方式发送传感器监测数据，无需布网线等数据线路。

# 7、系统自动记录并展示各项监测指标数据，提供电脑端、手机或iPAD APP端浏览查看设备状态和数据的功能。

# 8、对出现的异常问题进行报警提醒，报警可选短信报警、APP报警或电话语音报警方式。

# 9、系统不限制用户数量，有权限的用户可以看到相应的监测数据。

# 10、可以设置多组报警联系人，可以设置各组联系人接收警报的先后顺序和级别。

# 11、可以查看历史监测数据并提供相应的报表分析。

# 12、本地数据服务器。

# 13、用户可以自定义监测数据的正常范围，超出正常范围的视为异常情况并启动报警。

# 14、液氮罐监测须具备双点温度监控功能。

# 15、实验室环境监测的设备应能同一设备监测空气环境TVOC/PM2.5/PM10/甲醛/O2/温度/湿度/气压数值。

# 16、台式培养箱的检测设备应可对箱内的二氧化碳浓度、氧气浓度、温度和湿度四个指标同时进行监测。

# 17、安装在液氮罐和培养箱上的数据采集器应配有显示屏，实时显示相关数值，不限于温度值，湿度值，CO2气体浓度值及O2气体浓度值，方便就近查看数据（须提供实物照片）。

# 18、使用电池供电的无线数据采集器的电池使用寿命应在一年以上，电量耗尽后都可拆卸更换。

# 19、配备塔式结构服务器，不低于E-2314处理器，8GB内存，1TB硬盘；微软服务器版操作系统（Windows Server 2012 R2）和办公显示器。

生殖实验室（包三）

# 一、洁净工作站(2台 备液＋精液处理 ）

# 1、用途：为样本处理提供洁净环境

# 2、适用人数：双人单面

# 3、工作台面采用一体成型的优质不锈钢

# 4、外箱体采用优质冷轧钢板象牙白静电喷涂

# 5、线型的内部构造, 使工作区气流稳定，最大限度减少外界对气流的干扰

# 6、带备用插座设计

# 7、增加进风口初效过滤器（质保期内滤网免费供应）

# 8、可实时查看高效过滤器、风机、紫外灯累计运行时间，方便用户查看更换

# 9、空气洁净度：ISO 5级, 100级（美联邦209E），进口美国HV超高效虑膜，对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%，确保达到洁净度ISO5级(100级)（质保期内滤网免费供应）

# 10、高效过滤器规格及数量：610X610X50X②

# 11、沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h

# 12、平均风速(m/s)：≥0.3(可调)

# 13、噪声(dB(A))：≤65

# 14、照度(Lx)：≥300

# 15、带刹车优质万向脚轮装置，移动灵活,固定稳定，方便可靠

# 16、洁净工作台产品注册证

# 17、※设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

# 18、※紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

# 二、精子计数板  （2块）

# 2、样本槽容积：5-10ul

# 3、样本槽深度：≥10um

# 4、玻璃刻度尺寸：≥100um x 100um x 100格

# 三、水浴箱  （1台  精子解冻）

# 1、实时温度值显示，温控精确、倒计时显示；

# 2、内胆采用优质304不锈钢一次冲压成型；

# 3、全圆角内腔体；

# 4、可调节套圈盖；

# 5、隐藏拉伸式排水口。

# 6、外壳采用冷板喷朔；

#   7、计时器可精确控制加热时间，计时范围：0～999分钟，计时结束自动停止加热；

# 8、控温范围：RT+5℃-99.9℃

# 9、温度显示精度：0.1℃

# 10、温度波动度：±0.5℃

# 11、温度均匀性：±0.5℃

# 12、容积：≥6.8升

# 四、医用冰柜（2台）

# 1.有效容积：≥319L，样式：立式

# 2.冷藏容积：＞219升。冷冻容积：＞100升。

# 3．立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡；

# 4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度；

# 5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂

# 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；

# 7、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

# 8、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；

# 9、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

# 10、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证；

# 五、医用冷藏箱（1台）

# ※1、有效容积：箱内有效容积≥310L；

# 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

# 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环

# 保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

# ※4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂。

# ※5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

# ※6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；

# 7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

# ※8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

# 9、门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计；

# 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁两种种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

# ※11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

# 12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

# 13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

# ※14、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

# 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

# 16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

# 17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

# 18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

# 19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁；

# 20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用

# ※21、产品认证：产品具有医疗器械注册证

# 六、生物安全柜(1台）

1、安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环，符合中国CFDA的YY0569标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求,并通过认证

2、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%（质保期内滤网免费供应）

3、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能

4、隔离操作面10°倾斜设计。

5、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全

6、前窗吸入口采用无阻隔回风的专利技术

7、4.7寸LCD彩色人机对话界面 ，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，全程监视显示项目：

（1）、实时监控、显示流入气流和下降气流风速；

（2）、安全状态显示及声光、联锁报警；

（3）、高效过滤器寿命显示及报警；

（4）、移门过高声光报警

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃移门为全幅可清洁结构，移门可下拉至操作台面下，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角

9、照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。

10、时显示过滤器寿命梯度显示（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护与失效报警。

11、严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏，进口的风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性

12生物安全性：

(1)人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

(2)产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

13、下降风速：≥0.35 m/s   流入风速：≥0.55 m/s

14、过滤效率:对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

15、噪音等级：≤67dB（A）

16、照度：≥900lux

# 八、精密移液器  （8把）

1、连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2l, 0.5-5l, 1-10l, 2-20l, 10-100l, 20-200l, 100-1000l, 0.5-5ml, 1-10ml；

★2、无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒；

★3、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证；

★4、低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力；

5、液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上；

★6、双控按钮设计:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作；

7、黑色背景，白色超大数字显示，带微量刻度尺；

8、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

9、配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

10、标配校准保养工具，易于维修保养。

# 生殖临床（包四）

# 一、超声诊断仪 数量1台

一、 用于生殖、妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等

二、 主要技术规格及系统概述：

2.1 主机成像系统：

2.1.1 医用彩色液晶显示器≥21英寸，显示器支持上下、左右、旋转、折叠调节

★2.1.2具备防眩光彩色触摸屏≥12 英寸，触摸屏可独立调整角度≥50度（触摸屏要求机身自带，不可改装外接）

2.1.3 触摸屏界面可手动进行拖拽改变控件位置，无需其他设置条件

★2.1.4 具有全域动态聚焦技术或类似技术，无需调节焦点，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点，图像上无焦点显示（提供证明图片）

2.1.5 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

2.1.6 通过网络可在超声主机上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，设备已储存患者基本信息后仍可选是否传输患者姓名、检查部位、年龄、性别、检查时间。

★2.1.7穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

★2.1.8具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

2.1.9 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

★2.1.10应变式弹性成像技术可以支持线阵探头、腔内探头、容积探头。

★2.1.11内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

2.2 测量和分析

2.2.1 常规测量软件包

★2.2.2卵泡自动分析与测量软件：可用于生殖医学卵泡的研究和检测，2D 模式下一键自动计算卵泡个数及大小，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

★2.2.3具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）

2.2.4 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

2.2.5 自动NT测量，自动测量胎儿颈项透明层厚度

2.2.6 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

2.2.7 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

★2.2.8 血管内中膜自动测量软件，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析。

★2.2.9 血管内中膜自动实时测量，自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新

2.2.10自动识别计算α角,β角进行小儿髋关节测量，自动进行临床分型

2.3 图像存储：硬盘≥1TB 机械硬盘，具备图像存储，电影回放功能

三、 系统技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1 主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

3.1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

3.2 探头规格

共计3个探头，

1个凸阵探头，频率：2-6MHz

2个腔内探头，频率：3-11MHz

3.3 二维显像主要参数：

3.3.1 TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

3.3.2 显示深度≥40cm

3.4 频谱多普勒：

3.4.1 最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

3.4.2 最低测量速度：≤13.1cm/s

3.4.3 偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

★3.4.4 取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

3.5 彩色多普勒：

3.5.1 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.5.2取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

3.5.3 最大帧率: ≥220 帧/秒

3.6 其他装置：

3.6.1 内置USB接口≥6

3.6.2 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调

# 二、超声诊断仪 数量1台

一、 用于生殖、妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等

二、 主要技术规格及系统概述：

2.1 主机成像系统：

2.1.1 医用彩色液晶显示器≥21英寸，显示器支持上下、左右、旋转、折叠调节

★2.1.2具备防眩光彩色触摸屏≥12 英寸，触摸屏可独立调整角度≥50度（触摸屏要求机身自带，不可改装外接）

2.1.3 触摸屏界面可手动进行拖拽改变控件位置，无需其他设置条件

★2.1.4 具有全域动态聚焦技术或类似技术，无需调节焦点，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点，图像上无焦点显示（提供证明图片）

2.1.5 智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。

2.1.6 通过网络可在超声主机上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内，设备已储存患者基本信息后仍可选是否传输患者姓名、检查部位、年龄、性别、检查时间。

★2.1.7穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度

★2.1.8具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等

2.1.9 支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

★2.1.10应变式弹性成像技术可以支持线阵探头、腔内探头、容积探头。

★2.1.11内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。

2.2 测量和分析

2.2.1 常规测量软件包

★2.2.2卵泡自动分析与测量软件：可用于生殖医学卵泡的研究和检测，2D 模式下一键自动计算卵泡个数及大小，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。

★2.2.3具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）

2.2.4 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。

2.2.5 自动NT测量，自动测量胎儿颈项透明层厚度

2.2.6 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

2.2.7 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

★2.2.8 血管内中膜自动测量软件，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析。

★2.2.9 血管内中膜自动实时测量，自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新

2.2.10自动识别计算α角,β角进行小儿髋关节测量，自动进行临床分型

2.3 图像存储：硬盘≥1TB 机械硬盘，具备图像存储，电影回放功能

三、 系统技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1 主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。

3.1.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

3.2 探头规格

共计3个探头，

1个凸阵探头，频率：2-6MHz

1个腔内探头，频率：3-11MHz

3.3 二维显像主要参数：

3.3.1 TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

3.3.2 显示深度≥39cm

3.4 频谱多普勒：

3.4.1 最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

3.4.2 最低测量速度：≤13.1cm/s

3.4.3 偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正

★3.4.4 取样宽度及位置范围： 0.5-30mm

3.5 彩色多普勒：

3.5.1 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.5.2取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

3.5.3 最大帧率: ≥220 帧/秒

3.6 其他装置：

3.6.1 内置USB接口≥6

3.6.2 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调

# 三、手术台 数量2台

# 1、该床适用于产妇分娩及施行妇产科手术，也可用于胸腹、会阴、泌尿等一般外科手术

# 2、整体升降，前后倾，背板上下折均为手动操作，性价比更高。腿板可脱卸，配有隐藏不锈钢污物盆，方便医务人员操作。

# 3、底盘壳均为不锈钢材料制作。

# 4、具有综合多能、操纵方便、安全可靠。

# 5、床体尺寸：≥1900 (+20) x600 (+20) mm

# 6、台面最高（含垫）：≥910±10mm	手动控制

# 7、台面最低（含垫）：≥650±20mm	手动控制

# 8、前倾：≥20º±5	手动控制

# 9、后倾：≥25 º±5	手动控制

# 10、背板上折：≥60 º±7	手动控制

# 11、背板下折：≥12 º±7	手动控制

# 四、电热恒温培养箱 (1台）

# 1、模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

# 2、强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。

# 3、箱门内层有一层玻璃门，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲。

# 4、镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。

# 5、温度偏高和超温报警。

# 6、控温范围：5～65℃

# 7、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃

# 8、温度均匀度：±1.5℃(37℃时)

# 9、工作环境温度：+5~35℃

# 10、容积：≥160L

# 11、载物托架：2 块

# 五、负压吸引器 （1台）

1. 真空范围： 10mmHg 到 500mmHg 1.0kPa 到 67.0kPa

2. 真空度极值： 550mmHg

3. 负压增减最小单位 1mmHg

4. 真空精确范围：± 1 mmHg 0. 2 kPa

5. 运行噪音： ≤15 分贝

6. 工作音量调节：分 0/1/2/3 四档可调音量

7. 过滤系统：系统含内置与外置两套过滤系统（须同时使用）（质保期内滤网免费供应）

8. 工作模式：分点动式与连续式两种类型 （可切换）

9. 防电击保护级别： B 型

10. 防 水 级别 IP41

11. 适用电压： 100 240 V

12. 最大功率： 60 VA

13. 使用环境温度： ：+5 ℃到 +35

14. 其他： 1 ）带一键冲洗按键（用于疏通 取卵针堵塞

2 ）全部按键为防水电容按键

3 ）脚踏开关为防水设计，可直接水洗

4 ） 通过自配连接管可与各型取卵针直接连接。

六、无影灯 数量2台

1、LED灯泡数量：≥48个。

2、照度（Lux）：40000—160000。

3、色温（K）：3500—5000K可调。

4、光斑直径（mm）：150-350。

5、调光系统	：无极调光系统。

6、显色指数：≥97。

7、照明深度（mm）：≥1200。

8、术者头部温升（℃）：≤1。

9、术野区域温升(℃)：≤2。

10、演色性指数(CRI)：≥96。

11、色彩还原指数：≥97。

12、寿命可达6万小时以上。

13、最低/最佳安装高度：2.5米/3米。